采购需求
一、采购清单
	序号
	货物名称
	单价限价（万元）
	数量
（台/套）
	备注

	1
	除颤仪（含起搏功能）
	8
	1
	

	2
	CCU及中央监护系统
	35
	1
	

	3
	急诊快速心梗、心衰检测仪
	5
	1
	

	4
	临时起搏器
	8
	2
	

	5
	动态心电图（动态心电记录分析系统）
	2.3
	8
	

	6
	动态血压（动态血压监测仪）
	1
	8
	

	7
	心肌纤维化检测仪（全自动化学发光测定仪）
	20

	1
	

	8
	便捷式彩色多普勒超声诊断仪
	100
	1
	核心产品



一、除颤仪（含起搏功能）
1.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形
2.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；
3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
4.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
▲5.具备体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。
7.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
8.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种。
9.脉率范围：20～300bpm。
10.无创血压收缩压测量范围：25～290mmHg（成人）、25～240mmHg（小儿），舒张压测量范围：10～250mmHg（成人）、10～200mmHg（小儿）。
11.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。
12.防尘防水级别≥IP55。
13.具有记录打印功能。
二、CCU及中央监护系统
1.中央监护站1套、心电监护仪10台（其中包含6台心电监护需要可监测有创血压、CVP、picco）、遥测心电监护仪10台（遥测心电监护仪可监测心电、血压、血氧），心电监护仪和遥测心电监护仪均可接入中央站）
2.监护仪核心功能及技术
2.1.基础生命体征监测：标配心电（ECG，3/5导联）、呼吸（RESP，阻抗法）、无创血压（NIBP）
[bookmark: _GoBack]、血氧饱和度（SpO₂）、脉率（PR）、体温（TEMP）。
2.2临床分析：心律失常分析（27 种）、ST 段 / QT 分析、早期预警评分（EWS）。
2.3续航：锂电池续航48小时以上。
2.4数据与联网：本地存储≥48小时全波形，支持U盘导出、HL7/DIAP对接 EMR，。
2.5防护：1.5米防跌落、防水≥IPX4，电容触摸屏，大字体、短趋势、呼吸氧合图显示。
3.中央站核心功能及技术
3.1集中监控：单网最多支持接入60台监护/遥测设备；单站64床实时监护，单屏16–32床，单站最多4屏，显示屏尺寸，≥130×170cm。
3.2双向控制：中央站↔床旁监护仪双向通信，可远程调参、启动测量、同步报警。
3.3智能分析：≥27种心律失常自动识别、ST/QT 分析、EWS/MEWS预警、血流动力学/氧合计算。
3.4数据管理：≥240小时全波形存储，≥20000条以据存储；自动生成报告、支持PDF/打印。
3.5移动延伸：手机/平板/PC远程查看实时/历史数据。
3.6具有回放功能。
4.遥测监护仪核心功能及技术
4.1监护参数
4.1.1 ECG（3/5导）：HR（成人15–300bpm，小儿15–350bpm）、ST、PVC、起搏分析、QT/QTc、房颤/室上速等≥27种心律失常自动识别。
4.1.2 包括SpO₂+PR：0–100% SpO₂、PR20–300bpm、抗低灌注算法、PI显示。
4.2 RESP（呼吸）：阻抗法监测。
4.3报警：分级声光报警、事件标记、中央站联动报警。
4.4无线与中央站联动
4G/5G 双频无线：支持漫游切换无丢包，接入BeneVision CMS中央站。
患者定位+电子围栏：越界报警、位置追踪。
双向通信：中央站可远程查看/配置发射盒参数。
4.5穿戴与续航
4.5.1发射盒：≤170g、1.5英寸彩屏（240×240）、3硬键（开关机、护士呼叫、主界面）。
4.5.2供电：锂电池≥180h、3节AA电池≥110h、中央充电站集中充电。
4.5.3防护：≥IPX7、1.5米抗跌落、CF级电击防护。
三、急诊快速心梗、心衰检测仪
1.方法学：1.荧光免疫法
2.光源：蓝光、紫光双光源
3.测试速率：≥160测/小时
▲4.检测通道≥1个，孵育通道≥12个
5.操作：开机无需预热
▲6.样本量：用血量≤100μl
7.显示系统：≥10英寸LCD屏
8.温控：带有温控模块
9.软件系统：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘
10.扫描系统：机载扫码头可录入样本管条码、项目信息、质控品信息、试剂批次信息
11.结果数据管理：可存储结果数据≥100000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理
12.打印系统：内置打印机，可外接USB打印机
13.通讯硬件接口：≥5个USB 接口；1个COM 口；1个网口
14.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接、键盘、鼠标、U盘等
15.试剂卡：试剂卡一次性使用
16.标曲二维码：匹配测试卡的二维码识别，进行具体校准
17.试剂卡效期：常温保存≥24个月
18.标本类型：全血、血清和血浆
19.样本处理：样本检测时无需对全血样本进行处理，可直接一步上样检测
20.检测项目：至少包含以下项目：hs-cTnI、NT-proBNP、hs-cTnI/CK-MB/Myo心梗三联卡。
21.检测时间：≤8min
22.配置要求：
主机1台；
质控品10套
试剂卡10套
四、临时起搏器
1.基础机型与高配机型各1台：
1.1基础机型至少配置 VVI、AAI、AOO、VOO 基础起搏模式，标配紧急固定异步起搏模式；
1.2高配机型支持DDD、DDI起搏，可扩展AAT、VVT、RAP超速起搏等临床常用模式，满足急诊急救、术中起搏、ICU重症等多场景。
2.整机起搏频率可调范围30～200次/分钟，支持成人/小儿临床模式一键切换；设备配置一键紧急起搏快捷按键：起搏频率60～80次/分、输出电压 9～10V、脉宽 1.4～1.6ms，一键快速启用急救起搏。
3.输出电压0.1～20V 连续可调，支持斜顶负脉冲/标准方波两种脉冲输出可选。
4.脉冲宽度0.06～2.5ms 连续可调，临床可根据患者心肌阻抗、起搏阈值精细化调整参数。
5.感知灵敏度可调0.1～25mV，输入阻抗≥150kΩ。
6.心室不应期可调150～400ms。
7.具备超速起搏功能，最高起搏频率≥500次/分钟。
8.内置实时电极阻抗监测模块，监测区间200～4000Ω，实时动态监测导线阻抗数值；电极脱位、导线接触不良时设备自动声光报警提示。
9.配备液晶显示屏，实时显示起搏频率、输出电压、脉宽、感知灵敏度、剩余电量、腔内EGM心电波形、整机工作状态；独立起搏、感知双色指示灯。
10.标配起搏阈值自动测试、起搏占比自动统计功能；可本地存储临床使用数据，可选配USB数据导出接口，用于病案留存、院感质控、临床教学数据分析。
11.开机整机全项自检+运行实时故障自检双重防护；低电压欠电、起搏故障、电极断线、阻抗异常等故障发生时声光双重报警，保障临床使用安全。
12.内置可充电锂电池，满电连续工作≥50h；支持交流市电+直流电池双供电模式。
13.低功耗静音电路设计，正常待机/起搏工作：≤50dB(A)，整机运行无明显异响，满足重症监护室24h连续不间断工作环境要求。
14.集成静电防护、高能除颤冲击防护、高频电刀干扰抑制多重防护结构，术中同步使用电刀、体外除颤时设备稳定工作、参数不漂移。
五、动态心电图（动态心电记录分析系统）
（一）记录器：
1.导联数：12导；
2.导联模式：10电极标准模式；
3.记录时间：≥24小时
4.显示方式：液晶屏显示；
5.采样率：250Hz～1000Hz；
6.数据精度：≥14位；
7.传输方式：内置式USB，Type-C接口、免驱动；
8.记录媒介：内置闪存；
9.电源：1节AAA碱性电池；
10.电极脱落自动检测技术；
11.电压监测：记录器开始工作前，可对电池电压进行自动检测，当电压不足时进行相应报警与提示；
12.病历信息：支持佩戴前录入，支持佩戴后录入；
13.数据维护：具有记录数据自维护功能。
14.使用期限：10年
（二）分析系统：
1.全通道12导联同步分析功能；
2.具有心律失常、心率变异性〔HRV〕、ST段分析功能；
3.具有心率震荡、PR间期、QT间期、T波交替、T波趋势分析功能；
4.具有房扑/房颤分析功能；
5.具有睡眠呼吸暂停分析功能；
6.提供趋势图、直方图、散点图、叠加图、瀑布图等多种辅助分析工具；
7.相似波形全程精确匹配与快速查找。
8.支持心电图3/12导联横向、纵向混合打印功能；
9.病历报告格式和内容能自定义；
10.诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；
11.诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能；
12.支持医疗数据远程网络传输与管理。
六、动态血压（动态血压监测仪）
（一）采集盒：
1.重量≤160g；
2.色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果；
3.支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取
4.支持≥IP22防水等级
5.供电要求：直流电源，2节AA电池供电
6.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析
7.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况
8.数据存储器：闪存储存，可存储≥300组数据
二、测量范围
1.测量方法：示波法
2.量程：0 mmHg～300mmHg，精度：±3mmHg(±0.4kPa)
3.压力测量范围：10mmHg～290mmHg，最大平均误差：±5mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8mmHg（1.07kPa）
4.脉率测量范围：40bpm～240bpm
6.监测时长：≥24小时
7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟
（二）测量范围
1.测量方法：示波法
2.量程：0 mmHg～300mmHg，精度：±3mmHg(±0.4kPa)
3.压力测量范围：10mmHg～290mmHg，最大平均误差：±5mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8mmHg（1.07kPa）
4.脉率测量范围：40bpm～240bpm
6.监测时长：≥24小时
7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟
（三）分析
1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论
2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找
3.可自动删除已读取数据
4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具
5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析
6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间
7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置
8.数据管理和报告打印：可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。
七、心肌纤维化检测仪（全自动化学发光测定仪）
1. 测定方法:化学发光法
2.测试速度≥200 测试/小时
3.样本针:钢针
4.试剂位≥20个
5.支持不停机更换试剂，可通过预约功能实现
6.可开展项目≥75个涵盖传染病，高血压，肝纤维，骨代谢，呼吸道等系列。
7.样本位≥72 个
8.携带污染率 ≤ 1×10-6
9.批内测量重复性(CV%)≤8%
10.样本针加样精密度：≤2%(50ul)
样品针加样量范围：5ul-150ul
11.反应杯单杯设计，可连续供给，随时添加。
12.定标曲线稳定时间≥28天
13.质保 5 年
14.校准品：每盒试剂自带校准品，无需另购。
15.联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享。
16.须配套第三方质控。
八、便携式彩色多普勒超声诊断仪
（一）主要技术规格及系统概述：
1主机系统性能概括
1.1高分辨率液晶显示器≥15英寸,分辨率1920×1080
▲1.2配备液晶触摸屏≥10英寸，支持手指滑动翻页显示主屏幕图像
1.3搭载简洁用户界面，支持触摸屏、创新型触控板、数字 TGC 控件、功能专属硬控件组合操作
1.4配置数字宽频声学波束成形器
1.5心脏相控阵上的 LGC（侧向增益补偿），8段可调节
1.6支持最大显示区域模式，一键全屏显示
2系统成像技术
2.1 2D灰阶成像
2.1.1 最高五个等级的自适应影像处理
2.1.2 扩展成像，支持线阵和凸阵探头。
2.1.3 采用先进脉冲编码、脉冲成型和频率合成技术的2D灰阶成像
2.1.4 智能扫描，实现一键TGC和增益优化
2.1.5 支持解剖M模式，心脏应用中可用TDI M模式
2.1.6 全景成像模式，支持图像优化和谐波模式
2.1.7 实时比较成像；并排对比2D影像
2.2频谱多普勒成像
2.2.1智能优化技术：自动调节PW取样容积位置和角度，自动调整比例和基线的优化。
2.2.2所有成像探头上均可用，可调节取样容积大小：0.5-20mm
2.2.3智能扫查在脉冲波（PW）和连续波（CW）模式下用于一键式TGC和增益优化。
2.3彩色多普勒成像
2.3.1自适应宽频彩色血流成像
2.3.2彩色能量成像
2.3.3方向性彩色能量成像
2.3.4 M型彩色多普勒
2.3.5自动彩色多普勒：自动调节取样框位置和角度
2.4组织多普勒成像
2.5可偏转连续波多普勒
3 穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能。
4测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)
4.1一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记)、角度、体积等；
4.2多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算)；
4.3产科测量；
4.4外周血管测量
4.5心脏功能测量与分析
5图像存储与影像回放
6参考信号：三导联ECG
7支持DICOM服务，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式
8记录装置：
8.1硬盘存储≥500GB
8.2支持USB接口闪存
（二）技术参数及要求
1系统通用功能
1.1监视器：≥15英寸，高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调
1.2触摸屏：≥10英寸触摸屏，支持手指滑动翻页显示主屏幕图像
2探头规格
▲2.1探头接口采用无针式微型接口，均可通用；探头可同品牌台式机通用。
2.2主机支持单晶体经食道探头≥1把
2.3频率:超宽频变频探头, 探头频率2MHz到15MHz。
3二维成像主要参数：
3.1扫描：电子相控阵：超声频率2～4MHz
         电子凸阵探头：超声频率2～6MHz
         电子线阵探头：超声频率3～12MHz
3.2扫描深度：≥40cm
3.3增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥8
3.4动态范围≥280dB。
4频谱多普勒
4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高频脉冲多普勒功能
4.2自动速度刻度调整的角度校正
4.3五种可选扫描速度：最低速，低速，中等速度，快速，最高速
4.4取样宽度及位置范围：宽度0.5～20mm; 分级可调
5彩色多普勒
5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;
5.2显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20＂～+20＂
5.3双同步和三同步模式下独立声束偏转技术
6超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI
7关机到开机耗时：约110秒，从休眠模式到开机耗时：约20秒
8专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，台车带实体键盘，底部隔间内有集成交流适配器
8.1三探头扩展接口台车，多端口适配器可提供3枚成像探头的连接安装，电池可提供额外的扫描时间
9.配置超声工作站
9.1 超声图文工作站一套：主频≥3.4GHz，≥28线程，内存≥64GB，硬盘≥1T，显示屏≥22英寸，分辨率≥1920×1080，具有超声图像输出接口（DP、DVI或者HDMI）需保证科室使用；
9.2 数据输出设备：彩色激光；支持 A4/A5/B5纸张，可双面输出；接口：有线或无线连接；
9.3 配套办公桌椅一套；
9.4专用超声检查床（具有电动功能）一张、专用超声检查椅一把。


