采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单价限价（万元） | 数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪（含起搏功能） | 8 | 1 |  |
| 2 | CCU及中央监护系统 | 35 | 1 |  |
| 3 | 急诊快速心梗、心衰检测仪 | 5 | 1 |  |
| 4 | 临时起搏器 | 8 | 2 |  |
| 5 | 动态心电图（动态心电记录分析系统） | 2.3 | 8 |  |
| 6 | 动态血压（动态血压监测仪） | 1 | 8 |  |
| 7 | 心肌纤维化检测仪（全自动化学发光测定仪） | 20 | 1 |  |
| 8 | 便捷式彩色多普勒超声诊断仪 | 100 | 1 | 核心产品 |

一、除颤仪（含起搏功能）

1.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形

2.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；

3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

▲5.具备体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

7.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

8.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种。

9.脉率范围：20～300bpm。

10.无创血压收缩压测量范围：25～290mmHg（成人）、25～240mmHg（小儿），舒张压测量范围：10～250mmHg（成人）、10～200mmHg（小儿）。

11.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

12.防尘防水级别≥IP55。

13.具有记录打印功能。

二、CCU及中央监护系统

1.中央监护站1套、心电监护仪10台（其中包含6台心电监护需要可监测有创血压、CVP、picco）、遥测心电监护仪10台（遥测心电监护仪可监测心电、血压、血氧），心电监护仪和遥测心电监护仪均可接入中央站）

2.监护仪核心功能及技术

2.1.基础生命体征监测：标配心电（ECG，3/5导联）、呼吸（RESP，阻抗法）、无创血压（NIBP）

、血氧饱和度（SpO₂）、脉率（PR）、体温（TEMP）。

2.2临床分析：心律失常分析（27 种）、ST 段 / QT 分析、早期预警评分（EWS）。

2.3续航：锂电池续航48小时以上。

2.4数据与联网：本地存储≥48小时全波形，支持U盘导出、HL7/DIAP对接 EMR，。

2.5防护：1.5米防跌落、防水≥IPX4，电容触摸屏，大字体、短趋势、呼吸氧合图显示。

3.中央站核心功能及技术

3.1集中监控：单网最多支持接入60台监护/遥测设备；单站64床实时监护，单屏16–32床，单站最多4屏，显示屏尺寸，≥130×170cm。

3.2双向控制：中央站↔床旁监护仪双向通信，可远程调参、启动测量、同步报警。

3.3智能分析：≥27种心律失常自动识别、ST/QT 分析、EWS/MEWS预警、血流动力学/氧合计算。

3.4数据管理：≥240小时全波形存储，≥20000条以据存储；自动生成报告、支持PDF/打印。

3.5移动延伸：手机/平板/PC远程查看实时/历史数据。

3.6具有回放功能。

4.遥测监护仪核心功能及技术

4.1监护参数

4.1.1 ECG（3/5导）：HR（成人15–300bpm，小儿15–350bpm）、ST、PVC、起搏分析、QT/QTc、房颤/室上速等≥27种心律失常自动识别。

4.1.2 包括SpO₂+PR：0–100% SpO₂、PR20–300bpm、抗低灌注算法、PI显示。

4.2 RESP（呼吸）：阻抗法监测。

4.3报警：分级声光报警、事件标记、中央站联动报警。

4.4无线与中央站联动

4G/5G 双频无线：支持漫游切换无丢包，接入BeneVision CMS中央站。

患者定位+电子围栏：越界报警、位置追踪。

双向通信：中央站可远程查看/配置发射盒参数。

4.5穿戴与续航

4.5.1发射盒：≤170g、1.5英寸彩屏（240×240）、3硬键（开关机、护士呼叫、主界面）。

4.5.2供电：锂电池≥180h、3节AA电池≥110h、中央充电站集中充电。

4.5.3防护：≥IPX7、1.5米抗跌落、CF级电击防护。

三、急诊快速心梗、心衰检测仪

1.方法学：1.荧光免疫法

2.光源：蓝光、紫光双光源

3.测试速率：≥160测/小时

▲4.检测通道≥1个，孵育通道≥12个

5.操作：开机无需预热

▲6.样本量：用血量≤100μl

7.显示系统：≥10英寸LCD屏

8.温控：带有温控模块

9.软件系统：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘

10.扫描系统：机载扫码头可录入样本管条码、项目信息、质控品信息、试剂批次信息

11.结果数据管理：可存储结果数据≥100000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理

12.打印系统：内置打印机，可外接USB打印机

13.通讯硬件接口：≥5个USB 接口；1个COM 口；1个网口

14.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接、键盘、鼠标、U盘等

15.试剂卡：试剂卡一次性使用

16.标曲二维码：匹配测试卡的二维码识别，进行具体校准

17.试剂卡效期：常温保存≥24个月

18.标本类型：全血、血清和血浆

19.样本处理：样本检测时无需对全血样本进行处理，可直接一步上样检测

20.检测项目：至少包含以下项目：hs-cTnI、NT-proBNP、hs-cTnI/CK-MB/Myo心梗三联卡。

21.检测时间：≤8min

22.配置要求：

主机1台；

质控品10套

试剂卡10套

四、临时起搏器

1.基础机型与高配机型各1台：

1.1基础机型至少配置 VVI、AAI、AOO、VOO 基础起搏模式，标配紧急固定异步起搏模式；

1.2高配机型支持DDD、DDI起搏，可扩展AAT、VVT、RAP超速起搏等临床常用模式，满足急诊急救、术中起搏、ICU重症等多场景。

2.整机起搏频率可调范围30～200次/分钟，支持成人/小儿临床模式一键切换；设备配置一键紧急起搏快捷按键：起搏频率60～80次/分、输出电压 9～10V、脉宽 1.4～1.6ms，一键快速启用急救起搏。

3.输出电压0.1～20V 连续可调，支持斜顶负脉冲/标准方波两种脉冲输出可选。

4.脉冲宽度0.06～2.5ms 连续可调，临床可根据患者心肌阻抗、起搏阈值精细化调整参数。

5.感知灵敏度可调0.1～25mV，输入阻抗≥150kΩ。

6.心室不应期可调150～400ms。

7.具备超速起搏功能，最高起搏频率≥500次/分钟。

8.内置实时电极阻抗监测模块，监测区间200～4000Ω，实时动态监测导线阻抗数值；电极脱位、导线接触不良时设备自动声光报警提示。

9.配备液晶显示屏，实时显示起搏频率、输出电压、脉宽、感知灵敏度、剩余电量、腔内EGM心电波形、整机工作状态；独立起搏、感知双色指示灯。

10.标配起搏阈值自动测试、起搏占比自动统计功能；可本地存储临床使用数据，可选配USB数据导出接口，用于病案留存、院感质控、临床教学数据分析。

11.开机整机全项自检+运行实时故障自检双重防护；低电压欠电、起搏故障、电极断线、阻抗异常等故障发生时声光双重报警，保障临床使用安全。

12.内置可充电锂电池，满电连续工作≥50h；支持交流市电+直流电池双供电模式。

13.低功耗静音电路设计，正常待机/起搏工作：≤50dB(A)，整机运行无明显异响，满足重症监护室24h连续不间断工作环境要求。

14.集成静电防护、高能除颤冲击防护、高频电刀干扰抑制多重防护结构，术中同步使用电刀、体外除颤时设备稳定工作、参数不漂移。

五、动态心电图（动态心电记录分析系统）

（一）记录器：

1.导联数：12导；

2.导联模式：10电极标准模式；

3.记录时间：≥24小时

4.显示方式：液晶屏显示；

5.采样率：250Hz～1000Hz；

6.数据精度：≥14位；

7.传输方式：内置式USB，Type-C接口、免驱动；

8.记录媒介：内置闪存；

9.电源：1节AAA碱性电池；

10.电极脱落自动检测技术；

11.电压监测：记录器开始工作前，可对电池电压进行自动检测，当电压不足时进行相应报警与提示；

12.病历信息：支持佩戴前录入，支持佩戴后录入；

13.数据维护：具有记录数据自维护功能。

14.使用期限：10年

（二）分析系统：

1.全通道12导联同步分析功能；

2.具有心律失常、心率变异性〔HRV〕、ST段分析功能；

3.具有心率震荡、PR间期、QT间期、T波交替、T波趋势分析功能；

4.具有房扑/房颤分析功能；

5.具有睡眠呼吸暂停分析功能；

6.提供趋势图、直方图、散点图、叠加图、瀑布图等多种辅助分析工具；

7.相似波形全程精确匹配与快速查找。

8.支持心电图3/12导联横向、纵向混合打印功能；

9.病历报告格式和内容能自定义；

10.诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；

11.诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能；

12.支持医疗数据远程网络传输与管理。

六、动态血压（动态血压监测仪）

（一）采集盒：

1.重量≤160g；

2.色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果；

3.支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取

4.支持≥IP22防水等级

5.供电要求：直流电源，2节AA电池供电

6.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析

7.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

8.数据存储器：闪存储存，可存储≥300组数据

二、测量范围

1.测量方法：示波法

2.量程：0 mmHg～300mmHg，精度：±3mmHg(±0.4kPa)

3.压力测量范围：10mmHg～290mmHg，最大平均误差：±5mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8mmHg（1.07kPa）

4.脉率测量范围：40bpm～240bpm

6.监测时长：≥24小时

7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

（二）测量范围

1.测量方法：示波法

2.量程：0 mmHg～300mmHg，精度：±3mmHg(±0.4kPa)

3.压力测量范围：10mmHg～290mmHg，最大平均误差：±5mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8mmHg（1.07kPa）

4.脉率测量范围：40bpm～240bpm

6.监测时长：≥24小时

7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

（三）分析

1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找

3.可自动删除已读取数据

4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具

5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析

6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置

8.数据管理和报告打印：可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。

七、心肌纤维化检测仪（全自动化学发光测定仪）

1. 测定方法:化学发光法

2.测试速度≥200 测试/小时

3.样本针:钢针

4.试剂位≥20个

5.支持不停机更换试剂，可通过预约功能实现

6.可开展项目≥75个涵盖传染病，高血压，肝纤维，骨代谢，呼吸道等系列。

7.样本位≥72 个

8.携带污染率 ≤ 1×10-6

9.批内测量重复性(CV%)≤8%

10.样本针加样精密度：≤2%(50ul)

样品针加样量范围：5ul-150ul

11.反应杯单杯设计，可连续供给，随时添加。

12.定标曲线稳定时间≥28天

13.质保 5 年

14.校准品：每盒试剂自带校准品，无需另购。

15.联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享。

16.须配套第三方质控。

八、便携式彩色多普勒超声诊断仪

（一）主要技术规格及系统概述：

1主机系统性能概括

1.1高分辨率液晶显示器≥15英寸,分辨率1920×1080

▲1.2配备液晶触摸屏≥10英寸，支持手指滑动翻页显示主屏幕图像

1.3搭载简洁用户界面，支持触摸屏、创新型触控板、数字 TGC 控件、功能专属硬控件组合操作

1.4配置数字宽频声学波束成形器

1.5心脏相控阵上的 LGC（侧向增益补偿），8段可调节

1.6支持最大显示区域模式，一键全屏显示

2系统成像技术

2.1 2D灰阶成像

2.1.1 最高五个等级的自适应影像处理

2.1.2 扩展成像，支持线阵和凸阵探头。

2.1.3 采用先进脉冲编码、脉冲成型和频率合成技术的2D灰阶成像

2.1.4 智能扫描，实现一键TGC和增益优化

2.1.5 支持解剖M模式，心脏应用中可用TDI M模式

2.1.6 全景成像模式，支持图像优化和谐波模式

2.1.7 实时比较成像；并排对比2D影像

2.2频谱多普勒成像

2.2.1智能优化技术：自动调节PW取样容积位置和角度，自动调整比例和基线的优化。

2.2.2所有成像探头上均可用，可调节取样容积大小：0.5-20mm

2.2.3智能扫查在脉冲波（PW）和连续波（CW）模式下用于一键式TGC和增益优化。

2.3彩色多普勒成像

2.3.1自适应宽频彩色血流成像

2.3.2彩色能量成像

2.3.3方向性彩色能量成像

2.3.4 M型彩色多普勒

2.3.5自动彩色多普勒：自动调节取样框位置和角度

2.4组织多普勒成像

2.5可偏转连续波多普勒

3 穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能。

4测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

4.1一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记)、角度、体积等；

4.2多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算)；

4.3产科测量；

4.4外周血管测量

4.5心脏功能测量与分析

5图像存储与影像回放

6参考信号：三导联ECG

7支持DICOM服务，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式

8记录装置：

8.1硬盘存储≥500GB

8.2支持USB接口闪存

（二）技术参数及要求

1系统通用功能

1.1监视器：≥15英寸，高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调

1.2触摸屏：≥10英寸触摸屏，支持手指滑动翻页显示主屏幕图像

2探头规格

▲2.1探头接口采用无针式微型接口，均可通用；探头可同品牌台式机通用。

2.2主机支持单晶体经食道探头≥1把

2.3频率:超宽频变频探头, 探头频率2MHz到15MHz。

3二维成像主要参数：

3.1扫描：电子相控阵：超声频率2～4MHz

电子凸阵探头：超声频率2～6MHz

电子线阵探头：超声频率3～12MHz

3.2扫描深度：≥40cm

3.3增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥8

3.4动态范围≥280dB。

4频谱多普勒

4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高频脉冲多普勒功能

4.2自动速度刻度调整的角度校正

4.3五种可选扫描速度：最低速，低速，中等速度，快速，最高速

4.4取样宽度及位置范围：宽度0.5～20mm; 分级可调

5彩色多普勒

5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;

5.2显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20＂～+20＂

5.3双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

6超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI

7关机到开机耗时：约110秒，从休眠模式到开机耗时：约20秒

8专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，台车带实体键盘，底部隔间内有集成交流适配器

8.1三探头扩展接口台车，多端口适配器可提供3枚成像探头的连接安装，电池可提供额外的扫描时间

9.配置超声工作站

9.1 超声图文工作站一套：主频≥3.4GHz，≥28线程，内存≥64GB，硬盘≥1T，显示屏≥22英寸，分辨率≥1920×1080，具有超声图像输出接口（DP、DVI或者HDMI）需保证科室使用；

9.2 数据输出设备：彩色激光；支持 A4/A5/B5纸张，可双面输出；接口：有线或无线连接；

9.3 配套办公桌椅一套；

9.4专用超声检查床（具有电动功能）一张、专用超声检查椅一把。