## 采购需求

### 技术要求

采购包1：

标的名称：总有机碳分析仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 货物名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 总有机碳分析仪（核心产品）; 1.技术指标 1.1该设备主要用于液体和固体样品的总有机碳、总碳、总无机碳，总氮定量分析 1.2高温催化燃烧单元 ★1.2.1燃烧炉：燃烧炉温度800-1200℃可调，燃烧管直径≥26mm ▲1.2.2耐盐：燃烧管中有灰分管等耐高盐装置，可以直接检测饱和盐水和海水 1.2.3液体样品中允许最大颗粒物：500um 1.2.4进样体积：液体进样体积覆盖0.05mL–2mL ▲1.2.5管路连接采用快接装置 1.2.6催化剂：Pt复合催化剂 1.2.7 CO2碳检测器系统：具有抗SO2干扰功能 ★1.2.8测量范围：TOC： 0–100000 mg/L(非稀释状态) 1.2.9重现性：TOC： ≤1.5% 1.2.10液体自动进样系统 ▲1.2.10.1 ≥55个样品位，每位体积≥40ml 1.2.10.2样品位具有磁性搅拌功能 1.2.10.3 自动注射泵进样，进样体积可调 1.2.11总氮分析模块 1.2.11.1检测器：电化学检测器 1.2.11.2检测下限≤0.01mg/L 1.2.12固体分析附件及自动进样器 1.2.12.1使用垂直炉加热，样品在石英燃烧管中燃烧，燃烧温度：800-1200℃ ★1.2.12.2 ≥55位固体自动进样器 1.2.13软件系统：自动校准、自动检测、自动诊断、自动维护提醒 2.配置清单 2.1总有机碳分析仪主机 1套 2.2 总氮分析模块 1套 2.3液体自动进样器 1套 2.4固体自动进样器 1套 2.5压样工具器 1套 2.6固体进样球阀 1套 2.7 1000次液体耗材和1000次固体耗材（含两根燃烧管，铂催化剂等） 2.8数据处理模块 （处理器：≥双核2.4GHz，内存≥16G RAM，硬盘≥500G，显示器：≥27英寸液晶） 1套 2.9 40升高纯氧气瓶和高精度二级减压表 1套 3.其他要求 3.1 燃烧炉需提供十年原厂质保 3.2 CO2碳检测器系统需提供十年原厂质保; 1; 套. |

标的名称：电感耦合等离子体发射光谱仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 货物名称; 技术参数; 数量; 单位. 2; 电感耦合等离子体发射光谱仪; 1. 技术指标 1.1 仪器总体要求：仪器必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制 1.2 性能指标 1.2.1 检测器 1.2.1.1半导体制冷的固体检测器 ▲1.2.1.2 检测单元：≥4000000个检测单元，读取速度≥2MHz ▲1.2.1.3像素分辨率：≤0.002nm ▲1.2.1.4 检测器制冷系统：工作温度：≤ -45℃，到达工作温度的时间：≤ 3分钟 1.2.2 光学系统 1.2.2.1单色器：光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素 ▲1.2.2.2 光室：恒温38℃±0.1℃，使用氩气或氮气进行光室吹扫，测定≤200nm谱线时驱气量≤3L/min ★1.2.2.3波长范围：必须包含167～820nm，全波长覆盖； 1.2.2.4光学分辨率（半峰宽）：As189.042nm半峰宽≤0.007nm， Ca393.366nm半峰宽≤0.017nm，Ba614.172半峰宽≤0.024nm，K766.490nm半峰宽≤0.035nm ★1.2.2.5 焦距≤300mm 1.2.3 等离子体 1.2.3.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果 ▲1.2.3.2 RF发生器：固态发生器，直接耦合、自动调谐，变频，等离子体线圈具有聚四氟乙烯保护层，无保护层的厂家需提供十套线圈以备更换 ★1.2.3.3 频率：27.12MHz 1.2.3.4气路控制：配置3路高精度质量流量计，精度0.01L/min ▲1.2.3.5尾焰处理技术：采用锥内反吹氩气技术，氩气消耗量≤3L/min 1.2.4 进样系统 1.2.4.1炬管：分体式石英炬管 1.2.4.2雾化器：同心雾化器 1.2.4.3雾化室：旋流雾化室 ▲1.2.4.4废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控 1.2.4.5蠕动泵：≥3通道蠕动泵 1.2.5 分析软件 1.2.5.1软件具有定性、半定量、定量分析功能 1.2.5.2具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能 1.2.5.3 具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等干扰校正技术 1.2.5.4 具有仪器诊断、网络通讯和数据再处理功能 1.2.6 分析性能 ▲1.2.6.1分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，每条测量谱线的积分时间≥30秒 1.2.6.2样品消耗量：≤ 2ml，测定≥70个元素 1.2.6.3谱线分析：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析 1.2.6.4 测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996） 1.2.6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光 1.2.6.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5% 1.2.6.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0% 2.配置清单 2.1 电感耦合等离子体发射光谱仪主机 1套 2.2 数据处理模块（处理器：≥双核2.4GHz以上，内存≥16G RAM，硬盘≥500G，显示器：≥27英寸液晶） 1套 2.3 冷却循环水系统 （恒温范围：8～35℃，制冷量：1500W） 1套 2.4两年消耗品（除主机标配额外提供）含以下内容： 石英炬管 1套 水溶液石英中心管 2根 蠕动泵管（进样） 2包（6根/包） 蠕动泵管（废液） 2包（6根/包） 雾化器 1套 进样系统O型圈包 1套 进样系统管线消耗品包 1套; 1; 套. |