| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 参数性质; 序号; 技术参数与性能指标. 1; 冲击试验系统. 1.1; 碰撞频率≤10min／1000次@（负载0~25KG）. 1.2; 最大碰撞冲击峰值加速度≥500g@（负载0~25KG）. 1.3; 脉冲持续时间（ms）：1.3～10. 1.4; （500g）脉冲持续时间（ms）≥1.3. 1.5; 台面铝合金材质，台面尺寸（长×宽）≥300mm×300mm（铝合金）. ★; 1.6; 波形：半正弦波. 1.7; 负载≥300kg. 1.8; 要求设备的操控系统人机界面友好、数据详尽、操作便捷，能够显示所有试验所需数据信息；要求设备的信号采集与控制集成在一个软件窗口，可对峰值加速度、脉冲宽度、碰撞频次等试验参数进行自行设定。. 1.9; 要求设备的测量控制系统的输入通道≥2个。. 2; 高温试验箱系统. 2.1; 工作室尺寸容积：≥1m×1m×1m. ★; 2.2; 温度范围：RT+10℃～+200℃. 2.3; 温度均匀度（℃）：≤2. 2.4; 升温时间：3~5℃/min可调. 2.5; 温度偏差（℃）：±2. 2.6; 满足试验方法：GB/T2423、GJB 150A、D0-160G、IEC60068等；. 2.7; 内壁箱体内壁采用SUS304不锈钢板制作。. 2.8; 箱体大门采取密封措施。. 2.9; 样品架：SUS304不锈钢样品架2层，均布载荷25kg/层。. 2.10; 测试孔：Φ50mm测试孔1个，带不锈钢孔盖。. 2.11; 控制器：采用全彩触摸屏程序控制器，人机界面中文显示。. 2.11.1; 试验过程中可实时显示当前目标温度、测量温度、加热输出量、运行时间等重要参数。程序运行时能同屏显示环境试验所需的设定值、测量值、运行程序名称或程序号、步数、每步计时。. 2.11.2; 程序容量：预设程序运行功能，提供可预置≥100条程序曲线，每条曲线最大可设定100步，每步可设定0~500小时，6组小循环，每条程序可循环999次。. 2.11.3; 运行程序曲线用户可自行设计，须提供承诺函。. 2.12; 安全保护功能：断电保护，自诊断，超温保护功能等。. 3; 总体要求. 3.1; 提供高温试验箱和冲击试验系统的集成方案，包括但不限于集成图片、组合方式等。. 3.2; 配备加速度传感器2支（量程：±2000g，采样频率范围：1-10KHz，提供第三方计量报告），2根配套的传感器线缆。. 3.3; 配备电路板专用测试夹具和电路板测试软硬件，实现复合环境下电路板关键节点（≥60路）状态的同步监测和报警。. 3.4; 设备设计应充分考虑人员安全，具备相应的安全保护功能。. 4; 技术文件. 4.1; 装箱单1份，提供设备使用说明书1份，质量合格证一份。. 注：★项技术参数在响应文件中需提供证明材料，包括但不限于产品彩页、白皮书、第三方检测报告等相关佐证材料，未提供或提供但无法佐证的按无效响应处理。. |