## 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

为满足医院科室发展需要，计划采购低温高速离心机1台、PCR仪1台、-86度超低温冰箱1台、二氧化碳培养箱1台、IVC鼠笼1台、液氮罐（小）1台、液氮罐（大）1台、NGS前处理系统1台、高速冷冻离心机1台、冷冻切片机1台、全能型蛋白转印系统1台、三气培养箱1台、小动物麻醉机1台、正置研究级生物显微镜1台、冷冻研磨机1台、荧光定量PCR仪1台、蛋白免疫印迹系统1台、荧光成像分析系统1台、细胞计数器1台、多功能酶标仪1台、WB凝胶成像系统1台、倒置显微镜1台，具体以招标文件所涵盖的全部内容为准。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,632,120.00

采购包最高限价（元）: 2,632,120.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心实验室科研手术实验设备 | 1.00 | 2,632,120.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：中心实验室科研手术实验设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | # 低温高速离心机 # 一、功能描述 适用于样本的快速分离提取。 二、硬件配置清单 1、主机1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.转速≥20000 r/min； 2.离心力≥32000xg； 3.转速精度≤10 r/min； 4.温度设定范围：-20℃～+40℃； 5.定时范围：1s～99 min； 6.温控精度：≤ ±1℃； 7.采用双通道变频压缩机组（环保制冷剂）； 8.≥6英寸触摸屏控制，可以快速对离心机参数（转速、时间、温度）进行设置，≥2种步进可选;≥3种时间模式； 9.具备预约制冷功能和仪器休眠功能； 10.一键启动预冷程序，预冷参数可根据转子不同进行自定义设置； 11.可设置≥4级的阶梯离心，多个步骤一次执行； 12.≥9种升速曲线、≥10种减速曲线，同时具备升降速时间的自定义功能； 13.配备4×500ml水平转子1套、50ml尖底离心管适配器1套、15ml尖底离心管适配器1套； |
| 2 |  | # PCR仪 一、功能描述 适用于样本基因的核酸体外扩增。 二、硬件配置清单 1、主机1套 三、备品备件清单：无 四、质量要求: - 1.液晶显示：彩色触摸屏≥5英寸； 2.样本容量：96微孔板（全裙、半裙、无裙板通用）; 12×8联管; 96×0.2ml；控温范围：4～105℃(最小设置刻度≤0.1℃)，具有低温保存功能； 3.最大升温速度：≥4℃/s； 4.温度精确度：≤±0.5℃； 5.温度均一性: ±0.5℃； 6.变速温度可调：0.1℃～4℃； 7.程序储存量：内存≥250个文件； 8.时间递增/递减：0～9min； 9.温度递增/递减：0.1～9℃； 10.梯度温度范围：30-95℃，梯度温差范围：1-20℃，热盖温度范围：30 -100℃； 11.具有智能热盖功能; 12.热盖高度无极可调，温度压力可调节； |
| 3 |  | -80度超低温冰箱 一、功能描述 适用于低温储存生物大分子、细胞、组织和器官等。 二、硬件配置清单 - 主机1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.控温范围要求：-50℃～-80℃可调； 2.整机温度探头≥7个； 3.具备数据记录功能，要求温度数据每分钟记录一次； 4.有效容积：≥500升 5.制冷剂：采用完全无氟碳氢制冷剂； 6.制冷系统：≥2台工业级高效压缩机层叠制冷； 7.保温层采用20-30毫米厚真空绝热板； 8.保温性能：室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间≥250分钟； 9.采用≥7层电加热式密封条； 10.配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差； 11.内门:采用≥4扇嵌入式磁吸内门； 12.控制面板:采用≥5.0英寸触摸屏； 13.通讯端口:接口数量≥3个；要求同时配备RS485端口、4-20毫安输出端口和干接点远程报警接口； 14.预留外接端口:要求配备≥2个预留外接端口； |
| 4 |  | # 二氧化碳培养箱 一、功能描述 适用于做生物细胞、组织、细菌等人体来源样本的培养。 二、硬件配置清单 1、主机1套 2、二氧化碳气体钢瓶2个 三、备品备件清单 过滤器 四、质量要求: 1.内部容积：≥180L；内腔：304不锈钢，易清洁无死角 2.配搁板数目：≥3块； 3.温度控制范围：室温+5℃至50℃； 4.设备温度均一性要求；±0.3℃(在37℃下)； 5.显示要求：显示至少包括温度、CO2浓度、箱体内部洁净度； 6.设备加热保温方式：六面均匀气套式加热； 7.设备二氧化碳控制范围：0～20%可调； 8.二氧化碳浓度恢复要求：开门后3分钟内达到5±0.2%； 9.二氧化碳浓度控制采用热导TC/红外IR传感器支持在位≥140℃高温消毒灭菌，无需拆卸；具备二氧化碳浓度自动校准功能； 10.设备高效空气过滤系统要求：箱体内具备整套有效的HEPA高效空气过滤系统；在关门≥5分钟内使腔体达到100级洁净指标；具有程序自检功能； 11.具有断电自动启动功能； 12.具有报警功能。 |
| 5 |  | # IVC鼠笼 一、功能描述 适用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。 二、硬件配置清单 1、IVC鼠笼1套 三、备品备件清单 过滤器 四、质量要求: 1.电源：220V/50 Hz，功率≤500W； 2.具备在线检测笼盒换气次数的功能，显示为实测值。 3.具备实时显示笼盒内的压力、换气次数等参数可根据需要自行设定，并能实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间等信息，具备换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警。 4.换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤60dB。 5.进风箱、排风箱处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。 6.具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息。 7.设备预留RS485型通讯接口，具备远程监控报警管理系统或手机短信报警功能 8.主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，排风口处有风量调节装置。 9.双面笼架，每架笼位数≥72笼，要求总体笼架尺寸约3500×500×2500mm。 10.笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理，可拆卸，可整体高温高压灭菌。 11.笼架的纵向和横向位置，带有坐标号； 12.导轨有笼盒安装到位指示结构； 13.每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调）。 14. 笼盒尺寸≥200×350×150mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度≥13cm， 15.笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，耐高压灭菌温度≥134℃； 16.外置式饮水瓶，容积≥250ml，带液位刻度，聚砜（PSU）材料。 17. 笼盒顶部设有带密封胶条的压紧式生命窗与外界直接相连通，面积≥200cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 18.笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；笼盒水瓶槽带导向结构。 19.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。 20.笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速≤0.15m/s。 21.全网金属格栅设计，食槽与饮水瓶同侧，便于观察使用； 五、适应标准 符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 |
| 6 |  | # 液氮罐（小） 一、功能描述 适用于储存生物大分子、细胞、组织和器官等（人体器官组织、全血、血浆、血清、生物体液或经处理过的生物样本（DNA/RNA/蛋白等）； 二、硬件配置清单 1、主机1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.几何容积：≥60L; 2.口径：≥150mm ; 3.空重：≤40kg ; 4.静态液氮日蒸发量：≤1L ; 5.静态液氮保存期：≥80天 ; 6.提桶数量：≥6个 7.2ml冻存管数量：≥1000个。 8.配运输小车。 五、适应标准 |
| 7 |  | # 液氮罐（大） 一、功能描述 适用于储存生物大分子、细胞、组织和器官等（人体器官组织、全血、血浆、血清、生物体液或经处理过的生物样本（DNA/RNA/蛋白等）； 二、硬件配置清单 1、主机1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.几何容积：≥110L; 2.口径：≥150mm ; 3.空重：≤60kg ; 4.静态液氮日蒸发量：≤1L ; 5.静态液氮保存期：≥100天 ; 6.提桶数量：≥6个 7.冻存管数量：≥3000个。 8.配运输小车。 |
| 8 |  | NGS前处理系统 一、功能描述 适用于高通量测序系统中核酸样本打断与制备。 二、硬件配置清单 1、主机1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.超声波由压电陶瓷换能单元发出； 2.超声波频率应≥350KHz，保证每次打断结果片段大小精准100bp主峰； 3.超声介质水体积≤200ml； 4.超声能量精确集中于样本管中,不需要步进马达，打断主峰250bp，时间小于1分钟; 5.具备超声波能量、操作时间、脉冲周期和脉冲宽度调节装置； 6.一体化设计，无需独立电脑控制，液晶触摸屏操作。液晶触摸屏操作。具有水位传感器及温度锁功能。 7.超声波输出功率为连续调节，超声能量范围：0-100W； 8.恒温控制系统，内置半导体制冷，无需外接冷水机，工作温度实时显示； 9.具备水位提示功能； 10.具备样品超声启动/暂停定时器。 |
| 9 |  | # 高速冷冻离心机 一、功能描述 适用于微量样品的快速分离提取。 二、硬件配置清单 1、主机1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.转速≥15000 r/min； 2.离心力≥25000 x g； 3.主机最大离心容量：要求水平转子最大离心容量≥4x400ml；角转子最大离心容量≥6x100ml； 4.运行时间要求：0-9小时； 5.具备瞬时离心功能及连续离心功能； 6.程序设定要求：具有≥6个快捷程序键，； 7.面板及显示要求：具有LCD数字显示面板，具有LED指示灯，显示参数包括但不限于转速/离心力、加/减速、离心时间、温度等； 8.具备≥9种加速/≥10种减速选项； 9.温度控制范围：-10℃～+40℃； 10.具备转子自动锁定装置，可以在≤5秒内实现转子的安全卡锁，； 11.具备转头自动识别功能； 12.配备48*1.5微量角转子1套；12x5ml生物安全转子1套；防生物污染密封盖1套，提供第三方检测报告或厂家证明材料。 |
| 10 |  | # 冷冻切片机 一、功能描述 适用组织样本组织的切片。 二、硬件配置清单 1.主机1台 三、备品备件清单 无 四、耗材清单 刀片 五、质量要求 1、具备触控屏，可通过触摸按键操作； 2、电动进样，手动切片； 3、速冻台冷冻位点≥4个，至少包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-60℃； 4、大型开放式冷冻室，玻璃窗上具有LED照明装置，照明亮度和角度可调 ； 5、切片厚度：0.5-100μm，当设定值为≤20μm时，步进量为≤1μm； 6、修片厚度：5μm～600μm，当设定值为≤50μm时，步进量为≤5μm； 7、水平进样行程≥25mm，垂直进样行程≥55mm，有剩余进样提示功能； 8、样品头X/Y轴≥8°定位，Z轴360°旋转定位； 9、具备自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式； 10、具备手动和自动两种除霜方式，可选择； 11、具备自动UV消毒功能； 12、配备刀片≥100片。 |
| 11 |  | # 全能型蛋白转印系统 一、功能描述 适用于检测蛋白质在细胞或组织中的表达水平。 二、硬件配置清单 1、主机1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.转印通量4块小胶或 2块中型胶。 2.转印速度：≤3min/2块小胶；≤7min/4块普通小胶或2块中型胶。 3.转印面积：≥15cm×11修改为10cm。 4.电源位置整合型电源。 5.≥2个转印盘设计，可运行≥2个独立的转印程序； 6.转膜类型NC膜与 PVDF膜内存容量≥25个程序。 |
| 12 |  | # 三气培养箱 一、功能描述 适用医疗机构于做生物细胞、组织、细菌等样本的培养。 二、硬件配置清单 1、主机1套 2、二氧化碳气体钢瓶、氧气气体钢瓶、氮气气体钢瓶各2套 三、备品备件清单 过滤器 四、质量要求: 1.容积：≥180L。 2.灭菌功能：具有90℃高温循环灭菌。 3.腔内气流控制，ULPA 超高效空气过滤器；内部空气洁净度达到 ISO 5 级洁净度；进入气体经过 ≤0.3μm 在线过滤器除菌。 4.温度控制范围（℃）：环境温度+3-50℃， 5.温度控制精度（℃）：≤±0.2℃。 6.内腔设计为强制空气对流，保证温度均一性，温度均一性≤±0.5℃。 7.CO2控制范围：0.1-20％，CO2控制精度：≤±0.2%。 8.O2控制范围：1- 20%；O2控制精度：≤± 0.2%。 9.微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时等参数的报警及设置。 10.标准搁架数：≥3个。 |
| 13 |  | # 小动物麻醉机 一、功能描述 适用于动物的吸入式麻醉。 二、硬件配置清单 1.主机1台 2.氧气瓶1个 三、备品备件清单 无 四、耗材清单 麻醉面罩 五、质量要求 1.标准的开放式呼吸非循环回路式设计； 2.用于≤7kg动物的吸入式麻醉； 3.输出压力波动范围：P≦2.5kPa，内部可承受≥50kPa压力无泄漏； 4.蒸发器容量：≥120ml，带流量和温度自动补偿功能； 5.具备氧气流量计，流量可控范围：0-4L/min； 6.具备≥2种规格诱导盒和面罩开关，支持同时开启完成双通道实验； 7.快速充氧开关，充氧速度：≥10L/min； 8.具有蒸发罐全检机制，蒸发器输出浓度可调； 9.旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围：≥0-5%（七氟烷：≥0-8% )，精度≥0.5%； 10.具备麻醉气体回收装置； |
| 14 |  | # 正置研究级生物显微镜 一、功能描述 适用于可观察普通染色、染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。 二、硬件配置清单 1、显微镜主机1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统。 2.同轴粗微调焦机构，调焦范围≥24mm，粗调一圈≥4mm，微调一圈≥0.4mm，最小刻度≤4μm。 3.明场照明装置：主动光强管理系统，内置透射光，LED光源，使用寿命≥60000小时。 4.荧光系统： 4.1.LED 荧光激发光源； 4.2.机身集成透射光反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭。 4.3.高效红绿蓝滤色块 4.4. 荧光滤色镜套：红蓝绿三组滤色块 4.4.1.紫外激发波长365nm，分色 395nm，发射波长 445/50nm 4.4.2.蓝光激发光带宽475/40，分色 500nm，发射波长 530/50nm 4.4.3.绿光激发光带宽545/25nm，分色 570nm，发射波长 605/70nm 4.5. 编码型荧光激发块转盘：≥6 孔，复消色差荧光光路。 5.载物台：载物台无暴露齿条，延伸长度≥15mm，可单手操作的双玻片样品夹。 6.三目镜筒，视场数≥23mm，目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转。 7.10倍目镜，视场数≥23mm，双目屈光度可调。 8.编码型物镜转换器：≥6位。 9.物镜 9.1.平场消色差物镜5X (NA≥ 0.15) 9.2.平场消色差物镜10x（NA≥0.25） 9.3.平场消色差物镜20x (NA≥0.45） 9.4.平场消色差物镜40X（NA≥ 0.65） 10.聚光镜：非摆动式聚光镜：NA≥0.9/1.25。 11. 具备节能和延长照明寿命的Eco模式。 |
| 15 |  | # 冷冻研磨机 一、功能描述 适用于组织均质、研磨、细胞破碎。 二、硬件配置清单 1、主机1套 2、金属适配器2套 3、研磨珠2瓶 三、备品备件清单 研磨珠 四、耗材清单 研磨管 五、质量要求: 1.样品处理;15秒内能处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器； 2.存储数据;可存储≥10组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾、肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式； 3.制冷功能;有，-30度-37度可调； 4.控温精度：± 0.5℃； 5.出料粒度：≤5μm； 6.研磨平台数：≥2个 7.均质速度与时间：0—70 HZ/秒 |
| 16 |  | # 荧光定量PCR仪 一、功能描述 适用于人体样本中的靶核酸（DNA/RNA）进行定性、定量检测或熔解曲线检测， 二、硬件配置清单 1、主机1套 2、数据处理主机1 套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.激发光源：LED 光源，≥10 万小时免维护； 2.检测器：高灵敏度光电传感器； 3.样本容量：96*0.2ml反应管 4.检测通道：≥四通道。 5.荧光波长：450nm～750nm。 6.可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR,VIC,HEX,Joe,CY3,ROX,TexasRed,CY5, 设备采用开放式试剂平台，可兼容市售各类合规试剂盒、探针及染料。 7.检测方式：反应管的底部侧面激发、检测。 8.软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM。 9.模块温度范围：4℃-99℃。 10.检测动力学范围：100-1010。 11.最小检测模板：单个拷贝。 12.反应容积：15ul-100ul。 13.控温模式：半导体热电模块。 14.升降温速率：≥2.5℃/S。 15.温控精度：±0.1℃。 16.操作软件：自动生成打印报告单，数据可共享。 17.断电保护：实验过程中遇到意外断电,具有程序记忆功能。 18.配数据处理主机1 套 18.1.主机CPU：≥11 代 i5（6 核以上，主频 2.4G 以上）；内存：≥8G；硬盘：≥固态 2T； 18.2.显示器≥23英寸，显示分辨率≥1920*1080 |
| 17 |  | # 蛋白免疫印记系统 一、功能描述 适用蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可将蛋白质从聚丙烯酰氨凝胶转移到杂交膜上； - 硬件配置清单 1.主机1台 三、备品备件清单 无 四、质量要求 1.电源： 1.1.输出类型：恒压或恒流；最大输出功率≥75W； 1.2.电压输出范围：10-300V； 1.3.电流输出范围：5-400mA； 1.4.定时范围：1-999min； 1.5.输出插孔≥4对，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳； 1.6.具备暂停、继续功能和断电后自动恢复功能； 1.7.具备空载检测、荷载突变监测、过载短路检测、过压保护功能； 2.电泳槽： 2.1.同一槽内可同时进行≥4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验； 2.2.胶面积：≥8×7 cm； 3.玻璃板： 3.1.长玻璃板：≥10×8cm，厚度规格≥3种； 3.2.短玻璃板：≥10×7×cm； 4.灌胶系统： 4.1.具备双侧同步紧压密封结构，灌胶无渗漏； 4.2.可同时灌制≥4块凝胶； 5.具备上样引导装置； 6.电泳梳：配备10孔、15孔两种规格塑料电泳梳； 7.转印（western blot）模块： 7.1.模块化设计； 7.2.转印通量：≥4块小胶； 7.3.转印速度：完成两块胶转印≤1个小时，也可冰浴过夜转移； |
| 18 |  | # 荧光成像分析系统 一、功能描述 适用于组织、细胞高质量荧光成像分析。 二、硬件配置清单 1、显微镜主机1套 2、图像处理工作站1套 三、软件配置清单 - 显微图像控制及分析软件1套 四、备品备件清单 无 五、质量要求: 1.图像采集系统： 1.1.全幅显微镜彩色相机； 1.2.物理像素：≥500万像素； 1.3.图像采集速度：在全幅2464 × 2056像素下，采集速度≥36幅/秒； 1.4.动态范围：≥4800 : 1 （73 dB）； 1.5.像素大小：3.45μm×3.45μm；； 1.6.图像传输速度：≥5Gbit/s； 1.7.提供彩色模式和黑白模式拍照； 1.8.具备全局快门功能； 1.9.光谱响应范围：400nm - 720nm； 1.10.曝光时间范围：0.1ms - 4s； 1.11.采样深度：8或12位； 2.图像处理工作站： 2.1.CPU：i7-11700k 或 5800X及以上； 2.2.内存：DDR4 3200MHz 16G及以上； 2.3.硬盘：≥2TSSD； 2.4.高清显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080； 2.5.彩色激光打印机； 3.显微图像控制及分析软件： 3.1.用于图像控制，系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像； 3.2.软件自带暗室适应功能； 3.3.二维图像格式转化；标尺、长度、面积和荧光强度报告； 3.4.对比度调整及保存功能； 3.5.标尺、长度、面积和荧光强度报告； 3.6.多通道的荧光叠加、伪彩定义、输出功能； 3.7.图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜； 3.8.2.5D灰度地形图显示； 3.9.多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化等； 3.10.具有图像拼接，景深扩展； |
| 19 |  | # 细胞计数器 一、功能描述 适用于哺细胞准确地计数准确计数。 二、硬件配置清单 1、主机1套 三、备品备件清单 无 四、耗材清单 计数板 五、质量要求: 1.体式荧光细胞分析仪； 2.荧光单样品分析时间：≤12秒，明场单样品分析时间：≤1秒。可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片等； 3.细胞样品拍照数量≥5； 4.细胞样品范围：1x104-3x107个/mL； 5.细胞直径范围：4μm -200μm； 6.所需的样品体积: ≥20μL； 7.全自动对焦； 8.计数板：一次性计数板和可重复使用计数板可选； 9.计数板通量：六位计数板，一键自动一次性检测6个样品； 10.光学成像≥600万像素，物镜≥4倍光学放大； 11.细胞筛选：用户可自由选择直径范围区间，结果图像可特定标记该区间内的细胞； 12.可拓展为12组荧光通道组合，标配激发波长：475nm、545nm，发射波长：530nm、605nm 13.配备计数板100套； |
| 20 |  | # 多功能酶标仪 一、功能描述 适用DNA，RNA及蛋白定量和纯度检测。 二、硬件配置清单 1、主机1套 2、工作站1套 3、洗板机1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.检测类型：6-384微孔板，支持超微量检测。 2.应用范围：基于四光栅吸收光、荧光强度、化学发光。 3.光源：高能氙光源。 4.温度控制：室温+5℃---45℃。 5.温度均一性：±1℃。 6.温度准确度：±2℃（在37℃时）。 7.震荡方式：圆周、线性（强度和速度可调）。 8.波长选择：1nm步进。 9.检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（吸收光模式），区域扫描（可达20X20密度/孔）。 10.吸收光： 10.1.波长范围：230nm-1000nm，1nm可调 10.2.波长带宽：5.0nm 10.3.波长准确度：±2.0nm 10.4.波长重复性：±1nm 10.5.光度量范围：0-4.0(OD) 10.6.分光检测分辨率：：0.001OD 10.7.测定准确度：≤±0.010OD±1.0%，0-3.0OD 10.8.测定精确度：≤±0.003OD±1.0%，0-3.0OD 10.9.杂散光：≤0.05%±230nm。 10.10.光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化。 11.荧光： 11.1.荧光检测支持：微孔板顶部。 11.2.波长范围：250nm—850nm，1nm可调。 11.3.带宽：(EX)15nm；(EM)25nm。 11.4.动态学范围：≥6个数量级。 12.化学发光： 12.1.化学发光检测支持：微孔板顶部检测。 12.2.波长范围：300nm—850nm，2nm可调。 12.3.动态学范围：≥7个数量级。 12.4.灵敏度（优化）：<2pMATP96孔板，<4pMATP384孔板 12.5.孔间干扰：<0.1%，白色96和<0.3%，白色384孔板 13.检测时间：吸收光、荧光、化学发光：≤30秒（96孔板） 14.数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改。数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol数据导出格式：excel、TXT和XML。 15.工作站： 15.1.CPU：i7-11700k 或 5800X 及以上； 15.2.内存：DDR4 3200MHz 16G 及以上； 15.3.硬盘：≥2TSSD； 15.4.高清显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080； 16.洗板机1台 |
| 21 |  | # WB凝胶成像系统（核心产品） 一、功能描述 适用于蛋白印记试验结果成像分析。 二、硬件配置清单 1、主机1套 2. Chemi/UV/免染样品盘1个 3. 白光样品盘1个 4. 图像采集工作站1套 三、备品备件清单 无 四、质量要求: 1.具备免染蛋白印迹成像功能，化学发光成像功能，In-cell Western 功能，多色荧光成像功能，包括红色荧光，绿色荧光，蓝色荧光，远红荧光和近红外荧光检测功能；紫外核酸凝胶成像功能，白光蛋白凝胶成像功能； 2.检测器：超冷CMOS或CCD检测器，分辨率≥580万像素； 3.读出噪音：≤6e-rms； 4.425nm 处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70%，绝对Q/E 峰值：≥75% ； 5.最短曝光时间：≤0.001s，具备多帧分次成像，具备曝光累计叠加功能，曝光时间范围≥0.01s-7200s，，支持从所有曝光图片中挑选最优图像保存； 6.光源反射白光，透射紫外，透射白光； 7.数据输出：16bit； 8.具备智能样品托盘技术； 9.标配滤光片轮位数：≥8位，至少包括红光、绿光、蓝光、远红光、近红外5个独立的荧光滤片位，1个独立的动态平场校正滤片位，1个独立的通用型荧光滤片位，1个独立的化学发光检测滤片位。 10.要求样品托盘采用模块化设计，不同的模块之间可以更换。 11. F≤1 定焦镜头，可通过软件实现全自动变焦，无需改变样品位置。 12.主机内置≥9英寸的触摸控制显示屏， 13.主机上具备USB 接口和 以太网接口，可直接连接U 盘和网络进行图像输出，也可直接连接鼠标进行成像控制；主机内置控制系统≥100G 的存储空间。 14.可以激发≥5种荧光染料。 15.多色荧光激发光源：侧蓝光，460–490 nm 激发、侧绿光，520–545nm激发、侧红光，625–650 nm 激发、侧远红光，650–675 nm 激发、侧近红外，755–777 nm 激发。 16.具备在同一张膜上检测的蛋白指标≥5 个， 17.软件具备独立的泳道总蛋白定量模块，能够自动计算出免染凝胶和免染印迹膜上每条泳道的总蛋白含量，并以总蛋白含量为上样对照做均一化处理，准确计算出目的蛋白表达量的差别 18.具备免染成像功能可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 19.软件具备独立的免染胶拍照模块，该模块具备独立的激发时间选择； 20.免染成像后的凝胶可以继续转膜，不影响后续的抗体杂交； 21.具备化学发光预览模式，并能选择目的条带所在的区域实现目的条带的最佳成像；且能实现化学发光、免染荧光成像结果的重合比较具备图像平场校正功能平场校正，在每次运行前都进行动态的预校正和优化。 22.提供原厂中英文版的操作和分析软件；软件可以同时授权安装无限台电脑，并确保所有电脑可同时进行图像分析，且软件无需任何额外硬件对软件进行解锁，软件可永久免认证使用具备优化曝光功能，可以保证弱样品条带的最大线性范围，而不会导致强条带过曝；也可只对选定的感兴趣的区域进行优化曝光。 23.最大成像面积：≥14*20cm。 |
| 22 |  | # 倒置显微镜 一、功能描述 适用于可观察普通染色、适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。 二、硬件配置清单 1、显微镜主机1套 2、图像采集系统（含工作站） 三、软件配置清单 1.显微图像控制及分析软件 四、备品备件清单 无 五、质量要求: 1.光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统。 2.具备扭矩调节装置；调焦范围≥15mm; 3.明场照明装置：内置透射光，LED光源，长时间不使用自动进入待机状态，可一键唤醒; 4.载物台：抗磨损性圆角、无槽设计台面,尺寸：≥200×235mm；具备控制手柄，行程：≥105×72mm; 5.观察镜筒：三目观察镜筒，视场数≥20mm，倾角45度，高眼点设计，目镜筒360度自由旋转; 6.目镜：10倍目镜，视场数≥20mm，两个目镜均具有屈光度校正功能 7.物镜 7.1.平场消色差物镜4X (NA≥ 0.10) 7.2.平场消色差物镜10x（NA≥0.25） 7.3.平场消色差物镜20x (NA≥0.45） 7.4.平场消色差物镜40X（NA≥ 0.65） 8.物镜转换器：物镜转盘≥4位，一体化设计，增强光路稳定，物镜转盘带人机学物镜识别设计。 9.聚光镜：长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm 10.图像采集系统 10.1.显微镜采用与设备同品牌专用CMOS,物理像素≥1200万，芯片尺寸≥1/1.7英寸 10.2.图像采集速度：全幅2750*2200像素≥20幅/秒 10.3.图像传输速度：≥USB3.0（5Gbit/s） 10.4.输出模式：≥3种 11.显微图像控制及分析软件 11.1.用于图像控制，系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像； 11.2.软件自带暗室适应功能； 11.3.二维图像格式转化；标尺、长度、面积和荧光强度报告； 11.4.不同通道的叠加、假色定义、输出功能；多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订之日起30日历日内安装调试完毕

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1：

1、进度款，设备安装调试验收合格(以甲方出具的书面验收合格文件为准)后支付合同总价的90%，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的90.0%

2、进度款，2年期满后支付10%，至此货款全部结清，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的10.0%

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（一）验收标准 1、包装：符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》,包装完整无破损，防雨、防潮等各种符号标识清楚。 2、安装：符合本合同项下产品的全部相关国家安全技术标准及甲方要求。 3、产品： （1）必须为原装、全新、合格产品，渠道合法 （2）符合供方与需方签订的合同 （3）符合招、投标文件的技术要求 （4）符合产品原样本技术数据 （5）符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准, 验收的手续及费用由投标单位自行办理和承担，招标单位提供相关辅助。 （6）产品单证齐全（质量合格证、装箱清单、操作手册和维修手册等）。 （7）产品到货安装时生产日期应在6个月以内。 （二）验收方法 甲乙双方共同进行验收或依照有关法规、文件规定，由国家质量检验、商检等部门共同进行验收。所有安装、验收的手续由乙方办理并承担费用，甲方提供相关辅助。设备正常运行15个工作日后，经甲方通知，自通知送达之日起三日内，双方共同进行验收，甲方向乙方出具验收合格书面证明文件，视为设备验收合格。乙方逾期未到场或拒绝到场验收的，甲方可自行验收。 验收过程中发现设备存在瑕疵或质量问题的，乙方应无条件配合甲方进行维修、更换或退货工作，因此给甲方造成损失的，乙方就全部损失承担赔偿责任。 在履约验收环节，乙方须按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的环保要求出具检测报告。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.厂家承诺整机自设备验收合格之日起不少于2年保修，终身维修,保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应 10 年。保修期内维修必须由生产厂家而非经销商负责维修服务，且负责提供技术服务与技术支持，所有设备配套软件免费升级至最新版本。 主机3年保修指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的3年之内为保修期。在保修期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供原厂配件更换。保修期过后，按合同约定执行。 终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。 2.维修服务：响应时间 1 小时，4小时内到场进行维修，24小时内修复，如果超过48小时不能修复，提供同档次的备用机。质保期间，若同一硬件壹个月内连续2次出现同一故障（非人为情况），乙方无条件为甲方无偿更换为同一档次机器。 3.每半年无偿上门对设备进行专业的保养和维护不少于两次。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见合同约定。

### 3.5其他要求

1、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章或直接签字或盖章；文件需要逐页加盖供应商公章或使用“CA锁”进行逐页盖章。 2、中标供应商在中标结果公告发布后需向采购代理机构提供纸质版投标文件一正一副，投标文件为编标工具生成的文件直接打印并加盖公章，递交的纸质版投标文件内容确保与线上电子文件保持一致，不允许修改和补充。