### 采购需求

采购包1：

标的名称：功率循环控制与检测平台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 一、主机部分 ★1.老化直流电流范围最大≥3000A。 |
| 2 | ▲ | ▲2.老化直流电流加热通道数≥3个，单个≥1000A，分辨率≤500mA，电流精度为≤（0.1% set + 0.3% range）。 |
| 3 |  | 3.最小脉冲宽度：≤500ms。 |
| 4 |  | 4.脉冲开启时间≤50ms，脉冲关闭时间≤100us。 |
| 5 |  | 5.输出电压≥8V，单通道可测器件数≥4个。 |
| 6 | ▲ | ▲6.单加热通道对应的感测电流范围为±5mA～±1A，分辨率≤0.5mA，电流精度为：≤（0.5% set+0.125% range）。可并联输出最大≥3A。 |
| 7 |  | 7.门极控制电源的栅极与发射极电压范围为-10V～+20V，分辨率≤0.01V，电压精度为≤（0.5% set+0.25% range）。 |
| 8 |  | 二、外接工装部分 1.系统自带液冷板（支持外接工装尺寸扩展）； |
| 9 |  | 2.冷板上需配置具有可移动夹治具；液板上及液冷板出水口需配置Pt100温度传感器，温度分辨率≤0.1℃； |
| 10 |  | 3.液冷板均温性即表面最大温差要求≤±2℃。 |
| 11 | ▲ | ▲4.需提供≥3个温度传感器输入端，用于测量器件的外部壳温测量，支持的温度传感器型号包括：PTC、NTC、以及K型热电偶。 |
| 12 |  | 5.热电偶连接配件:方便主机与K型热电偶联接，主机可以快捷测试热电偶接触点的温度随时间变化的曲线。温度精度：≤±0.5°C。 |
| 13 | ▲ | 三、主机控制测试部分 ▲1.主机采集通道的数据测试能力：测试通道数≥3个；电压输入范围：每个测试通道需具有±12V电压输入范围；电压分辨率≤16μV；电压信号采样分辨率：≤1μs。 |
| 14 |  | 2. 具备测试控制终端 |
| 15 | ▲ | 四、数据处理软件 ▲1.需具有结构函数曲线的后处理分析软件，可输出以下测试结果：测量参数，瞬态温度响应曲线，smooth，Zth曲线，Pulse Thermal Resistance， SOA，CSF积分，DSF微分结构函数等； |
| 16 | ▲ | ▲2.能提取RC热网络模型； |
| 17 |  | 3.具有各项指标的显示，例如：开关前后ΔTj, Tjmax, Tjmin, ΔP, ΔTj/ΔP,门极漏电流，开关前后导通压降等。 |
| 18 |  | 4.测试主机需具备Windows操作系统、备份、保存、远程控制编辑、上传、故障自检报警等功能。 |
| 19 |  | 五、加热制冷油槽装置 1. 温控仪温控范围覆盖-20℃～+180℃，温控仪能由热阻测试主机的驱动软件直接控制以实现自动控温和K系数标定； |
| 20 |  | 2. 温度精度 ≤±0.1℃； |
| 21 |  | 3. 加热功率≥2KW，制冷功率≥400W@20℃。 |
| 22 |  | 六、冷却系统 1.制冷功率≥12kW。 |
| 23 |  | 2.制冷方式：风冷。 |
| 24 |  | 3.冷冻水温度范围：10℃～85℃。 |
| 25 | ▲ | 七、其他功能 ▲1.设备需具有门极驱动电压延时关断功能。 |
| 26 |  | 2.在测试SiC MOSFET器件时需具备体二极管加热模式和饱和模式。 |

采购包2：

标的名称：真空回流控制与检测平台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 一、真空烧结炉硬件系统（主机） ★1、焊接温度≤600℃； |
| 2 | ▲ | ▲2、升温速率≥200℃/min； |
| 3 |  | 3、底部红外辐射加热+顶部红外辐射加热； |
| 4 |  | 4、加热板采用半导体级石墨镀碳化硅涂层； |
| 5 |  | 5、焊接实际面积≥长330 mm *宽 330 mm； |
| 6 | ▲ | ▲6、温度均匀性≤±0.5%； |
| 7 |  | 7、配腔体观察窗口； |
| 8 |  | 8、腔体内配备测温热电偶：4组； |
| 9 |  | 二、真空烧结炉控制软件系统一套(可控制温度、气氛、真空等) 1、可实现温度、时间、压力、真空、气氛等编程控制； |
| 10 |  | 2、控温系统精度：±1℃； |
| 11 |  | 3、控温系统：可设定温度控温曲线≤40段,并配置PID功率调节≤12组； |
| 12 | ▲ | 三、气氛系统一套 ▲1、可满足N2\H2N2\甲酸还原气氛工艺； |
| 13 |  | 2、气氛可由时间或者由MFC质量流量计控制； |
| 14 |  | 四、真空系统一套 1、工作真空1Pa～100Pa，极限真空≤1*10⁻³Pa； |
| 15 |  | 2、密封性：抽到极限真空，关闭阀门静置30分钟，真空保持到≤ 8pa。 |
| 16 |  | 五、冷却系统一套 1、采用气冷+水冷结合冷却方式（加热平台、外壳）； |
| 17 | ▲ | ▲2、最大冷却速率≥200℃/min； |
| 18 |  | 3、冷水系统和真空腔材质为一体； |
| 19 |  | 六、主体结构、腔体一套 1、真空炉的外壳水冷一体化成型； |
| 20 |  | 2、真空炉的炉腔开启方式是上腔体上仰式开启； |
| 21 |  | 3、炉腔高度≥100 mm； |
| 22 |  | 4、加热管安装方式：底部和顶部呈90度分布。 |