采购需求

性能参数：

一、主要功能：

▲1. 反渗水处理系统为单台双极一体化设计。

2. 单台双级主机二级膜产水量在水温25℃时，≥4200升/小时，单台双级主机产水量可满足临床≥70个透析床位用水点。

3.水质符合YY0572-2015透析用水标准或ISO13959国际标准水质要求。

4. 注册证上需包含预处理、管路，反渗系统和软件。

二、技术要求：

1.反渗主机

▲1.1系统主机为开放式设计，反渗透膜壳、泵体等水路部分与机箱配电箱独立，水电分离设计；膜壳与泵体外露。

▲1.2系统主机一级高压泵入口和软水进水口之前具有缓冲配水箱。

1.3系统整机管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀的高级316L不锈钢。

1.4二级反渗系统可以分别单独使用。

1.5系统采用LCD文本显示系统和信号灯指示系统。显示器可查阅和变更所有关键参数，并可查询所有重要的运行时间，输入新的参数值受密码保护。

▲1.6系统主机采用8040无死腔膜壳设计，膜壳数量≤5支。

▲1.7 反渗透膜壳运行压力最大可承受25bar。

▲1.8系统主机采用≥3个风冷式多级离心泵（非潜水泵），每个风冷式高压泵均可为反渗透膜提供反渗透工作压力。

1.9系统主机的消毒具备一键引导式自动化学消毒功能，可实现反渗主机和反渗水输送管路，可以同步进行全自动化学消毒。

▲1.10系统主机具有脉动强冲技术。

1.11系统主机具备泄露安全保护。反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄露监测及报警。

▲1.12系统主机在待机模式下有超温排放功能。超温时系统报警提示自动排放浓水，当温度持续不降≥3分钟系统关闭。

1.13系统根据水硬度预设回收率全自动控制浓水排放，水利用率≥80%—90％。

▲1.14系统具有经济运行模式，可实时监测用水流量自动调整工作泵的数量。

▲1.15系统主机夜间模式定时冲洗不消耗自来水。

2.预处理

2.1预处理软水能力≥5000L/H。

2.2预处理配置可反冲洗过滤器，免滤芯维护。

2.3预处理配备漏水监测装置，具有声光报警功能。

2.4预处理增压系统采用变频控制，全自动加压泵组件，2台，双源水泵一用一备。

2.5全自动砂滤（铁质）过滤器：罐体规格：直径≥20英寸，高度≥60英寸，带时间控制，全自动、手动反冲装置。

2.6全自动除氯（活性炭）过滤器：罐体规格：直径≥20英寸，高度≥60英寸，带时间控制，全自动、手动反冲装置。活性碳碘值为1100。

2.7全自动软水器：罐体规格：直径≥15英寸，高度≥60英寸，采用双罐体并联配置，全自动流量控制、手动的反冲再生装置。

3、水处理反渗水供水管路

3.1反渗水管路采用高纯UPVC材质，大循环直供方式铺设。

3.2透析供水管路取水点构造：死腔最小空间符合6-D规则（GMP）。

3.3供水环路压力阻抗≥10Bar。

3.4纯水管道弯头全部采用大弧弯头。