接采购人通知，对本项目采购包2（中子周围剂量当量（率）仪等）部分技术参数变更如下：

分光光度计：

- 1.删除参数2.2光源要求；

- 2.参数2.3变更为：波长范围：325–1100nm（必须覆盖此范围，波长范围宽更好）；

3.参数2.4变更为：波长准确度：≤±2.0nm；

4.参数2.5变更为：光谱带宽：≤2.0nm（固定或可调）；

5.参数2.6变更为：波长重复性：≤1.0nm；

6.参数2.9变更为：杂散光：≤0.1%T；

7.参数2.11变更为：光度重复性：≤0.002A（0.5~1.0A）；

8.参数2.13变更为：基线平直度：≤±0.002A；

9.参数2.14变更为：光度稳定性：预热完成后，光度漂移≤±0.002A/h @500nm；

10.参数2.15变更为：显示范围：0-200%T, -0.3-2.5A（必须覆盖范围，范围宽更好）,读数显示小数点后3位；

中子周围剂量当量（率）仪

参数2变更为：仪器满足能量响应、剂量测量、γ甄别等性能指标（可采用³He正比计数管搭配实心球形聚乙烯慢化体结构实现）。

氡及其子体测量仪

1.参数2变更为：仪器必须同时实现氡(²²²Rn)、钍射气(²²⁰Rn)、氡子体α潜能浓度（平衡当量氡浓度）测量，可采用泵吸静电收集α能谱法实现。

2.参数3变更为：仪器可实时输出α谱线用于数据溯源与质控核查，可采用半导体α探测器（钝化离子注入平面硅PIPS或合格金硅面垒探测器）。

粉尘采样器

参数6变更为：供电/充电接口：优先选用带线缆的标准接口；如采用充电底座触点式接口，应保证接触可靠、不易受粉尘污染，满足整机防爆及长时间稳定充电要求。

倍频程声级计

参数1变更为：符合GB/T 3785.1-2023 1级声级计标准，配套标准声源宜为同品牌；如采用不同品牌标准声源，其精度等级应不低于一级，并提供相应校准证书或型式批准证书，标称声压级94dB/114dB。

积分声级计

1.参数1变更为：整机性能：符合GB/T 3785.1-2023 1级及以上声级计标准；

2.参数5变更为：标准声源配套：配套标准声源宜为同品牌；如采用不同品牌标准声源，其精度等级应不低于一级，并提供相应校准证书或型式批准证书，标称声压级94dB/114dB。

L型皮托管

参数2变更为：标准L型皮托管，与所投微压计配套使用，符合JJG 518-2023及本项目准确度要求；

电磁场测定仪（工频电场）

参数1变更为：整机性能:符合GBZ/T 189.3-2018电场磁场检测要求。

其他内容不变。

本项目延期开标，提交投标文件截止时间、开标时间变更为：2026年11月23日09时30分。