采购包2：

标的名称：超声波探伤仪检定装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 超声波探伤仪检定装置; 1; 核心产品. 2; 超声波测厚仪校准装置; 1. 3; 读数显微镜检定装置; 1. 4; 数字分度头; 1. 二、技术参数 （一）超声波探伤仪检定装置 依据的技术规范：JJG 746 - 2024《超声探伤仪》检定规程计量技术规范（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： - 超声探伤仪检定装置集成猝发音信号发生器、标准衰减器、波形采集器、固定衰减器于一体，整体技术参数： 频率范围：频率范围至少覆盖20kHz～30 MHz； ▲频率准确度：优于±1×10-5；（提供同品牌同型号产品溯源证书） 总衰减范围：不小于101dB； 衰减误差：优于±（0.5%A+0.02）dB，其中A为衰减量； 测量带宽：不小于200MHz； 幅度测量不确定度：优于3%（k=2）； 时间测量不确定度：优于0.2%（k=2）。 2、硬件组成部分技术参数 2.1 信号发生功能： 2.1.1 包含猝发音功能； 2.1.2 频率范围至少覆盖20kHz～30 MHz；、 2.1.3 频率准确度优于±1×10-5； 2.1.4 总失真优于±0.3%； 2.1.5 在检定期间内的幅值稳定度优于±0.05dB； 2.1.6 电压幅度误差不超过±1%； 2.1.7 正弦波幅度平坦度优于±0.2dB。 2.2 标准可调衰减功能： 2.2.1 频率范围：20kHz～30 MHz； 2.2.2 总衰减范围不小于101dB； 2.2.3 至少包含20dB、10dB、1dB和0.1dB四种衰减步级； ▲2.2.4 衰减误差优于±（0.5%A+0.02）dB，其中A为衰减量。（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 2.3 固定衰减功能： 2.3.1可耐受4000V的发射脉冲电压； 2.3.2 总衰减范围不小于40dB。 2.4波形显示功能： 2.4.1带宽：不小于200MHz； 2.4.2 幅度测量不确定度：在20kHz～30 MHz频率范围，幅度测量不确定度优于3%（k=2）； 2.4.3 时间测量不确定度：在20kHz～30 MHz频率范围，时间测量不确定度优于0.2%（k=2）。 2.5 阻值调节功能： 2.5.1至少包含50Ω和75Ω可调节无感电阻； ▲2.5.2 阻值最大允许误差：优于±1.0%。（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 3、功能要求 3.1 采集卡连接功能：应具备手动点击选择连接功能； 3.2 通道选择功能：可对需要测量或者输出的通道进行选择； 3.3 采样选择功能：可选择单次采样或连续采样； 3.4 信号方式功能：具备输出由接收性能参数工作台所规定的标准信号，可以选择设置为触发输出或非触发输出； 3.5 触发边沿功能：可以选择为上升沿触发或是下降沿触发； 3.6 数据处理及存储：能够自动计算动态范围、时基线性误差、中心频率、发射能量泄露抑制、等效输入噪声功能；具有将检定数据存储或导出至外部存储器，可自动生成word、pdf和excel格式的原始记录数据; 3.7外接显示部分 参数:屏幕尺寸不小于15.6英寸 亮度:250cd/m² ，接口类型:HDMI，Type-C; 3.8预留相控阵探头接口,满足后续升级相控阵探头的校准工作。 溯源要求： 超声探伤仪检定装置主机出具中国计量科学研究院或中国测试技术研究院法定机构的校准证书1份，无感电阻附法定计量机构校准证书。 （二）超声波测厚仪校准装置 依据的技术规范：JJF 1126-2004 《超声波测厚仪校准规范》、JJG 818-2018 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪》计量技术规范的要求（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 超声波测厚仪校准试块技术参数： 一）超声波测厚仪校准试块（19件）： 1、17个校准试块：试块材料45#钢，（0.5mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、3.3mm、5.5mm、7.7mm、10mm、15mm）允许误差为±0.01mm；（20mm、25mm、50mm、75mm）允许误差为±0.02mm；（100mm、150mm、200mm）允许误差为±0.05mm；厚度H≤15mm时 U=0.005mm k=2 厚度H>15mm时 U=0.010mm k=2；两端面表面粗糙度Ra≤0.4μm，两端面平行度≤5μm； 2、标准圆管，材质45#钢，长度40mm： 1）φ30mm、 壁厚2mm； 壁厚允许偏差±0.02mm；不确定度 U=0.010mm k=2 ，外壁表面粗糙度Ra≤0.4μm； 2）φ40mm、 壁厚3mm；壁厚允许偏差±0.02mm；不确定度 U=0.010mm k=2 ，外壁表面粗糙度Ra≤0.4μm； 二）磁性、电涡流式覆层测厚仪标准厚度片 1）10μm、50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm、2000μm，各2片，共14片；准确度等级 A级；示值最大允许误差：±（0.5μm+1%H）；测量不确定：H≤50μm，U=0.2μm ，k=2 H≥50μm，U=0.4%Hμm ，k=2； 2）量块：根据JJG146-2011《量块》检定规程要求测量范围（0.5～100）mm，83块，3等1级。 溯源要求： 省级及以上依法设置计量技术机构（具有社会公用计量标准）。 （三）读数显微镜检定装置 依据的技术规范：JJG 571-2004 《读数、测量显微镜》计量技术规范的要求（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 一）读数显微镜检定装置（1件）： 1、X轴移动范围：（0-75）mm；Y轴移动范围：（0-55）mm：Z轴移动范围：（0-250）mm；分度值1mm； 2、Z轴具有粗调和微调功能；粗调范围（0-200）mm;微调范围（0-50）mm； 3、载物台可360°任意方向旋转； 4、光源采用LED可调光源； 5、外观尺寸长x宽x高不小于（200x400x340）mm； 6、要求配有仪器专用包装箱。 二）玻璃线纹尺（2件）： 1、分度值0.01mm，测量范围：（0-1）mm，不确定度U=0.2μm，k=3； 2、分度值0.1mm，测量范围：（0-10）mm，不确定度U=0.5μm，k=3。 溯源要求： 省级及以上依法设置计量技术机构（具有社会公用计量标准）。 （四）数字分度头 依据的技术规范：JJF 1915-2021《倾角仪校准规范》计量技术规范的要求（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： ▲1、测量范围：（0-360）°；准确度：≤3″，角度数显分辨力：≤1″；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 2、主轴中心高≤150mm，主轴仰角调节范围：（0-90）°； 3、工件安装方式：顶针或花盘、使被检计量器具横向纵向都能安装；顶针安装最大长度不小于1000mm； 4、主轴锥孔尺寸：莫式4号。 溯源要求： 省级及以上依法设置计量技术机构（具有社会公用计量标准）。 |