采购包1：

技术参数与性能指标

1 主机

  - 1.1磁体类型：永磁体；

  - 1.2主频：≤12M；

▲1.3 磁场强度：0.3T±0.03T；

1.4 检测原子核：1H 原子核；

1.5 磁体均匀度：≤50ppm（φ100mm*H100mm圆柱体）；

1.6 磁体稳定性：≤300Hz/h；

1.7 无需特殊屏蔽装置，设备检测物理因素（高频电磁场）参考限值符合标准要求：GBZ 2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》或 GB8702-2014《电磁环境控制限值》标准要求，8h工作场所高频电磁场职业接触限值在12MHz工作频率，电场强度（V/m）≤25。

2 多模态系统

2.1 射频场：1MHz～30MHz；

2.2 频率控制精度：≤0.1Hz；

2.3 脉冲精度：≤10ns；

2.4 最大采样带宽：≤5000kHz；

2.5 射频发射功率：≥300W；

▲2.6 CPMG最大回波个数：≥50000个，支持线性或非线性采集技术，可以实现纳米孔隙内流体与自由流体信号的完整采集。

3 采集探头

3.1 线圈规格：25mm～100mm；

3.2 一英寸探头，样品尺寸范围≥φ25mm*H80mm；最短回波时间≤60μs；

3.3 两英寸探头，样品尺寸范围≥φ50mm*H100mm；最短回波时间≤150μs；

3.4 四英寸探头，样品尺寸范围≥φ100mm*H100mm；最短回波时间≤200μs；

▲3.5射频探头具备泄能设计，半回波间隔缩小到≤30μs，满足高频、批量测试需求，搭载半导体散热系统，满足高频采样（重复采样次数＞500），测试过程中样品温度变化≤3℃；

4 数据处理终端

4.1 应用分析软件1套：

▲非网页版，可计划采样且自动保存数据，可查询导出数据，包含Fid、SE、CPMG等序列；岩心分析软件一套：非网页版，可实现孔渗饱测量，自动帮助用户寻找中心频率，自动确定射频脉宽；颗粒表面特性分析软件：可以进行颗粒样品的比表面积大小评价及弛豫率分析；

4.2 单机版数据分析软件3套：

▲针对设备采集到的核磁数据快速数据处理与分析软件，软件功能包括一维数据的快速反演、一维反演结果分析、质量归一化以及二维数据的快速反演、二维反演结果分析等，支持大批量数据快速高效处理和结果导出；能够安装在任意一套数据处理系统中，对核磁数据进行处理与分析；

4.3 软件负责远程终身升级（不含硬件）。

5 多回波成像系统

5.1 梯度场强：≥4.5Gauss/cm（45mT/m）；

5.2 图像信噪比≥20dB，图像畸变≤5%，图像均匀性≥70%；

▲5.3 具有成像的梯度涡流补偿技术，X、Y、Z三个维度方向涡流持续时间≤0.1ms，提供2种及以上方法测试的涡流持续时间；

5.4 成像软件一套：包含二维HSE、Spiral与三维HSE、Conical等高级脉冲序列；成像可实现任意角度、多层面同时扫描功能；软件中有层数、层厚、层间距、FOV大小参数调节栏；

5.5 单机版图像处理软件3套：

▲可自主安装于笔记本等操作终端，针对核磁共振图像DICOM格式数据的快速图像处理软件；软件功能包括DCM数据的伪彩、三维重建、ROI提取、阈值处理、饱和度计算、拼接、加减、滤波、角度测量、长度测量等功能，支持图像数据导出为图片格式（灰度图和伪彩图）；

5.6 软件负责远程终身升级（不含硬件）。

6 温度循环控制系统

6.1 温度范围：-25℃至100℃；

▲6.2 专用恒温低温探头：制冷平衡氟化液温度，通过在低温探头中的不断循环，提供低温实验环境并进行在线采集分析，采样探头恒温；

6.3 低温控温方式：整体控温、液冷；

6.4 低温样品规格：≥25mm*50mm;

6.5 低温控温范围：-25℃～35℃；

6.6 高温控温范围：35℃～100℃；

▲6.7 高温油浴循环装置：能够对氟油进行加热，并循环到样品夹持器，实现样品的温度施加与控制；

6.8 高温油浴循环装置：油浴温度控制精度±0.1℃，温度控制范围：35～120℃。

7 专用准三轴夹持器与配套恒温探头

7.1 容纳1英寸样品的准三轴夹持器与配套恒温探头；

7.2 准三轴夹持器与恒温探头高度整合式设计；检测灵敏度达到专用准三轴夹持器与配套恒温探头采集的最短回波时间≤150微秒；

7.3 专用准三轴夹持器：容纳直径≥25mm，长度≥80mm的样品；

▲7.4 专用准三轴夹持器：围压≥40MPa、轴压≥100MPa、渗流压≥35MPa，三个压力可独立施加和精确控制。轴向位移测量精度≤±0.05%FS,轴向位移量程≥7mm；具有极低的1H背景值；1H背景值信号要低于仪器配套的1%孔隙度校准样品的信号值；

7.5适用样品温度范围：35℃～100℃；

8 应力同步加载与控制系统

8.1 恒压恒流系统：工作压力≥40MPa、流量精度±0.1ml，容积≥100ml，压力传感器：±0.1%FS；

8.2 围压跟踪系统：跟踪压力：≥0MPa～40MPa，压力精度：±0.1%FS；

8.3 回压系统：能够施加回压，压力≥40MPa，压力精度：±0.1%FS；

▲8.4 轴压系统：能够施加轴压力，最大压力≥100MPa，压力精度：±0.1%FS；轴向位移能够精确测量，测量精度±0.05%FS；

8.5 系统装置集成一体化设计；

8.6 轴压、围压、注入压等相互独立控制；

8.7 系统装置运行时无电磁干扰，可以同时采集核磁弛豫与成像数据；

| 序号 | 配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 套 |
| 2 | 多模态系统 | 1 | 套 |
| 3 | 采集探头 | 1 | 套 |
| 4 | 数据处理终端 | 1 | 套 |
| 5 | 多回波成像系统 | 1 | 套 |
| 6 | 温度循环控制系统 | 1 | 套 |
| 7 | 专用准三轴夹持器与配套恒温探头 | 1 | 套 |
| 8 | 应力同步加载与控制系统 | 1 | 套 |
| 9 | 附件（无磁工具1套、氟化液2桶、信号线2根、软件U盘1套、孔隙度参考样品1套、水膜组件1套） |  |  |