采购需求
1、 项目概况：
为确保医疗服务和诊疗安全，迎接三甲复审，提升群众就医安全感与满意度，依据国家计量器具管理相关要求及本院计量器具管理制度，参照陕西省物价局、财政厅《关于重新核定我省计量检定收费标准的通知》（陕价行发〔2005〕186号）收费标准，结合院内现有医疗设备现状，开展全院医疗仪器设备定期计量检定/校准服务。
2、 服务内容：
	序号
	仪器名称
	计量检定/校准台（项）费用
最高限价
	备注

	
	
	
	

	1
	影像核磁
	6880元/台
	

	2
	超声科彩超（单台单探头）
	700元/台
	增加探头另行计价

	3
	泵（单通道）
	450元/台
	如设备为多通道泵，按实际通道数量计费。

	4
	移液器
	280元/把
	

	5
	除颤仪单台
	515元/台
	

	6
	重症科室呼吸机
	960元/台
	

	7
	麻醉机
	960元/台
	

	8
	血液透析机
	1320元/台
	

	9
	灭菌器
	1500元/台
	

	10
	生物安全柜
	3000元/台
	

	11
	体重秤
	100元/台
	

	12
	血液冷藏箱
	400元/台
	

	13
	婴儿培养箱
	445元/台
	

	14
	婴儿辐射保暖台
	445元/台
	

	15
	高频电刀
	910元/台
	

	16
	色谱仪
	1200元/台
	

	17
	恒温箱
	400元/台
	

	18
	氦氖激光仪
	1000元/台
	

	19
	PCR仪
	3000元/台
	

	20
	天平
	400元/台
	

	21
	冰箱
	700元/台
	

	22
	离心机
	1200元/台
	

	23
	显微镜
	500元/台
	

	24
	移液管
	50元/个
	

	25
	电导率仪
	300元/台
	

	26
	气体减压器
	100元/台
	

	27
	计时器
	10元/台
	

	28
	二氧化碳培养箱
	400元/台
	

	29
	霉菌培养箱
	500元/台
	

	30
	96孔板混匀仪
	450元/台
	

	31
	摇床
	450元/台
	

	32
	冰箱温度计
	100元/台
	

	33
	环境温湿度计
	60元/台
	

	34
	水银温度计
	100元/台
	

	35
	酶标仪
	700元/台
	

	36
	PH计
	260元/台
	

	37
	恒温水浴箱
	350元/台
	

	38
	金属浴
	370元/台
	

	39
	压力表
	20元/台
	

	40
	游标卡尺
	50元/台
	

	41
	二氧化碳气体检测仪
	460元/台
	

	42
	水平旋转仪
	450元/台
	

	43
	盐水分配器
	460元/台
	

	44
	免疫分析仪
	2000元/台
	

	45
	化学发光分析仪
	2000元/台
	

	46
	凝血分析仪
	900元/台
	

	47
	微生物定量分析仪
	3000元/台
	


备注：1.本清单包含但不限于上述47项计量检定/校准项目，服务周期1年，最终按实际完成的检定/校准台（项）数据实结算。服务期内全部实际结算总金额不得超过预算金额50万元。2.本项目按折扣报价，实际结算单价=计量检定/校准台（项）费用最高限价*折扣率。
三、技术要求：
1、供应商开展本院各类设备计量校准工作，优先采用国家计量检定规程、国家计量校准规范；也可采用国际、区域、国家标准，或知名技术组织、权威科技书刊期刊发布的计量校准方法开展计量校准服务。
2、供应商按照《计量法》和省计量监督管理条例的要求开展工作，并提供符合主管部门要求的结果报告。
3、供应商需严格执⾏相应的规程、规范等技术⽂件，保证检定/校准/检测数据的准确性、可靠性。当采购人或上级检查机构对检定/校准/检测结果提出质疑，供应商需对发⽣的问题进⾏解释，必要时采取复检等措施。
4、当供应商使用非标准方法时，应征得采购人及其主管部门书面同意。
四、服务要求：
1、供应商须具备有效期内CNAS实验至认可证书或CMA检验检测机构资质认定证书，所有检定/校准项目须在其授权/认可能力范围之内。（提供证明材料）
2、供应商妥善保管采购人提供的仪器设备以及相关的技术资料、图纸，并对获取的采购人商业秘密、技术秘密严格保密。合同终止后保密义务持续有效。如因供应商原因造成泄露，供应商承担由此给采购人造成全部经济损失及相应法律责任。
3、检定、校准过程中，如仪器故障无法完成检测，由采购人负责维修，仪器修复后在本次服务周期内再次送检，供应商不得重复收取该台设备检定/校准费用。
4、检定/校准过程中造成仪器损坏，若因供应商操作不当导致，由供应商承担赔偿责任；若属于设备自身老化、固有缺陷，则由采购人自行承担，双方对损坏原因存在分歧可委托第三方鉴定。检测完成后供应商须将仪器设备全部退回采购人。
5、送检仪器自供应商完整接收设备之日起10个工作日内完成检定/校准；现场检定/校准项目自进场之日起10个工作日内完成；特殊仪器按相关规定执行，另有时限要求由双方另行协商。
6、设备送检往返的包装、运输、人工等全部费用均由供应商承担，采购人无需另行付费。运输途中仪器发生损坏、遗失，全部责任及损失赔偿由供应商承担。
7、供应商提供7×24小时应急技术支持，接到采购人应急通知后，2小时内响应，现场应急检定4-8小时内抵达现场，保障临床急救设备应急检定需求。
8、设立专职人员，对全院医疗设备开展定期检定巡检，及时排查即将到期的设备，每月向采购人报送即将到期设备清单，方便院内管理。
9、建立全院医疗设备计量校准专项管理台账，做到设备计量信息清晰可追溯。
10、统一统筹负责两个院区全部医疗设备的计量送检工作。负责各类与计量工作相关的迎检工作，并负责全面协调。
五、其他要求
1、进度要求：服务期内，供应商严格按照各类设备法定检定/校准周期开展工作，按期完成全院设备计量检定、校准。
2、成果交付要求：每台设备对应的检定/校准证书（纸质+电子版）；全院医疗设备计量校准管理台账（电子版+纸质）；设备到期预警清单。
3、验收：采购人有权对成交供应商出具证书进行抽查核验，如发现证书虚假、超范围出具证书，采购人有权拒付费用、解除合同，并追究成交供应商赔偿责任。
[bookmark: _GoBack]附件：综合考核表
	评价内容
	考核项目
	考核内容及要求
	配分
（分值）
	评分细则
	得分

	职业素养与规范
	准备工作
	正确穿戴劳保用品，清点设备文件
	8
	未穿戴扣4分，未清点扣4分
	

	
	6S规范
	遵守纪律，操作台整洁
	15
	违规扣分
	

	核心校验操作
	设备安装与组态
	正确安装、设置参数(位号/单位/量程）
	10
	每处错误扣1-2分
	

	
	校验点操作
	正反行程各点，给定值准确
	30
	漏点/过调每处扣2分
	

	
	试漏与调零
	加压试漏，正确大气调零
	14
	漏气/未调零扣2分
	

	数据处理与结论
	误差/回差计算
	计算正确
	10
	每错一处扣0.5分
	

	
	结论判定
	结论正确且依据充分
	7
	错误扣7分，说理不充分扣3-5分
	

	设备复位
	关机与拆除
	正确关机、拆除信号/压力管路、参数复位
	6
	未复位/拆除扣3-5分
	

	合计
	
	
	100
	
	



