	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1、总体要求
1.1装置形式：钢制框架结构，管道接口法兰连接。

	2
	1.2兼容接入DN50～DN100管道。

	3
	1.3装置接口：预留外接气源、强弱电接口。

	4
	1.4设计压力≥20MPa，设计温度-40-100℃。

	5
	1.5材料：不锈钢。框架及支撑可采用碳钢结构，需做防锈处理。介质：常见稳态气体（乙炔、三氯化硼等不稳定介质除外）、液体（水、油）。

	6
	1.6配电：控制箱内置强、弱电控制（含控制面板），各用电设备分组可控。

	7
	2、仪表系统
2.1 所有仪表耐压：≥20MPa。

	8
	2.2所有仪表耐温：-40-100℃。

	9
	●2.3压力计：高压压力变送器3个（量程0-20MPa，精度≤0.1％），低压压力变送器2个（量程0-4MPa，精度≤0.1％）。

	10
	2.4指针压力表：2个，量程0-20MPa。

	11
	2.5温度传感器：4个（量程—50～150℃，精度≤0.5％）。

	12
	●2.6微压差计：2个，带数显表头，精度等级≤0.1%，最高测量范围2kPa,量程范围内可调。

	13
	●2.7流量计：柯氏流量计1个，可测量气体、液体、高粘、混相介质。量程≥600Nm3/h（气）、≥50000kg/h（混相），含表头数显，精度≤±0.15％（单气相），精度≤±0.5％（水VOF≤1%），采样率≥10kHz。具有密度测量、温度补偿功能，防护等级IP67。

	14
	2.8姿态传感器：三轴角传感器3个，可测量3向倾角，精度≤0.0001°，防护等级IP68。
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	3、计量系统
3.1基本结构：管型结构，2路并联管路，均配备过滤器、静态混合器、止回阀；

	16
	3.2主路配备快速开断电动阀1个，支路配备快速开断电动阀2个，支路两端配置轴向-扭转补偿器。

	17
	3.3主路布置压力测点1个。配备自动控制系统，可预设电动阀开断间隔、次序。

	18
	●3.4支路布置压力、压差测点各1个。配备自动控制系统，可预设电动阀开断间隔、次序。

	19
	●3.5支路两端支撑各配备垂向位移调节支架1套，采用线性步进电机驱动，包含丝杠、支架、控制/操作器，调节范围≥100mm，线性定位精度≤±0.1mm，定位速度≥10mm/s。支持数显操作面板显示及操控，支持远程显示及操控。

	20
	3.6配备低压安全阀1个，整定压力4MPa。高压安全阀1个，整定压力20MPa。

	21
	4、数据采集分析系统
4.1专用分析、处理、显示终端（配置不低于：64物理核心CPU，128G内存，1T固态+6T机械硬盘，独立显卡，显存≥12G，显示器≥24英寸）
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	[bookmark: _GoBack]●4.2数采：采集通道≥20个，采集压力、压差、温度、流量信号，采样频率≥1kHz，响应速度≤0.1s；具备必要线缆、采集程序。兼容信号：4-20mA（光电隔离，最大负载≥500Ω)、RS485（光电隔离）、5V。

	23
	●4.3相界面计算模块：可预设空间形貌参数、重力方向，可根据输入的温度、压力、流量、倾角等数值实时求相界面坐标，实时求解重位压差值，实时反演含气、含液率。

	24
	●4.4控制模块：具备对输入的温度、压力、流量等数值输出电机、电动阀的控制信号。支持模拟量输入/输出，通过IO总线向右扩展分布式IO。输入模块AI/AO精度：≤±0.2% FS；分辨率≥16位；可输出标准4–20mA信号。

	25
	4.5支持工艺流程画面绘制；具有数据存储功能，可查看历史数据、历史报警、历史曲线等功能。
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	注：1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理；
2、带●的技术参数与性能指标需要提供证明材料，证明材料为产品彩页、官网（功能）截图、检测报告等，其中任意一个(技术参数与性能指标中对证明材料有要求的以要求的为准)，未提供或提供的证明材料低于文件规定的相应技术参数时视为负偏离。



