
[image: 9f552dd3d36ee532f037825e3cf1c0c]
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重症医学科专科服务能力提升项目设备
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二〇二六年九月






1



目   录


第一部分    招标公告
第二部分    投标须知前附表
第三部分    投标须知
第四部分    采购内容及要求
第五部分    合同主要条款
第六部分    投标文件格式


第一部分  招标公告
项目概况
重症医学科专科服务能力提升项目设备招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台 （陕西省.安康市）获取招标文件，并于 2026年09月29日 16时00分 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HHZY-2026-10
项目名称：重症医学科专科服务能力提升项目设备
采购方式：公开招标
预算金额：3000000.00元
采购需求：
合同包1(重症医学科专科服务能力提升项目设备):
合同包预算金额：3,000,000.00元
合同包最高限价：2,280,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）

	1-1
	急救和生命支持设备
	重症医学科专科服务能力提升设备
	1（批）
	详见采购文件
	3,000,000.00



 本合同包不接受联合体投标
 合同履行期限：自签订合同后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1（重症医学科专科服务能力提升项目设备）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
2.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、 
《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。 
2.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕 51 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。 
2.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、 《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意 见〉的通知》（财库〔2021〕20 号）。 
2.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督 
管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）。
2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕 财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资 办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。 
2.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财 库〔2022〕35 号）、《财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅 关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（ 财 办库〔2023〕52 号）。 
2.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国 办发〔2025〕34 号）。 
2.8其他需要落实的政府采购政策。
本项目非专门面向中小企业采购，若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1（重症医学科专科服务能力提升项目设备）特定资格要求如下：
（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
  （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；
  （3）财务状况报告：提供2024年或2025年经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；
  （4）税收缴纳证明：提供投标截止日前半年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
  （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前半年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
  （6）参加政府采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  （7）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
  （8）投标人通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国 ”网站、中国政府采购网查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；
 （9）投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。投标产品属于第二类医疗器械管理的，投标人应具有第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标产品属于第三类医疗器械管理的，投标人应具有医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）。投标人为制造厂家的：应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有本条前述要求的相关医疗器械经营资质；
  （10）本项目不接受联合体投标。   
三、获取招标文件
时间：2026年09月08日 至 2026年09月14日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）
途径：全国公共资源交易中心平台 （陕西省.安康市）
方式：在线获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年09月29日 16时00分00秒 （北京时间）
提交投标文件地点：全国公共资源交易中心平台 （陕西省.安康市）
开标地点：全国公共资源交易中心平台 （陕西省.安康市） 不见面开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（1）投标供应商使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。
（2）投标供应商未完成网上投标成功的或未按规定时间在网站上下载招标文件的，无法完成后续流程，后果自负。
（3）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；
（4）本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页，〈服务指南〉下载专区〗中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册（202206）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。
（5）请各供应商下载文件后，根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：白河县人民医院
地址：安康市白河县城关镇书院北路13号
联系方式：0915-7822258
2.采购代理机构信息
名称：安康华昊智远项目管理有限公司
地址：安康市汉滨区大桥南路1号御公馆小区2号楼2单元1001室
联系方式：0915-3197229
3.项目联系方式
项目联系人：唐明明、王益山
电话：0915-3197229
安康华昊智远项目管理有限公司
2026年09月07日


第二部分  投标须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	白河县人民医院

	2
	采购代理机构
	安康华昊智远项目管理有限公司

	3
	项目名称
	重症医学科专科服务能力提升项目设备

	4
	项目编号
	HHZY-2026-10

	
5
	
投标报价
	1.投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。
2.投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分内容进行报价的投标。

	6
	合同履行期限
	自签订合同后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

	7
	付款方式
	合同签订后支付合同总金额的30%，设备安装调试培训验收合格后支付合同总金额的60%，剩余的10%使用满-年后一次性无息支付。

	8
	投标保证金
	本项目不设置投标保证金

	9
	投标有效期
	投标文件递交截止时间起算，投标有效期为 90 日历天

	10
	资格证明文件
	（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前半年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前半年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
（6）参加政府采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（8）投标人通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国 ”网站、中国政府采购网查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；
（9）投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。投标产品属于第二类医疗器械管理的，投标人应具有第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标产品属于第三类医疗器械管理的，投标人应具有医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）。投标人为制造厂家的：应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有本条前述要求的相关医疗器械经营资质；
（10）本项目不接受联合体投标。

	11
	采购方式
	公开招标

	12
	评标办法
	综合评分法

	
13
	
开标时间、 地点
	开标时间：2026年09月29日 16时00分00秒
开标地点：安康不见面开标大厅系统（采用电子化投标及远程不见面开标方式）（如有变动，另行通知）。

	14
	招标文件递交截止时间
	2026年09月29日 16时00分止

	
15
	
评标小组构成
	根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律规定组建评标小组。

	
16
	
现场勘察
	1.采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。
2.供应商勘查现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘查现场发 生的人员伤亡和财产损失。

	17
	答疑
	1.是否组织现场考察或者召开答疑会：否
2.如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。3.针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	18
	其他说明事项
	本项目非专门面向中小企业采购
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
工业的划型标准为：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。




第三部分  投标须知
一、名词解释
1.采  购 单 位：白河县人民医院
2.监  督 机 构：白河县财政局
3.招标代理机构：安康华昊智远项目管理有限公司
4.标        书：招标文件与投标文件的统称
5.供   应   商：参加本次招标活动的制造商或代理商
二、招标文件
1.招标文件包括目录中所列的六部分。
2.投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都作出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。
3.招标文件的澄清及修改
采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
4.质疑提出与答复
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；
（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。
（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。
（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：
① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑项目的名称、编号；
③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④ 事实依据；
⑤ 必要的法律依据；
⑥ 提出质疑的日期。
（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。
（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
（8）接收质疑函的方式和联系方式：
① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱），业务受理时间为工作日的08:30至17:30。
② 联系方式
名称：白河县人民医院
地址：安康市白河县城关镇书院北路13号
联系方式：0915-7822258
采购代理机构：安康华昊智远项目管理有限公司
地址：安康市汉滨区大桥南路1号御公馆小区2号楼2单元1001室	
联系方式：0915-3197229
邮    箱：840192520@qq.com
5.投诉：
（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
④ 事实依据；
⑤ 法律依据；
⑥ 提起投诉的日期。
（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：
① 提起投诉前已依法进行质疑；
② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；
③ 在投诉有效期限内提起投诉；
④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
⑤ 财政部规定的其他条件。
（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
6.各投标人应认真仔细研读招标文件，如有问题或异议及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。
7.招标文件的解释权归招标代理机构。
三、投标要求
1.投标内容：
本次投标内容为重症医学科专科服务能力提升项目设备。
2.投标资格要求：
（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的提供公司财务会计制度并加盖供应商鲜章即可）；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前半年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前半年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
（6）参加政府采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（8）投标人通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国 ”网站、中国政府采购网查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；
（9）投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。投标产品属于第二类医疗器械管理的，投标人应具有第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标产品属于第三类医疗器械管理的，投标人应具有医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）。投标人为制造厂家的：应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有本条前述要求的相关医疗器械经营资质；
（10）本项目不接受联合体投标。
供应商要保证在投标文件中有上述资质扫描件并加盖公章。经审查不合格的供应商，其响应文件按无效文件处理。
3.投标文件的编制
3.1投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容（包括但不限于）：
（1） 投标响应函
（2） 开标一览表
（3） 投标人资格证明文件 
（4） 供应商概况
（5） 招标文件确认书
（6） 技术服务响应偏离表
（7） 商务条款偏离表
（8） 投标方案
（9） 拟投入项目人员情况表
（10） 投标人类似项目业绩表
（11） 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
（12） 其他证明资料
3.2投标报价：
3.2.1投标报价为完成本项目所要求货物、服务的全部内容、中标服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费。
3.2.2 投标人须对采购内容要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分采购内容要求进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物、服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。
3.3 投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：
3.3.1 所供货物、服务的分项报价
3.3.2 所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。
3.4 本项目采购最高限价为：2280000.00元，投标报价大于或等于采购限价的则视为废标。
3.5 供应商不得以低于成本的报价参加投标，供应商的投标报价明显低于其他投标供应商的报价，经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评审委员会认为不成立，则按无效标处理。）
4.投标费用自理。
5.投标响应文件有效期为自投标之日起九十个日历天，中标供应商的投标响应文件有效期延长至合同执行完毕。
四、开标
1.招标代理机构组织招标、开标、评标工作，招标整个过程接受监督机构的监督。
2.评标委员会的组成及要求
为确保评标工作公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人及有关专家组成，专家比例不少于评委总数的三分之二。专家名单由有关方面在政府采购专家库中随机抽取。评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：
2-1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
2-2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；
2-3按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
2—4对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；
2-5参与评标结果报告的起草；
2-6配合招标人、招标代理机构答复投标人提出的质疑；
2-7配合有关部门处理投诉工作；
3.招标代理机构在规定的时间和地点组织公开开标，投标人须委派代表参加，并签名报到以证明其出席。
4.开标时，招标代理机构以公开唱标的形式将投标报价表的内容公布。
5.开标结束到向中标单位授予合同期间，凡与审查、澄清、评价和比较评标的有关资料及评审意见等内容，评标委员会均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
6.最低报价不作为唯一中标原则。
五、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容（此项内容请着重阅读）
1.关于需要特别提醒供应商的内容
1.1、本项目采用电子化投标的方式投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。
1.2、制作电子投标文件
投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“SXSTF”的电子投标文件。”
1.3、递交电子投标文件
登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
2.关于报名
2.1投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；
2.2 投标供应商须在招标文件发售截止前登录电子交易平台下载电子招标文件，未完成网上投标成功的或未提供授权信息或未在规定时间内在平台上下载文件，导致无法完成后续流程的责任自负；
2.3 本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》 ；
2.4 电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。
3.关于文件的制作和签名
3.1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。
（1）电子招标文件下载
供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程－交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；
注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览
供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：
http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html;
（3）制作电子投标文件
电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。
4.关于响应文件递交与解密
4.1.文件递交
（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
4.2.文件开启与解密
4.2.1采购代理机构组织开标、文件开启、评审工作，开标整个过程接受监督部门的监督。
4.2.2采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，响应供应商须委派代表参加，参加谈判的授权代表在不见面开标大厅签名报到以证明其出席。
（1） 不见面开标系统：打开页面网址
http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。
（2）开标签到：投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标 时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前60分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。
（3）开标时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子响应文件，系统默认解密时长为60分钟，供应商需在解密时间规定内完成文件解密。
（4）解密成功后，依次导入投标企业电子投标文件。 
（5）采购代理机构将在开标会议现场做会议记录，会议记录包括本项目开标会议的全部内容。
4.2.3在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：
（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
（2）因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
（3）上传的电子投标文件无法打开的；
（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
4.2.4特殊情形下的应急处置
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，故障在2小时内可修复的，可延续电子开标评标流程；2小时内无法修复的，由采购人根据《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》的通知选择处理方法。
六、评标
1. 采购人将审查资格证明文件是否齐全有效。
	资
格
性
审
查
	序号
	审查因素
	审查标准

	
	1
	有效的主体资格
	供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

	
	2
	授权委托书
	提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

	
	3
	财务审计报告
	提供2024年或2025年经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

	
	4
	税收缴纳证明
	提供投标截止日前半年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

	
	5
	社会保障资金缴纳证明
	提供投标截止日前半年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

	
	6
	无重大违法记录的书面声明
	参加政府采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	
	7
	履约能力声明
	投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

	
	8
	主体信用查询记录
	投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国 ”网站、中国政府采购网查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；

	
	9
	资质要求
	投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。投标产品属于第二类医疗器械管理的，投标人应具有第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标产品属于第三类医疗器械管理的，投标人应具有医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）。投标人为制造厂家的：应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有本条前述要求的相关医疗器械经营资质；

	
	10
	非联合体投标
	本项目不接受联合体投标，提供非联合体投标声明。

	
	注：以上资料审查不合格将视为非响应投标。

	符
合
性
审
查
	1
	投标人名称
	与营业执照、税务登记证和组织机构代码证一致

	
	2
	项目名称、项目编号
	本项目完全一致

	
	3
	投标文件的签署、盖章
	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。

	
	4
	投标内容
	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务要求、技术中实质性要求。

	
	5
	投标有效期
	符合招标文件要求

	
	6
	投标报价
	符合招标文件规定

	
	7
	交货期
	符合招标文件要求

	
	8
	其他
	没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。


1.1 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响供应商的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。
1.2 如发现下列情况之一的，将视为非响应：
（1）投标文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；
（2）提供的必备资格证明文件不全、无效或达不到招标文件规定要求的；
（3）投标有效期不足的；
（4）供应商不接受投标人须知规定的或投标文件附有采购人不能接受的条件的；
（5）工期或付款支付方式不满足文件要求的；
（6）供应商提供虚假证明资料，除按无效标处理外，还将上报政府采购管理部门按照有关规定进行处罚；
1.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.4 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
1）投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；
2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
1.5 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.投标文件的详细评审
2.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。
3.评标办法及内容
	序号
	评审要素
	分值
	赋分标准

	1
	投标报价
	30分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分= （评标基准价/投标报价）×30
注：投标报价明显低于其他投标人，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的，客观上形成不良竞争，按无效标处理。

	2
	节能、环境标志产品
	







1分
	投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）：
1.所投产品属于节能产品得 0.5 分；
评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。
2.所投产品属于环境标志产品得 0.5 分；
评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之 内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。
注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别 及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

	3
	技术指标
	40分
	供应商根据招标文件采购需求及服务要求的内容进行响应：技术指标和性能完全响应得40分；其中带“▲”号参数每负偏离一项扣2分，提供充足的佐证材料予以证明（佐证材料包括但不限于技术白皮书、检测报告、厂家产品说明等证明材料）在技术参数偏离表“备注”栏中标明证明材料的页码，无技术支持材料视为负偏离。非“▲”参数为一般参数，每负偏离一项扣1分。扣完为止。

	4
	供货方案
	3分
	[bookmark: _GoBack]内容完整、可实施且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

	5
	安装调试方案
	3分
	内容完整、可实施且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

	6
	验收方案
	3分
	内容完整、可实施且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

	7
	售后服务范围及保障措施
	11分
	依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： 
1、售后服务范围及保障措施：内容完整、可实施、且有针对性得 3 分；内容完整、可实施得 2 分；方案基本完整得 1 分；未提供不得分。 
2、培训方案：内容完整、可实施、且有针对性得 3 分；内容完整、 可实施得 2 分；方案基本完整得 1 分；未提供不得分。 
3、故障处理及补救措施：内容完整、可实施、且有针对性得 3 分； 内容完整、可实施得 2 分；方案基本完整得 1 分；未提供不得分。 
4、备品配件服务承诺：内容完整、可实施得 2 分；方案基本完整得 1 分；未提供不得分。

	8
	业绩
	9分
	   提供2023 年 1 月至今（以合同签订时间为准）所投核心产品（同品牌同型号）对用户的销售业绩，每提供一份有效合同得3分，最高得9分。
评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。

	备注：
1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
2.评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。


采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。具体评审因素和分值如下。
4.本项目落实政府采购政策
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“工业”。
4.1.根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 
4.2.联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。 
4.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。 
4.4.如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。
4.5.如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品
应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。 
4.6.政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。 
评标委员会对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。 
4.7本项目为非单一产品政府采购项目，核心产品为【连续性血液净化设备（CRRT）、呼吸机】，评标方法为综合评分法，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
5.异常低价审查 
5.1 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报 
价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报 
价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 
（3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者 
不能诚信履约的其他情形评审委员会可根据项目具体情况、市场行情、供应商过往履约记录等综合判断，若认为报价过低可能导致产品质量问题或无法诚信履约，也可启动异常低价审查。 
注：采购人可根据项目实际情况，在上述第 1 至第 3 项基础上提高启动异常低价审查的数值标准，但最高不得超过 65%。 
若相关法律法规对供应商报价有特殊规定，则从其规定。 
5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品及工程市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品及工程市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
七、政府采购信用担保及融资
为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号文件，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标（成交）供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。
八、推荐中标候选单位
评标小组根据以上内容进行综合打分，由高到低进行汇总排序，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。
九、确定中标单位
1.依据评审结果编写评标结果报告，送招标单位。
2.在投标文件规定的有效期内，招标人在审查评标结果报告的基础上确定中标单位，招标组织单位向确定的中标单位发出“中标通知书”。
十、合同
1、中标通知书发出后，中标单位与招标人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标单位投标文件均作为合同的组成部分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2.监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
十一、中标服务费
成交服务费参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）计取，由成交单位支付向代理机构支付，领取成交通知书的同时无偿提交装订成册并加盖鲜章的纸质版文件2套及电子版U盘1份。
十二、其他事项
1.开标时，实际投标单位或有效投标单位不足三家，报请有关监督部门确定，可以进行重新招标或采用其他采购的方式组织招标。
2.定标或确定中标单位后，中标单位无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标单位，同时报请监督机构予以通报，取消其进入政府采购市场的资格，其投标保证金不予退还。
3.拒绝商业贿赂
投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见投标格式第六部分）编制在投标文件中。                                                                                                                                                                                                                    
4.公开招标拟转为竞争性谈判程序
招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，具体程序如下：
4.1谈判小组
（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。
（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。
4.2 谈判程序： 
谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，最终报价采取集中报价形式。
通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标供应商的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。
（1）第一次报价：原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价
（2）符合性评审：主要对各供应商资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。
（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判
① 谈判方案（原投标方案）
② 服务措施
③ 综合评定，推荐候选成交单位。
④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由供应商法定代表人或被授权人签名确认。
（4）第二次谈判报价
通过资质审查合格，供应商的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。
（5）最终评审
谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定成交候选人排序。
29.3 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。
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第4部分  采购内容及要求
（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
一、采购项目概况
重症医学科专科服务能力提升项目设备
二、采购内容
采购包1：
采购包最高限价（元）： 2,280,000.00
供应商报价不允许超过标的金额

	设备名称
	单位
	数量
	备注

	连续性血液净化设备（CRRT）
	台
	2
	

	呼吸机
	台
	7
	兼备有创、无创、高流量模式

	转运呼吸机
	台
	1
	

	多参数心电监护仪
	台
	8
	8 台均配有创模块、呼末二氧化碳模块及中心静脉压模块，其中 2 台配 PICCO 模块

	便携式转运监护仪
	台
	2
	

	除颤仪
	台
	1
	

	电动智能转运床
	张
	1
	



三、技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数与性能指标

	1
	连续性血液净化设备（CRRT）
（核心产品）
	一、功能、临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等。
二、治疗模式：支持连续性静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉血液滤过（CVVH）、血浆吸附（PA）连续性透析滤过（CVVHDF）、单重血浆置换（PE）、 缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）等治疗功能需取得国家注册。
三、技术要求
1． 采用彩色液晶触摸显示屏，具有中文操作界面。
2． 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。
3． ▲肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。
4． 流量控制范围
4.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。
4.2置换液流量范围：100～8000mL/h。
4.3废液流量范围：100～10000mL/h。
5． ▲压力监测范围
5.1动脉压监测范围： -300mmHg～+500mmHg。
5.2静脉压监测范围： -300mmHg～+500mmHg。
5.3滤前压监测范围：-300mmHg～+500mmHg。
6． 脱水范围为0～3000mL/h。
7． ▲加热系统，直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。
8． 高精度称重计，最大称重范围可达20kg，误差≤1%。

	2
	呼吸机
（核心产品）
	一、基本特征：
0. ★适用于对成人、小儿和新生儿（选配）患者，满足ICU、呼吸科和急诊科等各种病人临床治疗需求（提供注册证佐证）。
0. ▲采用≥12英寸电容触摸控制屏幕，分辨率≥1280*800。
0.  吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。
0. 内置1组电池使用时间≥150分钟；可选配两组电池，使用时间≥300分钟。
0. 支持外部交流或直流电源进行供电。
0. ▲最大峰值流速≥210 L/min。
二、通气模式：
1. 有创通气模式：标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式、心肺复苏模式（CPRV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、以及容量支持通气（VS）模式。
2. 具备流量支持功能，容量控制通气（VCV）模式下，在吸气阶段检测到病人有自主吸气动作，机器可根据病人吸气动作自动调节流速和时长。
3. 无创通气模式：压力控制通气模式（PCV）、同步间歇指令通气SIMV(P)、持续气道正压通气(CPAP)、压力支持通气(PSV）、气道压力释放通气（APRV）等无创通气模式。
4. 具有高流量氧疗功能。
5. 具备同步增强技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度以及压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步。
6. 具备肺复张功能。
三、设置参数：
1. ▲潮气量：20～3000ml  
2. 呼吸频率：1～100bpm  
3. 呼气末正压（PEEP）：0～50cmH2O
4. 压力触发：-20～-0.5cmH2O
5. 流速触发：0.5～20 L/min 
6. 呼气触发：Auto，1～85%
7. ▲吸气压力：1～90 cmH2O
8. 压力支持：0～90 cmH2O
9. 氧疗流速：2-80L/min
四、监测功能：
1. 实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间波形监测。
2. ▲呼吸环：压力-容量环，容量-流速环，压力-流速环，可同屏显示≥3道波形和2个呼吸环图。
3. 具有P-V工具，可自动确认高低拐点，帮助临床确定最佳PEEP值。
4. 监测参数：具备平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、呼吸功、吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量、吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率、时间常数等。
5. 具有二氧化碳监测功能，同时显示二氧化碳波形图及环形图。
6. ▲具有动态肺功能，图形化显示病人肺损伤和肺塌陷风险，实时反映病人肺顺应性、气道阻力自主呼吸频率等指标参数。
7. 可选配SPO2监测模块，实时显示SPO2波形及脉率PR、灌注指数PI、ROX指数。
8. 具备多种脱机参数监测显示：包括P0.1、NIF、浅快呼吸指数、呼吸功、自主触发次数统计等参数监测。
9. 具备肺力学测量功能，可测量静态顺应性、气道阻力、PEEPtot、PEEPi、驱动压等数值。
10. 有触发提示功能，可观察患者在过去一分钟和一小时内患者触发次数。
五、报警
1. 具备三级声光报警功能。
2. 其他：管道脱落、传感器故障、气体供应不足、电池故障、呼气口阻塞、系统断电、空气气源压力低等报警。
3. 通气主界面可快速查看报警日志，可显示≥10条报警信息。
六、其他功能
1. 支持各类事件记录，保存≥10000条日志。
2. 雾化系统：具备气动雾化功能。
3. 具有USB数据导出接口。
4. 具备HDMI高清接口，可将呼吸机屏幕实时投放到外接显示器使用。
5. 具备WIFI或移动网络通讯模块，可通过网络连接至医院信息系统中。
6. 具备配录屏功能。
7. ▲每台配置重复消毒呼吸管路一套。


	3
	转运呼吸机
	一、技术要求：
1. 适用于对成人、小儿和婴幼儿，满足ICU、呼吸科和急诊科等各种病人转运需求。
2. ▲采用≥6英寸彩色电容触摸控制屏幕，分辨率≥1280*800。
3.  吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。
4. 内置1组电池使用时间≥150分钟； 配备两组电池，使用时间≥300分钟。
5. ▲电动电控呼吸机，主机重量≤6kg，方便临床转运。
6. 支持外部交流或直流电源进行供电。
7. 最大峰值流速≥210 L/min。
8. 可视报警灯，在主机的前后左右方皆均能观察到报警灯闪烁。
二、通气模式：
1. 有创通气模式：具备容量控制通气模式（VCV）、压力控制通气模式（PCV）、压力调节容量控制通气模式（PRVC）、同步间歇指令通气SIMV（VCV）、SIMV-PCV压力支持通气(PSV)、双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气（APRV）模式。
2. 无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T或NIV-ST。
3. 具备同步增强技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度以及压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步。
三、设置参数：
1. 潮气量：20～3000ml  
2. 呼吸频率：1～100bpm  
3. 呼气末正压（PEEP）：0～50cmH2O
4. 压力触发：-20～-0.5cmH2O
5. 流速触发：0.5～20 L/min 
6. 呼气触发：Auto，1～85%
7. 吸气压力：1～90 cmH2O
8. 压力支持：0～90 cmH2O
四、监测和报警：
1. 实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间波形监测。
2. ▲呼吸环：压力-容量环，容量-流速环，压力-流速环，可同屏显示≥3道波形和2个呼吸环图。
3. 具有P-V工具，可自动确认高低拐点，帮助临床确定最佳PEEP值。
4. 具有动态肺、智能吸痰、吸气保持、呼气保持、手动通气、波形冻结、截屏、雾化等功能。
5. ▲具备多种脱机参数监测显示：包括P0.1、NIF、浅快呼吸指数、呼吸功、自主触发次数统计等参数监测。
6. 具备肺力学测量功能，可测量静态顺应性、气道阻力、PEEPtot、PEEPi、驱动压等数值。
7. 报警：管道脱落、传感器故障、气体供应不足、电池故障、呼气口阻塞、系统断电、空气气源压力低等报警。
五、转运能力 
1. 整机配静音万向刹车轮、输液杆、氧气瓶支架，可床边移动、手术室/ICU间转运不停机。
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	多参数心电监护仪

	一、技术需求
1. 普通监护机型6台：标配5导联心电、双通道有创血压（IBP）、中心静脉压测量、旁流呼末二氧化碳EtCO₂、NIBP、SpO₂、双通道体温；
2. 高端血流动力学机型2台：在上述全部标配基础上，原厂拓展PICCO容量监测模块，满足重症心排、容量管理监测；
3. 整机统一品牌、统一操作界面、统一中央监护组网，便于医护培训、设备维保、耗材统一管理。
4. 整机外壳防水防泼溅，可耐受75%酒精、含氯消毒剂反复擦拭，无卫生死角，满足ICU院感管理要求。
二、监护仪结构
1. ▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4 个。
2. ≥13 英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1920×1080 像素，≥10 通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持戴医用防护手套操作。
3. 具备内置高能锂电池，供电时间≥6 小时。
4. 配置≥4 个USB 接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB 设备。
三、监测参数
1. 基本功能模块支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
2. 心电支持≥4 个分析导联实时动态同步分析。
3. 具备房颤心律失常分析功能，具备≥29 种实时心律失常分析。
4. 监测ST 段抬高或者压低，提供ST 报警。提供单个或多个ST 值报警，并具备相对的报警上下限设置。
5. 支持RR 呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。
6. QT 和QTc 实时监测参数测量范围：200～800 ms。
7. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
8. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
9. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7。
10. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg。
11. 支持≥6 道IBP 波形叠加显示。
12. ▲主机支持袖带血压测量，典型测量时间≤20秒。
13. 具备升级EtCO2 监测模块，具备监测呼末CO2浓度，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换。
四、系统功能：
1. 具备2400 小时趋势图表、1200 组NIBP 测量、1000 个报警事件、400 条呼吸氧合事件的存储及查询。
2. 工作模式：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式等。
3. 提供升级24 小时心律失常统计，具有24 小时心电综合分析概览（24h ECG 综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。
4. 具备≥48 小时全息波形的存储与回顾功能。
5. 具备升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。
6. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
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便携式转运监护仪
	一、技术需求
1. 一体机监护仪，具备一体化提手设计，整机重量（含内置电池）≤1.5kg。
2. ≥5.5英寸彩色触摸屏，支持多点触控手势操作。
3. 分辨率≥1280 x 720像素，最高支持12通道显示。
4. 显示屏亮度根据环境光强度自动调节。
5. 监护仪主机的进液防护程度符合≥IP44要求。
6. 通过1.2米跌落测试。
7. 具备内置锂电池组，供电时间可达到≥10小时。
8. ▲支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，等的同时监测。
9. 支持3导心电监测，可选配5/6/12导心电测量。
10. 支持房颤心律失常分析功能，支持≥29种实时心律失常分析，提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、说明书和功能截图等）。
11. 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
12. 具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。
13. 具备多种无创血压测量模式。
14. 无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。
15. 支持连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
16. 呼吸率可来源于SpO2。
17. 具备48小时全息波形的存储与回顾功能。
18. 提供监护模式、夜间模式、转运模式、待机模式、演示模式等多种工作模式。
19. ▲转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为多参数模块使用，即插即用。
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	除颤仪
	1、 通用要求
1. 主机屏幕：≥7英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥800×480 
2. 主机重量（含电池）：≤6.0kg 
3. 防尘防水等级：IP54以上
4. 通过自由跌落试验要求，可承受六面1m以上跌落冲击，需提供测试报告
2、 技术参数
1. 采用双相波除颤波形，具有阻抗自动补偿，成人室颤患者体外首次除颤能量≤150J；
2. 除颤能量1-360J可调节
3. 除颤充电至200J≤5S，充电至360J≤8S 
4. 成人/儿童一体化电极板，至少具有能量选择、充电、放电功能
5. 手动除颤电极板具有阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值 ，屏幕阻抗指示条颜色区分阻抗范围
6. AED功能具备一键切换成人和儿童模式 
7. 支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南 
8. 体外起搏模式：按需起搏、固定频率起搏，具有降速起搏功能（降速为原值的1/4）
9. 至少标配3导联心电（ECG）、呼吸（Resp）等监护功能 
10. 监护患者类型：新生儿、儿童、成人3类
11. 心电监护模式：具有监护模式，治疗模式，诊断模式3种
12. 心律失常分析：通过心电电极片，可监测的心律失常分析种类20种以上
13. 具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽≥50mm，可同时打印≥3道波形
14. 具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备（需提供证明文件）
15. 存储要求：内置≥16GB，可存储≥240小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看
16. AED模式抢救过程支持录音功能，存储时间≥180min
17. 趋势资料：可存储≥160小时的趋势资料
18. 可存储≥2000条自检记录，≥1200条事件记录，≥200条病人档案
19. 具备USB接口，可导出数据分析
20. 具备Wi-Fi、蓝牙和4G数据通讯功能
21. 具有自动自检功能，在关机状态下，在设置的时间点进行自动自检
22. 可充电锂离子电池，具有电池电量检查按钮和电池电量指示灯（提供实物照片）
23. ▲设备使用年限≥10年（提供说明书或检测报告等文件佐证）
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	电动智能转运床
	1. 框架采用优质30*60钢管，厚度≥1.5mm，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用≥2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。
2. 背部气弹簧快速调节
3. 整体升降功能，静音电机推杆。
4. 电源采用220V交流电源，带有交直流变压器，经变压后电机24V安全直流动力，具有较强承重能力，升降平稳静音，可选控制手柄操控或者床面板内嵌式按钮操控，操作方便，并配备折叠摇手柄，在电动部分停止工作时可手摇式操作。
5. 双片中控三档静音轮，刹车、万向、导向三档操控。
6. 隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，气弹簧辅助自动下降。
7. 设备搭载医用级电动平移功能，支持床面水平精准电动平移，可与手术台、检查床精准对接，实现患者零搬动转运。
8. 最大安全承重≥250kg。
9. 内置蓄电池，无外接电源条件下可完成升降操作。
10. 配置：监护仪支架、氧气瓶固定装置、电源线、转移床垫、PP护栏、钢制车架、电动升降，不锈钢输液架、中控静音脚轮。



四、商务要求
（一）、交货期及地点：
1. 交货期：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。
2. 交货地点：白河县人民医院指定地点
（二）、包装、运输、安装、调试及培训要求：
1.包装：1）按出厂原包装；2）卖方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到买方48小时前通知买方，以准备接设备；3）设备在交付买方前发生的风险均由卖方负责。应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。
2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。
3.安装、调试及培训：中标人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员及操作人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能，保证熟练操作。
（三）、付款方式：合同签订后支付合同总金额的30%，设备安装调试培训验收合格后支付合同总金额的60%，剩余的10%使用满-年后一次性无息支付。
（四）、验收：
1.项目验收
初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查，所有货物（设备）安装、调试完毕，可以正常使用；由采购方进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。
2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购方可提出索赔或取消其供货合同。
3.验收依据
（1）合同文本及合同补充文件（条款）；
（2）产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；
（3）招标文件；
（4）中标人的投标文件；
（5）货物清单；
（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。
4.验收所产生的费用由中标单位支付。
5.性能验收结果作为付款依据。在安装设备后2个月，乙方提交验收申请，并向甲方提交实施过程中的所有资料，由使用科室提交确认申请并实施确认，经审核后出具确认报告作为性能验收依据。验收合格后，支付货款。若存在质量问题，应按相应规定协商处理。
（五）、质量保证
1）质保期：≥3年，质保期自设备验收、投入临床使用之日算起；2）质保期内卖方负责免费（包括配件）为买方维修本合同所提供的产品和履行承诺的条款；3）质保期内卖方接到买方维修通知后应在24小时内 到达买方现场进行维修，否则卖方按买方此设备日平均收入赔偿经济损失；4）卖方有义务为本合同所提供的产品进行终身维护和免费升级。
（六）、其他：乙方应在使用操作和维修技术方面及临床应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作。

第五部分 合同主要条款
（说明：本合同作为合同的基本格式，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

甲方：白河县人民医院
统一社会信用代码：
地址：
联系方式： 
法定代表人/负责人：

乙方：
统一社会信用代码：
地址：
联系方式：
法定代表人/负责人：

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，就甲方向乙方采购               的相关事宜签订本合同。
一、采购设备详况：
	序号
	设备名称
	设备规格参数
（厂家、品牌、规格、型号、材质）
	单位
	数量
	单价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


二、合同价款：
1、合同总价款大写：                  （￥：             ）。
2.合同总价款包括但不限于本合同约定的所采购设备的设备费、运输费、装卸费、仓储费、保险费、安装调试费、售后服务费及税费等乙方完成本合同约定的全部合同义务所产生的所有费用在内。
三、付款方式：
合同签订后支付合同总金额的30%，设备安装调试培训验收合格后支付合同总金额的60%，剩余的10%使用满一年后一次性无息支付。
四、验收：
1.本合同约定的设备到达甲方指定地点后，乙方应通知甲方进行初验，即甲方根据本合同要求，对乙方交付的设备进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。若甲方在验收时发现乙方提供的设备与合同约定不相符时，乙方应自甲方通知之日起   日内重新按照合同约定补足或更换设备，乙方每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款3%的违约金。若乙方逾期达到   天，甲方有权选择解除合同，并由乙方赔偿甲方的全部损失。
2.设备安装、调试正常，乙方自检合格之日起   日内通知甲方，由甲方组织相关人员进行最终验收，最终验收合格的标准为：                              ，验收合格后，甲方填写《采购验收结算单》，一式二份，甲、乙双方各执一份，作为对货物的最终认可。若甲方验收不合格，乙方应自验收不合格之日起   日内重新调试并通知甲方验收，乙方每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款3%的违约金，若乙方逾期达到   天或乙方再次验收不合格，甲方有权选择解除合同，并由乙方赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方已经支付的相应款项及因此所产生的相关赔偿款、甲方实现相关权利所产生的全部费用，如律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等。
3.无论何时甲方发现乙方提供的设备与甲方的要求及本合同的约定不相符的，甲方均有权要求乙方自甲方通知之日起   日内重新按照合同约定补足或更换设备，乙方每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款3%的违约金。若乙方逾期达到      天，甲方有权选择解除合同，并由乙方赔偿甲方的全部损失。
4.乙方必须在      时向甲方提交本合同约定的设备的全部技术资料（包括但不限于合格证、使用及维护说明书、出厂校准证书、装箱清单等），以便甲方日后管理和维护，若乙方不能按照本条款的约定提供全部技术资料的，按乙方没有供货处理。
五、甲、乙双方的权利和义务：
1.甲方的权利和义务：
（1）甲方在收到货物后，应按照本合同的约定进行核对，如发现产地、规格、型号和数量不符合合同约定，应及时提出；
（2）甲方应按照合同的约定履行付款义务；
（3)                                                   ;
（4)                                                   .
2.乙方的权利和义务：
（1）乙方应保证按照本合同的约定向甲方供货。如果出现品种、数量、规格、质量不符合合同约定的，由乙方负责按照本合同的约定进行处理；
（2）乙方必须按照本合同的约定履行合同义务，并确保本合同中的安装、维修工作及时到位。因乙方的原因造成甲方的损失由乙方承担；
（3)                                                   ;
（4)                                                   .
六、交货地点：
1.交货地点：甲方指定的交货地点。
2.交货期：本合同约定的所有设备均需在    年   月   日前完成安装、调试并申请验收，且验收合格。
七、运输：
1.运输由乙方负责，费用已包含在合同总价内，包括所有的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
2.运输方式由乙方自行选择，但必须保证货物完好、按期交货到甲方指定地点。
八、质量保证：
1.乙方提供的设备设施必须是全新未使用、经国家质检部门检验合格并颁发了准销证的产品。
2.乙方确保产品整体技术性能达到现行国家标准、行业标准，美观实用，并符合本合同的约定。
九、售后服务：
1.乙方对所供设备实行 ≥3 年免费保修，质保期自   之日起算，并提供终身维修服务（如因甲方人为原因引起设备损坏不在保修范围之内）。在质保期内出现质量问题，乙方接到甲方通知当日，应派专业人员到现场进行检测维修，产生的费用由乙方承担。若需送回生产厂家，往返费用由乙方承担，且乙方应确保修理期间甲方的相应工作不受影响，否则，乙方对甲方因此造成的全部损失进行赔偿。
2.在质保期内，排除故障不得超过     个工作日。否则，甲方有权指定第三方进行维护，由此产生的相应费用由乙方承担。
十、违约责任：
1.甲、乙双方均应按照合同的约定履行合同义务，否则，应按照本合同中的相关违约条款承担违约责任，本合同中未约定相关违约条款的，按《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。
2.乙方交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的     %，迟延交货超过30天，甲方有权解除本合同并拒收货物。
3.乙方保证所有设备及其技术资料不会侵犯任何第三方的权利，如有发生，乙方在承担全部责任和对第三方的赔偿外，以    倍的合同总价额赔偿给甲方，若该赔偿款不足以弥补甲方的全部损失的，乙方还应对不足部分进行赔偿。
十一、合同争议解决的方式：
本合同在履行过程中如发生争议，由甲、乙双方协商解决；经协商无法解决的可依法向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同生效：
本合同一式4份（甲方3份、乙方1份），经甲、乙双方法定代表人或负责人签字盖章后生效。
十三、其他事项：
1.合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，变更增加补充合同，与原合同具有同等法律效力。
2.合同一经签订，不得擅自变更、终止。确需调整的，应按约定履行相应的手续。

甲   方（签章）：                     乙   方（签章）：

法 定 代 表 人：                     法 定 代 表 人：

委 托 代 理 人：                     委 托 代 理 人：              

签订日期：   年  月  日              签订日期：    年  月  日

第六部分  投标文件格式
项目编号：HHZY-2026-10                          电子投标文件

重症医学科专科服务能力提升项目设备


投标文件














投 标 人：                    （盖章）    
法人或授权代表：           （签字或盖章） 
时    间：                                


目   录

一、投标响应函
二、开标一览表
三、资格证明文件 
四、供应商概况
五、招标文件确认书
六、技术指标响应偏离表
七、商务条款偏离表
八、投标方案
九、拟投入项目人员情况表
十、类似项目业绩表
十一、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
十二、其他证明资料

  


一、投标响应函
安康华昊智远项目管理有限公司：
根据贵方为     （采购项目名称） 招标采购货物及服务的招标公告 （项目编号） ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）  ，提交电子投标文件一份。
在此，签字代表宣布同意如下：
1.所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.本投标有效期为自开标日起       个日历日（中标人的投标文件有效期延长与合同有效期一致）。
5.投标人完全理解并同意贵方在招标文件中的有关不予退还投标保证金和拒绝投标的条款。
6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。
7.若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
投标人名称（公章）：                                
详   细   地   址：                                
邮   政   编   码：                                
电             话：                                
传             真：                                
电 子 邮 件 地 址：                                
开   户   银   行：                                
账             号：                                
                     年    月    日
二、开标一览表
（一）开标一览表
项目编号：HHZY-2026-10
	项目名称
	投标报价（元）
	交货期
	备  注

	重症医学科专科服务能力提升项目设备
	
	
	

	投标报价（大写）
	


      
表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

投标人（盖章）：                  
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：               
日期：       年      月      日




  （二）分项报价表
项目名称：                                              项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌/型号
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：           大写：               小写：


本表中的“总价”与“开标一览表”中的“总价”一致。
注：1.投标报价以人民币为结算货币
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件要求。
3.本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写，报价精确到小数点后两位。

投标人（盖章）：                    
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：     
日期：       年      月      日


三、投标人资格证明文件（复印件并加盖公章）

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的提供公司财务会计制度并加盖供应商鲜章即可）；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前半年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前半年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
（6）参加政府采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（8）投标人通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国 ”网站、中国政府采购网查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；
（9）投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。投标产品属于第二类医疗器械管理的，投标人应具有第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标产品属于第三类医疗器械管理的，投标人应具有医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）。投标人为制造厂家的：应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有本条前述要求的相关医疗器械经营资质；
（10）本项目不接受联合体投标。


附件1               
法定代表人身份证明书
安康华昊智远项目管理有限公司：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。



注：自然人参与投标的此处只附身份证复印件。










附件2               	
法定代表人授权委托书
安康华昊智远项目管理有限公司：
本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      （项目名称）      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
	法人代表身份证复印件
（正面）
	法人代表身份证复印件
（反面）

	法人代表签名：                
	（公章）：                    
          年    月     日



	被授权人身份证复印件
（正面）
	被授权人身份证复印件
（反面）

	被授权人签字：               
	          年    月     日




四、供应商概况

4.1 供应商简介（格式自拟）


4.2 供应商基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资
质等级
	
	
成立时间
	

	注册资金
	万元
	

固定资产
	原值
	万元

	流动资金（上
年度）
	
万元
	
	
净值
	
万元

	开户银行
	
	
职工总数
	生产工人
	人

	基本银行账号
	
	
	技术人员
	人

	


经营范围
	

	

备注
	



投标人（盖章）：                    
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：     
日期：       年      月      日


五、招标文件确认书

    本单位对重症医学科专科服务能力提升项目设备招标文件及相关的修正内容、答疑内容均无异议。







投标人（盖章）：                    
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：     
日期：       年      月      日









六、技术指标响应偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离
	说 明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：1.投标文件要求指标响应内容必须按照投标实际指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则视为负偏离。
2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。
3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则视为负偏离。

投标人（盖章）：                    
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：     
日期：       年      月      日


七、商务条款偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离
	说 明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求


投标人（盖章）：                                     
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                   
日期：       年      月      日



八、投标方案
（格式自拟）
注：依照招标文件中的采购内容及要求、评审办法进行编制方案，包括但不限于评审办法及评审内容。

九、拟投入项目人员情况表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	拟在本项目中担任的工作或岗位
	职称
	工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：供应商应根据招标文件评分细则的要求在本表后附人员的相关证明材料。




投标人（盖章）：                      
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                   
日期：       年      月      日



十、类似项目业绩表
	序号
	项目名称
	合同金额（元）
	日期
	业主及联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：1、后附业绩证明材料。 
2.投标人应如实填报，如有虚假，一经查实将导致其投标文件被拒绝。


投标人（盖章）：                             
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                 
日期：       年      月      日


十一、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。 
4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 
6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

承诺单位：　　                        　（盖章）
全权代表：　　　　　　　             　　（签字或盖章）
地　　址：　　　　　　              　　　
电　　话：　　　　　　                  　
年　　月　　日


承诺书（一）
	致：安康华昊智远项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书（二）
	致：安康华昊智远项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日






承诺书（三）
	致：安康华昊智远项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的投标供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次谈判标的物为正品行货。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书（四）
	致：安康华昊智远项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日





十二、其他证明资料

（供应商认为对其有利的资料）


附件1：
★投标人对身份声明的真实性负责，提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附件2：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。










单位名称（盖章）：
日     期：










注：如供应商不符合要求无需填写此表。
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附件3：
《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购清单”和“环境标志
产品政府采购清单”（如有）


注：供应商所投产品在《中国政府采购网》最新颁布的“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”中的，有则提供复印件，没有不提供。



附件4：
关于符合本国产品标准的声明函 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 
                                 
                                  日期： 年 月 日 


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏 
可不填，下同。 
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。 

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基 
本规则》计算。

中国境内生产的组件成本核算基本规则 

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核 
算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定 
需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接 
组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成 
本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 
三、产品总成本和组件成本以及相关会计核算数据、采购合同、进货记录等 
为基础进行计算。 
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同 
有关部门另行规定。 
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