采购需求
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	参数性质
	[bookmark: _GoBack]技术参数与性能指标

	1. 
	
	设备描述：一套采用筒式承载结构，加载模式为可做拉伸、压缩试验等三轴力学高温高压渗流多场耦合试验，配备液压作动器；并单独配备两套原位多相流体驱替系统；整套设备要求采用耐弱酸材料；并适配于“工业CT扫描系统” 

	2. 
	
	整机重量≤45kg，尺寸直径≤600mm，高度≤1000mm

	3. 
	
	最大围压：≥30MPa，压力传感器量程范围≥：0～40MPa，分辨率≤0.1Pa；

	4. 
	★
	围压控制示值误差≤0±0.5%F.S； 渗流压力范围≥：0～30MPa，渗流流量范围≥：0.001-10ml/min

	5. 
	▲
	拉向≥100KN、压向≥100KN，需要提供具备资质的第三方检测报告。

	6. 
	▲
	动态载荷≥80KN；需要提供具备资质的第三方检测报告。

	7. 
	
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]试样尺寸空间：适应GB/T 50266-2013中要求岩心直径50mm，长度100mm；适应SY/T 5276-2000中要求岩心直径25mm，长度50mm；非标岩心直径10mm，长度30mm。标配提供两套主机，可分别适应10mm和25/50mm岩心，都可独立使用，独立施加轴向压力。承载筒：采用X射线可穿透的复合材料。压力腔更换：可单独更换，适应不同式样尺寸。

	8. 
	▲
	无限旋转功能：搭配水、气、电、液压滑环，搭配自制回转机构可以与主机软件进行通讯，保证高压下无限旋转，实现4D拍摄，匹配4D动态多场耦合原位大尺度无损检测系统的旋转精度、速度，投标人须提交CT等同步控制技术方案，包括机械原理、信号传输方案即通讯协议说明详细设计方案、原理图、与主机的通讯方案、部分通讯代码以及主机拍摄案例的报告，并加盖供应商公章

	9. 
	▲
	载荷分辨率：≤1N，载荷精度：载荷示值误差≤0.5％F.S.； 需要提供具备资质的第三方检测报告。

	10. 
	▲
	位移分辨率：≤100nm，位移精度：位移示值误差≤0.5％F.S.； 需要提供具备资质的第三方检测报告。

	11. 
	▲
	作动器最大行程：≥20mm；需要提供具备资质的第三方检测报告。

	12. 
	▲
	试验速度范围：0.001mm/min～10mm/min,速度精度：设定值±0.5%； 需要提供具备资质的第三方检测报告。

	13. 
	▲
	温控装置：最高温度≥150℃，最低温度≤-30℃； 需要提供具备资质的第三方检测报告。

	14. 
	▲
	温控精度：温度控制精度可达±0.1℃； 需要提供具备资质的第三方检测报告。

	15. 
	
	系统电源：施加电源滤波系统。安全保护：安装系统短路/过压保护机制，保护各个元器件使用安全；过载/过压保护：对于施加各个参数，设定上限与下限功能，保护系统的安全稳定运行。信号降噪：将高频杂波信号进行优化降噪处理，控制器：可进行力和位移的波形控制，正弦波，三角斜波，方波。

	16. 
	
	软件通讯：软件预留主机通讯接口，可根据主机厂家定制化通讯。信号接口：内置传感器接口，用于力学反馈，流量反馈等；通讯接口：采用以太网进行通讯。数据处理位数：64bit；数据传输：1000M的数据交换速度；

	17. 
	
	配备多相渗流围压高分辨夹持器：
岩芯夹持器主体材料为PEEK，外径≤15mm，内径≥10mm，30℃下最大工作压力≥200bar（20MPa），90℃≥100bar（10MPa），钛合金端盖，左右手螺纹，不少于4个1/16英寸锥形端口、1套2个单端口和2个双端口端件，配备不少于1个适配4D动态多场耦合原位大尺度无损检测系统平台的夹持器夹具，1个杆径Ø9-L200毫米，1个30厘米Viton套管6mm，2个备用O型圈密封件，配备不少于1个适配工业CT扫描系统

	18. 
	
	配备多相渗流围压标准岩芯夹持器：
适用于直径25mm岩芯尺寸，长度范围：0-100mm；岩芯夹持器支架主体采用铝合金，外径直径≤33mm；30℃下最大工作压力≥600 bar（60MPa），90℃≥500bar（50MPa）；配备不低于：活塞端口进/出1/8英寸，2个；端盖端口流量2个1/8英寸。内径i33/M44螺纹1个；2个端件；0.5米Viton套管；与介质接触部件材料：天然PEEK、Inconel、Hastelloy，配备不少于1个适配工业CT扫描系统

	19. 
	■

	[bookmark: OLE_LINK6]设备可以集成在4D动态多场耦合原位大尺度无损检测系统的软件平台上，进行数据交互的通讯，以实现无人值守的主机和原位装置连续数据采集，可实现样品在温度、原位力学等条件下4D动态多场耦合原位大尺度无损检测系统同步及不间断连续采集软件须实时显示当前通讯指令状态，包括：
1.	软件平台集成与同一界面操作
设备相关功能应集成在同一软件平台中，并可在同一操作界面完成操作。视频应展示力学控制、温度控制、CT 通讯、参数编辑、数据处理、系统连接、启动系统、试验开始、试验结束等功能入口或操作状态。
2.	自动试验流程控制多模块
软件应支持通过自动试验流程连续控制各功能模块。视频应演示至少包含一个力学控制阶段和一个温度控制阶段的自动试验流程设置、参数输入、启用及顺序执行过程。
3.	试验数据与曲线实时显示及缩放分析
试验过程中，软件应实时显示位移、负荷、应变、温度、时间等数据及相关曲线。视频应演示曲线放大、缩小等缩放操作，证明其可用于长时试验过程中的实时曲线观察与分析。
4.	与 CT 主机通讯及同步连续采集
软件应能够与 CT 主机进行数据交互通讯，实时显示连接状态、通讯指令及当前指令状态。视频应演示 CT 通讯连接、指令接收或发送、状态显示，并说明其与原位力学、温度等控制过程联动，实现无人值守条件下 CT 主机与原位装置同步、不间断连续数据采集。
5.试验结束后曲线的回读与标记
软件须支持已完成试验数据的回读与查看功能，可在指定位置增加标记点和注释，标记后的曲线须支持存储为图片格式（如PNG、JPG等），以便后续调用和报告使用。

	20. 
	▲
	配备正版分析软件一套，包括深度学习人工智能模块。软件能够将复杂的微观结构快速转化为定性与定量结果，配备球棒模型，还能模拟渗流、驱替两相流、导热、导电等，并能计算整体结构的迂曲率、绝对渗透率、相对渗透率、有效导电率热导率等。（投标时须提供承诺书或厂家授权书）

	21. 
	★
	CT系统通讯交互：实验系统应具备与实验室采购的设备TESCAN UniTOM XL 微米CT系统进行软件通讯及原位联动的能力，须取得 TESCAN官方软件API通讯授权，实现实验系统与UniTOM XL扫描系统的数据及控制信号交互，并负责完成现场接口开发、通讯调试及联动验收。（投标时须提供 TESCAN授权证明文件）



