- 一、招标项目简介：

- 有机质微区结构、矿物 - 原油界面赋存特征、孔喉尺度吸附解吸规律，是剖析非常规油气滞留机理、储层微观非均质性、化学驱界面作用、沥青质微孔沉积堵塞机制，优化储层改造、提高采收率、油气产能精准评价的核心基础表征手段，是构建油气流体微尺度精细表征体系不可或缺的关键技术装备。近年来国内常规油气产能持续下降，页岩油气、致密油气、深层超深层油气、高黏稠油、重质沥青质油气成为增储上产主力资源。该类油气储层孔隙结构复杂、孔喉尺度微小，原油与岩石矿物紧密耦合，有机质呈微米级分散赋存状态，同时存在微孔吸附、界面相分离、胶质沥青质微孔沉积、化学药剂界面反应等微观特征。仅依靠常规宏观红外整体检测，只能获取样品平均组分信息，无法区分岩石基质、干酪根、原油、黏土矿物、驱油化学剂各自微区官能团差异，难以厘清孔隙尺度油气赋存、界面相互作用、局部沥青质析出堵塞等微观机理，严重制约非常规油气富集规律、储层微观伤害、化学驱增效机理、页岩有机质微区生烃演化等深层次科研攻关。因此搭建红外光谱与红外显微镜一体化联用精细表征平台，完善油气微尺度原位分析体系，具备极强的科研必要性与紧迫性。

- 我校现有单体红外光谱设备服役年限较长，无配套红外显微成像模块，仅能开展块状样品整体光谱检测，在非常规油气微区精细表征方面存在显著短板，难以适配当前油气地质与开发科研测试需求。一是微区原位表征能力缺失，现有设备无微米级显微观测与单点光谱采集功能，无法针对岩心薄片、页岩粉末、孔隙薄膜样品实现微米尺度定点分析，不能区分岩石骨架、吸附原油、分散干酪根、黏土矿物各自组分结构，难以直观刻画孔喉内部油气赋存分布特征；二是微尺度动态观测功能不足，无显微原位加热 / 高压样品台拓展接口，无法模拟地层温压环境下，微米孔隙内原油裂解、沥青质局部析出、驱油药剂界面吸附演变全过程，缺失微观尺度相态演化可视化光谱证据；三是油气地质专项配套不完善，缺少岩心薄片专用显微载台、微量有机质富集检测附件、油气 - 矿物界面特征光谱数据库，针对致密岩心中微量滞留油、页岩微米干酪根、稠油局部沥青质沉积的定性定量识别精度偏低，基质矿物光谱干扰剔除效果差，测试数据精度、重复性无法满足国家级、省部级课题结题及高水平论文发表要求；四是多尺度数据联动性弱，老旧单体红外设备数据接口封闭，无法与校内高温高压 PVT 系统、扫描电镜、孔隙渗透率测试设备数据互通，难以建立 “宏观储层物性 — 细观孔隙结构 — 微观组分官能团” 多尺度耦合分析体系，油气藏微观数值模拟、储层伤害机理、驱油效果定量评价的数据链条断裂，大幅制约我校深层非常规油气勘探、页岩储层流体赋存、稠油微观改性、化学驱界面机理等重点学科科研项目推进，学科硬件支撑短板突出。

- 综上，为补齐我校油气微尺度精细表征设备短板，打通宏观储层物性、细观孔喉结构、微观组分结构一体化分析链条，满足深层致密岩心、页岩薄片、稠油 - 矿物界面、驱油药剂微孔吸附等微米级原位检测实验需求，支撑非常规油气有机质微区热演化、孔喉流体吸附解吸、极端温压下局部相变、化学驱界面作用、储层微观伤害等常态化科研实验，赋能油气工程、地质资源与地质工程优势重点学科高质量建设，亟需淘汰现有老旧单体红外设备，购置红外光谱 - 红外显微镜一体化联用系统，搭建油气全尺度、微原位、可视化精细实验检测平台，全面支撑学校非常规油气领域科研创新、纵向科研项目申报与油气行业产学研联合攻关工作。

- 二、采购项目概况:

- 1、采购目的

- 适配非常规油气前沿科研测试需求，破解现有测试技术瓶颈。针对页岩油气、致密油气、深层超深层油气、高黏度稠油、含沥青质重质油气储层孔喉微小、有机质分散、油气矿物耦合紧密、局部沥青质析出、药剂界面反应差异化显著等特征，依托红外显微微米级定点测试、分区成像功能，精准区分岩石骨架、吸附原油、分散干酪根、黏土矿物、驱油化学剂组分差异，厘清孔喉尺度油气赋存、界面吸附、局部相变、微孔堵塞内在机理，解决常规红外检测无法甄别微区组分、局部反应机理不明的行业测试难题。更新换代老旧实验设备，提升平台规范化测试能力。淘汰模块化程度低、抗干扰能力弱、数据兼容性差、无显微拓展功能的老旧红外单体设备，依托全新联用系统专属油气谱库、抗矿物干扰算法、密闭微量进样、原位显微观测配套功能，提升微量滞留油、微米干酪根、界面胶质沥青质定性定量精度，保障实验数据稳定性、重复性、权威性，规范学院大型仪器共享测试管理，满足教学科研、对外检测共享使用需求。

- 2、装置功能

- 1.微米级微区定点红外光谱检测功能

- 具备显微光路聚焦系统，可实现 10μm 以下微区精准定位采集光谱，针对岩心薄片、页岩粉末、矿物断面、薄膜样品任意微小点位单独测试；可分别获取岩石基质、黏土矿物、分散干酪根、微孔吸附原油、局部析出沥青质、附着化学驱药剂的独立红外谱图，区分样品不同区域组分官能团差异，解决普通红外仅能测整体平均组分、无法分辨微观非均质特征的问题。

- 2.红外光谱成像可视化分布表征功能

- 支持二维化学成像扫描，对薄片全域逐点采集光谱后生成官能团分布云图，直观展示有机质、原油、胶质、沥青质、化学药剂在岩石孔喉、矿物界面的空间赋存形态，定量刻画油气富集区域、沥青质沉积堵塞区域、药剂吸附区域的分布范围与相对含量，实现油气微观赋存状态可视化分析。

- 3.微量、微量样品无损检测功能

- 适配纳克级微量有机质、薄片微孔滞留油、薄膜界面薄层流体无损伤测试，无需大量制样、不破坏岩心原始孔隙结构；搭配微量密闭样品台，可防止轻质油气组分挥发，精准识别致密岩心中含量极低的滞留烃类组分，适配深层、页岩低丰度有机质样品检测。

- 4.原位温压环境模拟拓展功能

- 可搭载显微原位加热台、高压密闭显微样品池，模拟地下储层高温、常压 / 高压地层环境；实时观测升温升压过程中，微区内原油裂解、干酪根生烃、沥青质局部相分离、驱油药剂界面吸附脱附、流体微观相变全过程，同步采集动态红外光谱，获取极端工况下微观组分演变规律。

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 红外主机与显微系统一体化设计，红外显微镜主机内置光源、干涉仪、检测器于同一光学平台。主机配备有镀金光学系统。需提供佐证材料。 |
|  | 2 | 干涉仪：采用高速动态准直电磁式平面镜干涉仪，非角镜或空气轴承，自动准直频率≥100,000 次/秒。需提供佐证材料。 |
|  | 3 | 样品台：≥ 50 mm * 125 mm马达驱动样品台。 |
|  | 4 | 显微镜光谱范围：8000-350cm-1（DTGS检测器），7800-600cm-1（MCT单点检测器）。 |
|  | 5 | 光谱分辨率：≤ 0.4 cm-1。红外显微镜信噪比：P-P值≥35000:1（MCT单点检测器，4cm-1光谱分辨率，2分钟采集）。需提供佐证材料。 |
|  | 6 | 空间分辨率：透射和反射模式≤10 μm，锗晶体ATR模式≤3 μm。 |
|  | 7 | 显微红外光谱仪检测器：显微红外光谱仪内置DTGS检测器和MCT单点检测器，DTGS检测器为室温DTGS检测器，50 μm以下样品适用的液氮制冷单点MCT检测器，两个检测器由计算机控制自动切换。采用24位500KHz高精度、高速数据采集A/D转换。显微红外光谱仪可同时内置三种显微镜检测器。需提供佐证材料。 |
|  | 8 | 数据采集方式：透射、反射、ATR三种采样模式。 |
|  | 9 | 光源：标准中红外光源。 |
|  | 10 | ATR物镜：插入式可拆卸Ge晶体ATR物镜，光通量≥40%；带数字压力控制系统和晶体保护系统。 物镜：15倍物镜和15倍聚焦镜，透射物镜和反射物镜物理光学放大≥15倍。 N.A.值≥0.6。需提供佐证材料。 |
|  | 11 | ATR物镜配置全自动、数字化、连续接触压力感应与显示功能。 |
|  | 12 | 高分辨图谱库：需配备原厂≥19万张高分辨图谱库，具有谱库检索和建库功能，并提供无机矿物、有机物质数据库和高分子数据库，终身升级服务。需要提供承诺书。 |
|  | 13 | 配置要求 |
|  | 13.1 | 傅里叶变换显微红外光谱仪主机 1台 |
|  | 13.2 | DTGS检测器 1套 |
|  | 13.3 | MCT液氮制冷检测器 1套 |
|  | 13.4 | Ge晶体ATR物镜 1套 |
|  | 13.5 | 金刚石压池 1套 |
|  | 13.6 | 平台手动操作杆 1套 |
|  | 13.7 | 可溯源标准物质 1套 |
|  | 13.8 | 10升液氮罐 1个 |
|  | 13.9 | 原厂高分辨图谱库 1套 |
|  | 13.10 | 数据采集处理终端 1套 |
|  | 13.11 | UPS不间断电源2KVA 1200W 持续供电≥3小时 1套 |
|  | 14 | 数据采集处理终端、软件和谱图库： |
|  | 14.1 | 数据采集处理终端：双核CPU，≥32G内存，固态硬盘≥1TB，独立显卡，≥27英寸液晶显示器。 |
|  | 14.2 | 32位红外光谱软件包，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。红外显微镜操作软件包括：红外光谱数据采集，且具有实时光谱预览功能；实时自动大气校正功能；实时光谱预搜索功能；不同样品摄像的数字图像显示； 数字图像信号捕捉；反射、透射和光阑的独立LED照明控制；自动聚焦，软件可控制手动聚焦；聚光镜自动聚焦，自动重新定位控制；红外光阑x-y长宽大小调整和旋转控制；虚拟操纵杆(软件界面)操作；自动ATR接触控制/释放控制/个性化压力阈值设置；载片观察功能，样品台弹出式安装和卸载功能； 反射模式下自动定位采集背景；动态的用户界面、仪表板和按钮控制面板；对大量样品显微分析的多功能标准操作程序（SOP）；化学成像、光谱、视频图像、三维以及剖面显示的相互关联；视频图像、马赛克和面扫描图的分析功能，可提取相关物理信息；连续的峰位、峰高/面积和化学成像的相关性分析； 高级PCA、PCA重算、多元曲线回归法分析化学成像；控制选择室温检测器或液氮冷却检测器（选配）；控制选择反射、透射和ATR模式；可视偏振（选配）的插入和旋转控制；高级ATR校正处理数据；高分辨谱库搜索功能；独特的谱库管理功能；电子版报告功能；数据文件和谱库的转换功能驱动软件：包括红外主机及相关部件的驱动及控制软件，可实现光路、检测器等的自动准直。 |
|  | 14.3 | 红外专用分析软件：主要功能包括实时数据采集，支持实验记录本和各种实验报告格式，谱图预览，可支持智能型附件，光谱质量检查，光学台状态检查，全方位多媒体系统诊断，快捷工具图标，QC比对功能，谱库管理，谱图处理功能，自动水蒸气和二氧化碳校正，多种数据格式转换，多种编辑功能（例如剪贴、复制、粘贴），各种强大的数据处理功能（包括基线校正，直线生成，建空白区，标峰，差谱，平滑，光谱转换，ATR校正，K-K校正，曲线拟合，解卷积，求导等多项数学处理功能）；具谱图解析专家智能帮助系统及自建谱库功能等。 |
|  | 14.4 | 混合物光谱分离鉴别分析软件：软件可对混合物或污染物样品光谱自动分离鉴别其成分、给出不同组分相对含量比列。软件支持各种红外光谱格式，可连网检索光谱的化学结构。 |
|  | 备注1 | 以上所有指标不得负偏离 |
|  | 备注2 | 要求提供佐证材料的需提供包括但不限于第三方证明、图片、彩页说明、产品说明书等材料。 |