采购需求

标的名称：真空回流控制与检测平台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 一、真空烧结炉硬件系统（主机） ★1、焊接温度≤600℃； |
| 2 | ▲ | ▲2、升温速率≥200℃/min； |
| 3 |  | 3、底部红外辐射加热+顶部红外辐射加热； |
| 4 |  | 4、加热板采用半导体级石墨镀碳化硅涂层； |
| 5 |  | 5、焊接实际面积≥长330 mm *宽 330 mm； |
| 6 | ▲ | ▲6、温度均匀性≤±0.5%； |
| 7 |  | 7、配腔体观察窗口； |
| 8 |  | 8、腔体内配备测温热电偶：4组； |
| 9 |  | 二、真空烧结炉控制软件系统一套(可控制温度、气氛、真空等) 1、可实现温度、时间、压力、真空、气氛等编程控制； |
| 10 |  | 2、控温系统精度：±1℃； |
| 11 |  | 3、控温系统：可设定温度控温曲线≤40段,并配置PID功率调节≤12组； |
| 12 | ▲ | 三、气氛系统一套 ▲1、可满足N2\H2N2\甲酸还原气氛工艺； |
| 13 |  | 2、气氛可由时间或者由MFC质量流量计控制； |
| 14 |  | 四、真空系统一套 1、工作真空1Pa～100Pa，极限真空≤1*10⁻³Pa； |
| 15 |  | 2、密封性：抽到极限真空，关闭阀门静置30分钟，真空保持到≤ 8pa。 |
| 16 |  | 五、冷却系统一套 1、采用气冷+水冷结合冷却方式（加热平台、外壳）； |
| 17 | ▲ | ▲2、最大冷却速率≥200℃/min； |
| 18 |  | 3、冷水系统和真空腔材质为一体； |
| 19 |  | 六、主体结构、腔体一套 1、真空炉的外壳水冷一体化成型； |
| 20 |  | 2、真空炉的炉腔开启方式是上腔体上仰式开启； |
| 21 |  | 3、炉腔高度≥100 mm； |
| 22 |  | 4、加热管安装方式：底部和顶部呈90度分布。 |