### 1.采购项目概况

本项目拟采购“复杂裂缝支撑剂沉降运移模拟平台”，主要用于水力压裂、非常规油气开发领域中，对支撑剂浆液在复杂裂缝网络内运移、沉降与铺置规律的精细模拟和定量研究。设备整体由多级可调裂缝模块（主裂缝、二级水平/垂直裂缝、三级裂缝）多套、透明耐压裂缝主体、集成中央控制与数据采集系统、混砂泵注装置、CO₂/N₂泡沫生成与携砂模块、高温高压可视泡沫评价系统、高清/高速摄像系统、3D扫描仪、激光位移传感器、各类耐磨管阀件及安全保护系统等组成。设备需具备缝宽连续可调、角度可调、裂缝路径偏转、粗糙面可更换、多射孔模拟、多机位图像拼接与砂堤形态补全等功能，并支持可编程变流量注入、数据实时采集与同步触发，用于模拟真实工况下支撑剂在复杂裂缝网络中的动态输运与沉降过程。本平台旨在为我校在储层改造、压裂工艺优化领域的科研创新与人才培养提供关键支撑，为攻克复杂裂缝中支撑剂高效铺置难题提供先进的可视化实验手段。

### 2.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,000,000.00

采购包最高限价（元）: 3,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复杂裂缝支撑剂沉降运移模拟平台采购项目 | 1.00 | 3,000,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

### 3技术要求

采购包1：

标的名称：复杂裂缝支撑剂沉降运移模拟平台采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 材料要求： 1.1裂缝模型主体应采用特种聚碳材质，主体透明观察区应满足PIV/PTV视觉测量要求，在可见光波段400–700nm内的平均透光率应≥90%。透光率检测可参照GB/T2410-2008或等效标准执行。 1.2裂缝模型主体承压能力应≥2.0MPa，投标人须提供结构耐压设计说明、密封方案及出厂压力测试或检验报告。 1.3所有与压裂液、支撑剂、CO₂/N₂泡沫流体接触的管路、阀门、泵体、接头等部件，应采用耐腐蚀、耐磨蚀材料。（提供以上部件满足耐腐蚀、耐磨蚀要求的承诺） |
| 2 | ▲ | 控制系统： 2.1 须提供一套集成的中央控制与数据采集DAQ系统，系统应包含工业级控制柜和≥19英寸人机交互触摸屏操作台。 2.2 控制系统应具备人工控制和自动控制两种模式，可实现混砂系统、螺杆泵及电动的集中控制、参数设定、运行监控和启停调节。 2.3 控制系统应支持可编程变流量注入功能，允许用户预设流量—时间曲线；应支持供液模式自动切换功能，能够按照预设程序完成不同混砂罐供液顺序和切换控制。 2.4 控制系统应能实时采集压力、流量、位移等传感器数据。系统界面数据刷新频率应不低于30Hz，传感器采集频率≥50 Hz，并应具备数据实时显示、存储和查询功能。 2.5 控制系统应具备同步触发功能，可实现泵注启停、阀门切换、传感器采集及视觉采集系统之间的同步控制。同步触发响应时间应≤1s。 2.6 控制系统应具备安全联锁功能。当出现超压、泄漏或流量异常时，应能够自动报警并联动停机。超压报警值和停机值应可在软件中设定，设定范围应位于设备额定工作压力与极限承压能力之间，并由投标人提供设定依据。泄漏监测应包括进出口流量差异监测，当进出口流量偏差超过设定阈值时，系统应报警并联动停机。 2.7 控制软件应提供图形化操作界面，实验数据、运行参数、报警记录、泵状态和阀门状态等信息应能够导出为.csv或.xlsx通用格式。 |
| 3 | ★ | 裂缝模块一： 3.1 主裂缝：1套。主裂缝高度为1.0m，主裂缝总有效长度应在8-10m范围内，缝宽应在1–20mm范围内连续可调，缝宽调节误差应≤±1mm。 3.2 主裂缝应采用分段式结构，分段连接处应支持后续裂缝路径整体偏转，偏转角度应在0°–90°范围内连续可调，角度调节误差应≤±1°。 3.3 二级水平裂缝：不少于2套。用于与主裂缝配合，高度应为1.0m，长度应≥1.5m，缝宽应在1–20mm范围内连续可调，缝宽调节误差应≤±1mm。二级水平裂缝应支持不同倾斜角度接入，接入角度应在0°–90°范围内连续可调，角度调节误差应≤±1°，并可接入主裂缝的不同位置。 3.4 二级垂直裂缝：不少于2套。用于与主裂缝配合，高度应为1.0m，长度应≥1.5m，缝宽应在1–20mm范围内连续可调，缝宽调节误差应≤±1mm。二级垂直裂缝接入角度应在0°–90°范围内连续可调，角度调节误差应≤±1°，并可接入主裂缝的不同位置。 3.5 三级裂缝：不少于2套。用于与二级裂缝配合，高度应为1.0m，长度应≥1.0m，缝宽应在1–20mm范围内连续可调，缝宽调节误差应≤±1mm。三级裂缝应可接入二级裂缝的不同位置，接入角度应在0°–90°范围内连续可调，角度调节误差应≤±1°。 注：提供裂缝模块一的总体设计方案，内容包括但不限于模块组成、尺寸范围、拼接方式、角度调节方式、缝宽调节方式、可视化观测方案及安装布置示意，同时提供对应的初步设计图纸，标注数据。 |
| 4 | ▲ | 裂缝模块二： 4.1 主裂缝：1套。主裂缝高度为0.5m，主裂缝有效长度应在3–6m范围内，缝宽应在1–20mm范围内连续可调，缝宽调节误差应≤±1mm。 4.2 主裂缝应采用分段式结构，分段连接处应支持后续裂缝路径整体偏转，偏转角度应在0°–90°范围内连续可调，角度调节误差应≤±1°。 4.3 二级水平裂缝：不少于2套。用于与主裂缝配合，高度应为0.5m，长度应≥1.0m，缝宽应在1–20 mm范围内连续可调，缝宽调节误差应≤±1 mm。二级水平裂缝应支持不同倾斜角度接入，接入角度应在0°–90°范围内连续可调，角度调节误差应≤±1°，并应可接入主裂缝的不同位置。 4.4 二级垂直裂缝：不少于2套。用于与主裂缝配合，高度应为0.5m，长度应≥1.0 m，缝宽应在1–20mm范围内连续可调，缝宽调节误差应≤±1mm。二级垂直裂缝接入角度应在0°–90°范围内连续可调，角度调节误差应≤±1°，并应可接入主裂缝的不同位置。 4.5 三级裂缝：不少于2套。用于与二级裂缝配合，高度应为0.5m，长度应≥1.0m，缝宽应在1–20mm范围内连续可调，缝宽调节误差应≤±1mm。三级裂缝应可接入二级裂缝的不同位置，接入角度应在0°–90°范围内连续可调，角度调节误差应≤±1°。 注：提供裂缝模块二的总体设计方案，内容包括但不限于模块组成、尺寸范围、拼接方式、角度调节方式、缝宽调节方式、可视化观测方案及安装布置示意，同时提供对应的初步设计图纸，标注数据。 |
| 5 | ★ | 裂缝模块三： 5.1 单裂缝模块：1套。裂缝模型高度应在0.5–0.8m范围内，长度应在2.0–2.5m范围内，缝宽应在1–20mm范围内连续可调，缝宽调节误差应≤±1mm。 5.2 模块应具备模拟携砂液注入过程中裂缝动态起裂、开度变化及延伸过程的功能，可用于观察支撑剂在动态裂缝中的运移、沉降和铺置过程。 5.3 模块整体应支持倾角调节，模型平面与地面夹角应在0°–45°范围内连续可调，角度调节误差应≤±1°。 5.4 模块应支持进出口端互换功能，能够根据实验需求调整携砂液注入方向和排出方向。 注：提供裂缝模块三的总体设计方案，内容包括但不限于动态起裂或开度变化模拟方式、缝宽调节方式、倾角调节方式、进出口互换方式、可视化观测方案、传感器布置方案及安装布置示意，同时提供对应的初步设计图纸，标注数据。 |
| 6 |  | 所有裂缝拼接：不同级别裂缝的拼接处（如主裂缝与二级裂缝的交汇处）必须采用透明可视化设计。 |
| 7 |  | 裂缝口注入部件： 7.1 须配备不少于7套可更换部件，用于模拟携砂液通过不同射孔孔眼进入裂缝的注入过程。该部件应与裂缝模型可靠连接，并满足实验过程中的密封、耐压和可拆卸清洗要求。 7.2 单孔射孔注入部件不少于3套，孔眼个数均为1个，孔眼位置分别对应裂缝入口的上部、中部和下部。 7.3 多孔射孔注入部件不少于3套，孔眼个数分别为3孔、5孔和7孔。孔眼可沿裂缝入口高度方向布置。 7.4 割缝注入部件不少于1套，用于模拟携砂液通过条缝状入口进入裂缝的注入过程。 |
| 8 | ★ | 裂缝壁面粗糙度： 8.1 裂缝壁面应采用可更换透明粗糙面插板设计，用于模拟不同非常规油气储层裂缝壁面形貌。粗糙面插板应基于典型储层岩性裂缝面特征进行复制或等效构建，岩性类型应包括致密砂岩、页岩和煤岩等类型。 8.2 裂缝模块一应提供不少于2套整体可更换透明插板，其中包括光滑壁面插板1套和粗糙壁面插板1套。同时，应另提供不少于4块局部可替换粗糙面插板，用于替换裂缝模块一指定观察段。局部可替换插板应至少包括低粗糙度和高粗糙度两类，每类不少于2块。低粗糙度与高粗糙度插板应在分形维数或等效表面形貌参数上具有可区分差异，且高粗糙度插板的相应粗糙度表征值应明显高于低粗糙度插板。 8.3 裂缝模块二应提供不少于4套整体可更换透明插板，其中包括光滑壁面插板1套，以及基于致密砂岩、页岩和煤岩裂缝面形貌构建的粗糙面插板各1套。 8.4 裂缝模块三应提供不少于4套整体可更换透明插板，其中包括光滑壁面插板1套，以及基于致密砂岩、页岩和煤岩裂缝面形貌构建的粗糙面插板各1套。 8.5投标人须明确各插板对应的岩性类型、粗糙度等级、形貌获取或构建方法、适用裂缝模块及安装更换方式。 8.6 插板可实现拆卸、更换、清洗和重复安装。 注：针对以上内容提供设计思路、能够满足以上要求的承诺函 |
| 9 |  | 9.1 支撑剂静态沉降实验装置应配置1套，用于在静态非流动流体中观测支撑剂颗粒的自由沉降轨迹、沉降速度和颗粒运动形态。 9.2 装置应为可视化沉降槽，主体由两块透明平板构成，透明观察区透光率应≥90%。 9.3 装置有效高度应≥1.8m，槽体顶部应采用开放式设计。两块透明平板间缝宽应在1–30 mm范围内可调。 9.4 该装置应能够兼容可更换粗糙面插板。 9.5 装置应为高速摄像机系统提供无遮挡的光学观测路径，并配备相应补光方案，保证颗粒沉降轨迹和壁面附近运动过程能够清晰采集。 |
| 10 |  | 混砂泵注装置： 10.1 混砂泵注装置应不少于2套，泵注流量范围应覆盖0–300L/min，支持无级调速。流量控制精度应≤±0.5% F.S，并应采用流量计与泵变频器构成PID闭环控制，实现稳定泵注。采用撬装式结构，便于移动、安装和现场部署。各套装置应能够与中央控制系统连接，实现搅拌、泵注、流量调节和运行状态监测。 10.2 每套泵应配置混砂罐，单罐有效容积应≥300L。混砂罐应配备搅拌装置，搅拌速度应在0–600 r/min范围内连续可调。 10.3 混砂泵注装置应配置必要的减震固定措施和压力监测点，压力信号应接入中央控制与数据采集系统。接液部件材质、安全泄压保护及管阀件耐磨耐腐蚀要求按本文件材料、管阀件及安全保护相关条款执行。 |
| 11 |  | CO2/N2泡沫生成、泡沫携砂注入模块：该模块应包括高压气液泵注与精确计量单元、泡沫发生与质量控制单元、耐压静态混合器与混砂液注入系统。 |
| 12 | ▲ | 高温高压可视泡沫评价模块：能够在高温高压条件下可视化评价泡沫的起泡能力、泡沫稳定性（半衰期、泡沫综合指数）和泡沫结构（粒径、液膜排液过程）；工作压力≥40MPa，控制精度:±0.1MPa；最高温度≥200℃，控制精度：±0.5℃；316L不锈钢；条型视窗，尺寸≥230mm×10mm，覆盖泡沫全高度范围；系统包含搅拌发泡模块、温度压力控制与测量系统、数据采集与控制系统。 注：提供满足以上要求的承诺函及设计思路，如有其他证明材料也可提供。 |
| 13 |  | 沉降分离系统： 13.1 沉降分离罐应不少于2套，单罐有效容积应≥300L，用于实验后压裂液与支撑剂颗粒的沉降分离、暂存和排放。 13.2 沉降分离罐应具备液固初步沉降分离功能，罐体内部宜设置沉降分离区、挡板或导流结构，便于实验后清砂、排液和清洗维护。 13.3 沉降分离罐应设置进液口、出液口、排砂口、排污口和清洗口，接口规格应与实验管路系统匹配。 13.4 应配置1套振动筛分离单元，用于实验后对支撑剂颗粒和压裂液进行进一步液固分离。振动筛应采用可更换筛网结构，筛网规格应能够覆盖常用支撑剂粒径范围，并便于拆卸、清洗和更换。 13.5 振动筛分离单元处理能力应≥100 L/min，振动电机功率应≥0.37 kW。 |
| 14 |  | 高压清洗系统：≥2套。用于对裂缝模型及管路的快速、高效清洗。 |
| 15 |  | 关键管路切换阀门应采用电动执行机构，并能接入中央控制系统，实现远程启停、状态反馈和联动控制。 |
| 16 |  | 压力传感器：≥10支。量程≥3.0MPa；精度≤0.25%F.S；须具备数字或模拟通讯接口，接入中央DAQ系统。 |
| 17 |  | 流量计：≥12台。须为适用于浆液测量的非接触式或无活动部件仪表；量程覆盖1-300L/min范围；须具备数字或模拟通讯接口，接入中央DAQ系统。 |
| 18 | ▲ | 用于裂缝模块三的激光位移传感器量程≥300mm；精度≤±0.1%F.S。 |
| 19 |  | 用于裂缝模块三的激光位移传感器≥30套；用于非接触式测量裂缝壁面在动态起裂和扩展过程中的位移；须具备数字或模拟通讯接口，接入中央DAQ系统。 |
| 20 | ★ | 高清摄像机模块： 20.1 高清摄像机模块应不少于10套，单台摄像机分辨率应≥4K，3840×2160像素，帧率应≥60 fps，用于裂缝模型内支撑剂运移、沉降和砂堤形态演化过程的连续图像采集。 20.2 高清摄像机拍摄距离应满足裂缝模型正面可视化采集需求，宜在0.3–1.0 m范围内可调。单台摄像机有效成像范围宜覆盖裂缝长度方向0.8–1.2m、高度方向0.5–1.0 m的观察区域，成像范围应根据裂缝模块尺寸和现场布置方案确定。 20.3 须提供一套图像处理系统，应能实现多机位图像拼接和遮挡区域补全。 20.4 图像采集空间分辨率应满足支撑剂运移和砂堤轮廓识别要求，观察区域内图像空间分辨率宜≤0.5 mm/pixel。投标人须说明在拟定拍摄距离和成像范围下的空间分辨率计算结果。 20.5 摄像机应配备稳定的固定支架，支架应具备上下、前后和角度调节功能，便于现场对焦、视场调整和标定。 20.6 高清摄像机模块应配备配套LED常亮补光设备，补光亮度应满足透明裂缝模型内颗粒运动和砂堤形态识别要求，光源应布置均匀，并避免明显反光、阴影和频闪对图像采集造成影响。 |
| 21 | ▲ | 3D扫描仪模块：1套。 21.1 扫描精度≤0.05mm；点距/分辨率≤0.1mm；必须支持标志点拼接模式；必须能有效处理反光（湿润）和深色表面；扫描速度≥100万点/秒；须配套三维重建与分析软件，能输出STL等标准格式文件，用于砂堤扫描。 21.2 提供具备定量分析模块的软件，能自动计算砂堤的体积、表面积、并生成厚度分布云图，可视化呈现其不平整性、厚度等关键参数，并提供一套用于扫描仪日常校准的高精度标定板。 |
| 22 |  | 高速摄像机模块：1套。相机最大分辨率为1280×1024，在满画幅下帧率≥10000fps，最高帧率≥600000fps；最短曝光时间≤100ns且可以按照10ns步进；像元尺寸≤15μm；相机一体式机身自带高速RAM存储，内存容量≥95GB，机身自带USB接口，支持外接移动硬盘，支持边录边导，导出数据；设备机身自带外置独立电源滑动开关，机身尾部包含至少2个一体式电源接口；须配备与高速摄像机相匹配的高强度、无频闪专用光源。 |
| 23 |  | 黏度计：1台，测量范围覆盖1-6×10⁶ mPa·s，测量精度≤±1%F.S，重复精度≤±0.5%F.S。设备应能够显示剪切应力、剪切速率和黏度曲线，支持测量结果保存和导出。设备应具备转子与转速选择提示或自动匹配功能。控温范围应覆盖15–180℃，温度控制精度应≤±0.1℃。 |
| 24 |  | 台式pH计：1台，pH测量范围覆盖-2.0–20.0，pH准确度±0.01pH；温度范围应覆盖-30°C–130°C，温度准确度±0.1°C；配备7"彩色TFT。 |
| 25 |  | 固液一体式密度计：1台，称量量程0.001-120g，密度测量准确度应≤±0.00005 g/cm³；温度控制或测量范围应覆盖0–100℃。设备应能够实时显示密度、温度等参数，支持测量结果保存和导出。 |
| 26 |  | 粉体休止角测试仪：1台，满足标准GB/T16913-2008。 |
| 27 |  | 机械振筛机：2套，按照GB/T6003.1-2012技术要求制造的筛组。 |
| 28 |  | 系统控制及数据处理模块1套： 28.1 处理器核心数应≥64核。 28.2 显存容量应≥32 GB。 28.3 内存容量应≥64 GB。 28.4 系统及数据处理固态硬盘容量应≥4TB，数据存储硬盘容量应≥24TB。 28.5 显示器应不少于1台，单台显示器尺寸应≥27英寸，分辨率应≥4K。 |
| 29 |  | 安全保护要求： 29.1 物理超压保护：在主泵出口管路和裂缝模型高压侧应安装机械式安全溢流阀。安全溢流阀起跳压力应经校准，作为独立于电控系统的物理安全保护措施。 29.2 电气急停保护：中央控制柜和实验平台关键操作位置应配备醒目的物理急停按钮，按下后能够立即切断泵、电机等动力设备电源。 29.3 泄漏防护与监测：裂缝模型底部及主要泵阀区域应配置不锈钢集液盘，用于收集潜在泄漏液体。集液盘低点应配置泄漏传感器，并与控制系统联动。 29.4 电气安全规范：所有电气柜应符合国家电气安全相关要求，具备可靠的接地保护、过载保护和短路保护功能。投标人应负责设备间电缆、强弱电布线、流体管路连接及系统接地，确保现场安装安全、规范。 |
| 30 |  | 技术文件、易损件及软件服务要求： 30.1 须提供一套中文技术文件，包括但不限于：设备操作手册、维护手册、软件使用手册、电气原理图、管路流程图、设备安装调试说明、主要部件清单及主要部件的出厂合格证。 30.2 须提供设备易损件和常用备品备件清单，包括但不限于密封圈、垫片、过滤件、易磨损管件、阀门密封件、传感器易损附件、光源易损部件等，并明确易损件名称、规格型号、适用部位、更换周期建议和供货渠道。 30.3 质保期内，因正常使用造成的非人为损坏易损件，投标人应按质保及售后服务要求提供维修、更换或技术支持。质保期外，投标人应保证易损件和常用备品备件的持续供应，并提供合理的供货周期说明。 30.4 对设备配套控制软件、图像处理软件、三维重建与分析软件等，投标人应提供软件安装、调试、使用培训和技术支持服务。质保期内，软件版本升级、漏洞修复、功能优化和兼容性维护应免费提供；涉及新增功能模块或第三方收费软件授权的，应在投标文件中明确说明。 30.5 投标人须提供软件授权方式、授权期限、升级维护方式、数据备份与恢复方式说明，并保证软件能够满足设备正常运行、数据采集、图像处理和三维分析需求。 |
| 31 |  | 高压高精度泵注装置：1套。容积≥266mL，单泵流速范围为0.001-107mL/min，双泵流速范围为0.001-70mL/min，流量精度≤±0.1%F.S，驱动分辨率≤16.6nl，驱动马达稳定性≤±0.001%每年，压力范围为0-65 MPa，标准压力准确度≤±0.5%F.S，可选压力准确度≤±0.1%F.S。 |
| 32 |  | 水平井筒模型：须提供2不同内径的水平井筒模型。其中，第一套水平井筒模型内径应在100–130mm范围内，有效长度应在4.0–6.0 m范围内；第二套水平井筒模型内径应在50–65mm范围内，有效长度应在4.0–6.0 m范围内。 |
| 33 | ★ | 提供高温高压釜生产厂家的有效的特种设备生产许可证（许可项目包含固定式压力容器A2级及以上资质，不允许外包）（注：等级须按照国家规定确认）。 |
| 34 |  | 须提供一套完整的专用拆卸/维护工具箱。 |
| 35 |  | 根据设备自重（包含满载液体、支撑剂等）建造不少于5m×10m、称重不小于800公斤/平米的混凝土承重底座。 |