采购需求
一、 采购内容：
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价（元）

	1-1
	医用X线诊断设备
	便携式数字化X射线摄影系统（DR）
	1（项）
	详见采购文件
	149800.00 
	149800.00


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12]带“★”标记的条款为实质性要求条款，是谈判文件的核心要求，不接受负偏离；不带★的为一般条款，可存在负偏离，但负偏离不得影响设备整体临床使用功能、不得降低设备基本性能，不得导致无法与采购人现有系统对接或无法完成验收。供应商须对全部“★”条款完全响应，并按谈判文件要求提供对应的佐证材料。任何一项“★”条款存在负偏离、未响应或佐证材料无法证明指标满足，视为未实质性响应谈判文件要求，响应文件按无效处理。供应商须在技术偏离表、商务偏离表中逐条列明所有偏离情况。供应商未如实填报、隐瞒存在的偏离情况的，谈判小组有权认定为虚假响应，按无效响应处理。
二、技术要求
（一）整体要求
★1. 所供整套设备为全新原厂正品，严禁提供样机、演示机、翻新机、返修设备，供货时须提供设备出厂合格证明文件，包含全套安装调试服务及完成本项目所需全部附件。
★2. 所投便携式数字化 X 射线摄影系统（DR）须具备国家药品监督管理局 NMPA 在有效期内的医疗器械注册证（含注册证附件）。
3.配合本院现有系统对接调试，保障DICOM通讯正常。
4.全部产品须符合国家及行业相关质量标准和规范要求。
5.供应商所提供的配套软件、连接组件、耗材及所有附件，须与整套便携式DR系统完全兼容，保障整套设备全部功能稳定运行，满足采购人临床使用需求。若因配套部件缺失、硬件不兼容、软件功能缺陷等原因，造成设备无法正常使用或达不到采购文件约定指标的，成交人须无偿实施整改、更换硬件或软件升级，直至设备验收合格；整改产生全部费用由成交人承担，由此给采购人造成损失的，由成交人承担相应赔偿及合同约定的违约责任。
（二）技术参数要求
1.平板探测器
1.1成像介质：非晶硅碘化铯；
★1.2有效成像区域≥43cm×43cm；
1.3像素尺寸≤140μm；
1.4采集矩阵≥3000×3000 pixels；
1.5 有效数据位数≥16bit。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]2. X光主机
2.1标称输出功率≥5.5kW；
2.2最大管电压≥125kV；
2.3最大管电流≥100mA；
2.4最大电流时间积≥200mAs；
2.5最小电流时间积≤0.1 mAs；
★2.6最大曝光时间≤6s；
2.7双焦点球管：小焦点≥0.6 mm,大焦点≤1.8 mm；
2.8阳极热容量≥42KHU；
2.9 X光机需具备触摸屏：
2.9.1≥8英寸触摸屏操作面板，具备显示功能；
2.9.2触摸屏具有多种APR选择，提供产品彩页/截图予以佐证；
2.9.3触摸屏支持设置大小焦点；
2.9.4可选择曝光模式，设置曝光参数；
2.9.5便携X光机与图像处理系统之间具备自动同步曝光参数功能；
2.10 X光机头重量≥16KG；
2.11 X光机头航空箱（可以收纳X光主机、平板探测器及图像工作站等）。
3.移动机架
3.1为方便携带，移动支架可进行伸缩，收缩后长度≤800mm；
★3.2 X光主机球管焦点至地面最大距离≥2100mm；
3.3 X光主机沿垂直面转动≥±180°；
3.4 X光主机沿水平面转动≥±180°；
3.5 移动机架重量≤5kg。
4.立式摄影架
4.1为方便携带，拆卸立式摄影架组件，摄影架可进行伸缩；
4.2立式摄影架的平板探测器支撑架可上下运动，满足不同角度的拍摄需求；
4.3立式摄影架重量：≤5.5kg；
4.4立式摄影架收缩后长度：≤700mm；
4.5立式摄影架展开长度：≥1900mm；
5.数字图像处理系统
5.1工作站配置：显示器≥14英寸；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB；
5.2病人登记：采集、查找病人资料，为摄影作准备；
5.3图像浏览：对图像进行显示、分析、处理、输出到影像工作站；
5.4数据管理：符合DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理；
5.5系统诊断：监视系统状态、对系统故障进行诊断；
5.6图像打印：图像输出到胶片打印机；
5.7可根据检查部位自动选择参数增强图像；
5.8正负像、水平/垂直镜像、旋转、快速标注处理等采集处理工具。
（三）配置清单
1．便携X射线主机1台
2．平板探测器1块
3．图像处理系统1套（含图像工作站 1台 显示器≥14英寸；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB)，可稳定运行配套DR图像采集及处理软件。
4．移动机架1套
5．立式摄影架1套
6．航空箱1套
7．有线曝光装置1套
8. 无线蓝牙遥控器1套  
三、商务要求
1、交货期：合同签订后30日内完成安装和调试。
2、交货地点：采购人指定地点
3、付款方式：设备安装调试完成，供应商提交调试记录并经采购人确认后15个工作日内，采购人支付合同总价款的40%；项目最终验收合格，供应商提交全套验收资料及合规等额发票后15个工作日内，采购人支付合同总价款剩余的60%。
4、质保期：整机质保不少于2年（自最终验收合格之日起计算）。 
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: _GoBack]5、质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修，1小时内电话响应，24 小时工程师到达现场，48 小时内排除故障，并向采购人反馈故障处置信息；故障情况复杂无法快速排除的，须第一时间告知采购人。若故障 48 小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。
6、根据使用需求免费提供设备使用培训服务。
7、质保期结束后，成交人须持续提供零配件供应及技术咨询服务；采购人采购零配件时，零配件价格不高于同期公开市场报价。
8、验收标准：
（1）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（2）所供产品的数量、技术参数符合采购文件和供应商投标承诺的及采购合同约定的要求。
（3）所验产品的指标、性能参数最终验收达不到采购文件要求和响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 
（4）若发现成交人有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退货外，有权要求成交供应商赔偿采购人相应的损失。
（5）产品按采购文件、响应文件及澄清函等技术指标进行验收；产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。
（6）采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具技术资料、产品使用说明书、合格证等齐全。
（7）按照采购人要求出具验收资料，归档。
9、成交人保证本项目所投设备、配套软件不侵犯任何第三方知识产权、著作权、软件版权。若发生知识产权纠纷，全部责任与费用由成交人承担，并赔偿采购人损失。
四、其他要求
1.供应商需要提供合理的项目整体供货方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。
2.供应商需要提供运输、安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。
3.设备进场安装调试全过程安全责任由供应商全部承担，施工期间产生安全事故，全部损失由供应商负责。

