- 采购需求

一、 采购内容：

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用X线诊断设备 | 便携式数字化X射线摄影系统（DR） | 1（项） | 详见采购文件 | 149800.00 | 149800.00 |

带“★”标记的条款为实质性要求条款，是谈判文件的核心要求，不接受负偏离；不带★的为一般条款，可存在负偏离，但负偏离不得影响设备整体临床使用功能、不得降低设备基本性能，不得导致无法与采购人现有系统对接或无法完成验收。供应商须对全部“★”条款完全响应，并按谈判文件要求提供对应的佐证材料。任何一项“★”条款存在负偏离、未响应或佐证材料无法证明指标满足，视为未实质性响应谈判文件要求，响应文件按无效处理。供应商须在技术偏离表、商务偏离表中逐条列明所有偏离情况。供应商未如实填报、隐瞒存在的偏离情况的，谈判小组有权认定为虚假响应，按无效响应处理。

二、技术要求

（一）整体要求

★1. 所供整套设备为全新原厂正品，严禁提供样机、演示机、翻新机、返修设备，供货时须提供设备出厂合格证明文件，包含全套安装调试服务及完成本项目所需全部附件。

★2. 所投便携式数字化 X 射线摄影系统（DR）须具备国家药品监督管理局 NMPA 在有效期内的医疗器械注册证（含注册证附件）。

3.配合本院现有系统对接调试，保障DICOM通讯正常。

4.全部产品须符合国家及行业相关质量标准和规范要求。

5.供应商所提供的配套软件、连接组件、耗材及所有附件，须与整套便携式DR系统完全兼容，保障整套设备全部功能稳定运行，满足采购人临床使用需求。若因配套部件缺失、硬件不兼容、软件功能缺陷等原因，造成设备无法正常使用或达不到采购文件约定指标的，成交人须无偿实施整改、更换硬件或软件升级，直至设备验收合格；整改产生全部费用由成交人承担，由此给采购人造成损失的，由成交人承担相应赔偿及合同约定的违约责任。

（二）技术参数要求

1.平板探测器

1.1成像介质：非晶硅碘化铯；

★1.2有效成像区域≥43cm×43cm；

1.3像素尺寸≤140μm；

1.4采集矩阵≥3000×3000 pixels；

1.5 有效数据位数≥16bit。

2. X光主机

2.1标称输出功率≥5.5kW；

2.2最大管电压≥125kV；

2.3最大管电流≥100mA；

2.4最大电流时间积≥200mAs；

2.5最小电流时间积≤0.1 mAs；

★2.6最大曝光时间≤6s；

2.7双焦点球管：小焦点≥0.6 mm,大焦点≤1.8 mm；

2.8阳极热容量≥42KHU；

2.9 X光机需具备触摸屏：

2.9.1≥8英寸触摸屏操作面板，具备显示功能；

2.9.2触摸屏具有多种APR选择，提供产品彩页/截图予以佐证；

2.9.3触摸屏支持设置大小焦点；

2.9.4可选择曝光模式，设置曝光参数；

2.9.5便携X光机与图像处理系统之间具备自动同步曝光参数功能；

2.10 X光机头重量≥16KG；

2.11 X光机头航空箱（可以收纳X光主机、平板探测器及图像工作站等）。

3.移动机架

3.1为方便携带，移动支架可进行伸缩，收缩后长度≤800mm；

★3.2 X光主机球管焦点至地面最大距离≥2100mm；

3.3 X光主机沿垂直面转动≥±180°；

3.4 X光主机沿水平面转动≥±180°；

3.5 移动机架重量≤5kg。

4.立式摄影架

4.1为方便携带，拆卸立式摄影架组件，摄影架可进行伸缩；

4.2立式摄影架的平板探测器支撑架可上下运动，满足不同角度的拍摄需求；

4.3立式摄影架重量：≤5.5kg；

4.4立式摄影架收缩后长度：≤700mm；

4.5立式摄影架展开长度：≥1900mm；

5.数字图像处理系统

5.1工作站配置：显示器≥14英寸；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB；

5.2病人登记：采集、查找病人资料，为摄影作准备；

5.3图像浏览：对图像进行显示、分析、处理、输出到影像工作站；

5.4数据管理：符合DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理；

5.5系统诊断：监视系统状态、对系统故障进行诊断；

5.6图像打印：图像输出到胶片打印机；

5.7可根据检查部位自动选择参数增强图像；

5.8正负像、水平/垂直镜像、旋转、快速标注处理等采集处理工具。

（三）配置清单

1．便携X射线主机1台

2．平板探测器1块

3．图像处理系统1套（含图像工作站 1台 显示器≥14英寸；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB)，可稳定运行配套DR图像采集及处理软件。

4．移动机架1套

5．立式摄影架1套

6．航空箱1套

7．有线曝光装置1套

8. 无线蓝牙遥控器1套

三、商务要求

1、交货期：合同签订后30日内完成安装和调试。

2、交货地点：采购人指定地点

3、付款方式：设备安装调试完成，供应商提交调试记录并经采购人确认后15个工作日内，采购人支付合同总价款的40%；项目最终验收合格，供应商提交全套验收资料及合规等额发票后15个工作日内，采购人支付合同总价款剩余的60%。

4、质保期：整机质保不少于2年（自最终验收合格之日起计算）。

5、质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修，1小时内电话响应，24 小时工程师到达现场，48 小时内排除故障，并向采购人反馈故障处置信息；故障情况复杂无法快速排除的，须第一时间告知采购人。若故障 48 小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。

6、根据使用需求免费提供设备使用培训服务。

7、质保期结束后，成交人须持续提供零配件供应及技术咨询服务；采购人采购零配件时，零配件价格不高于同期公开市场报价。

8、验收标准：

（1）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（2）所供产品的数量、技术参数符合采购文件和供应商投标承诺的及采购合同约定的要求。

（3）所验产品的指标、性能参数最终验收达不到采购文件要求和响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

（4）若发现成交人有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退货外，有权要求成交供应商赔偿采购人相应的损失。

（5）产品按采购文件、响应文件及澄清函等技术指标进行验收；产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。

（6）采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具技术资料、产品使用说明书、合格证等齐全。

（7）按照采购人要求出具验收资料，归档。

9、成交人保证本项目所投设备、配套软件不侵犯任何第三方知识产权、著作权、软件版权。若发生知识产权纠纷，全部责任与费用由成交人承担，并赔偿采购人损失。

四、其他要求

1.供应商需要提供合理的项目整体供货方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2.供应商需要提供运输、安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

3.设备进场安装调试全过程安全责任由供应商全部承担，施工期间产生安全事故，全部损失由供应商负责。