注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

渭南市机动车尾气遥感监测系统运行维护项目

政府采购合同书

采购人：渭南市环境保护监测站

供应商：

签订地点：渭南市

项目编号：

签订时间：   年   月  日

采购人：渭南市环境保护监测站

供应商：

根据渭南市机动车尾气遥感监测系统运行维护项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商，本着公正和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同文件

1、合同条款；

2、竞争性磋商文件；

3、磋商响应文件；

4、成交通知书；

5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）         （￥            ）。

（二）合同总价款是指完成本次活动包含的所有费用，包括平台建设费、系统调试费、检测费、培训费、人工费、运维费、验收费、管理费、税金等所有费用，服务期内采购人不再增加任何费用

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）合同价款的支付：合同签订后采购人支付合同总价款的40%，项目完成并验收合格后支付合同总价款的60%。

- 结算方式：银行转账。

- 支付方式：由采购人负责结算，合同签订后，供应商在接受付款前，开具等额发票给采购人。

四、服务内容

（一）服务地点：渭南市。

（二）服务期：                       。

（三）服务内容

对潼关高速北停车区点位、临渭区张岭村点位、临渭区渭清路点位的3套机动车尾气遥感监测系统、1套软件平台和1辆移动式机动车尾气遥感监测车的运行维护工作。运维内容涵盖三个点位的监测仪器设备维修、零部件更换、仪器设备校准、日常维护保养、安全隐患排查处理等工作；设备电力供应，数据传输保障、网络供应，尾气遥感监测系统开展基础可用性巡检；监测车辆的设备以及本体维护等内容。

（四）服务要求

- 4.1 运行维护要求

| 序号 | 项目 | 运维内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3套机动车尾气遥感监测系统及1套软件平台运维 | 遥感监测点位日常运维 | 负责监测点位仪器设备维修、零部件更换、仪器设备校准及日常维护保养，道路边仪器设备电费，监测点位数据传输网络费用，监测点位高空设备防雷、防锈、安装稳定性等安全隐患排查处理等及其他相关日常运行维护 |
| 2 |  | 监测平台软件系统和监测点位工控机数采系统的基础可用性巡检 | 平台软件系统和监测点位工控机系统确认点位在线、数据正常上传、平台各功能菜单可正常打开 |
| 3 | 一辆移动式机动车尾气遥感监测车 | 机动车尾气遥感监测车保养及检修 | 每年一次 |
| 4 |  | 机动车尾气遥感监测车保险 | 每年一次 |
| 5 |  | 车载遥测设备设施保养及检修 | 每年一次 （包括更换或维修必需的常用耗材、易损零部件、标气等） |
| 6 |  | 车载遥测设备 | 环境监测仪器维护 |
| 7 |  |  | 高清球机维护 |
| 8 |  | 机动车尾气遥感监测车其他 | 配备车辆驾驶员 |
| 9 |  |  | 车辆本体维护 |

4.2  固定点位运行维护要求

（1）设备校准

按照《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ845-2017），对设备进行准确度检查，每季度进行1次准确度检查，并做好记录。

（2）安全及外观维护保障

定期进行全面的设备安全稳固性检查，检查设备基础是否稳固，紧固件是否松动，是否有腐蚀生锈现象，光纤、电缆是否有破损、老化现象，定期进行全面的设备内部、外部清洁除尘工作，保障设备安全。

（3）电力保障

01.负责3个监测点位的电力并支付费用。

02.按要求开展现场巡查，强化仪器设备维护保养，保障遥感监测仪器设备及监测系统正常运行；定期排查用电安全隐患，雷雨季节加大排查频次，台风、雷暴雨天气后需对点位执行断电处理，保障点位用电安全。

（4） 网络保障

负责3个站点数据传输网络并支付费用。

（5） 运维响应保障

当遥感监测仪器设备、监测系统及配套供电及数据传输网络等软硬件出现故障时，在接到工作人员报告后≦2小时内响应，及时排查消除故障，保证遥感监测工作正常进行。为保证数据有效率，技术人员安排专人进行运行监控，发现问题或者在接到值班人员通知后≦4小时内到达现场进行处理。

4.3软件平台运维服务要求

（1）登录可用性：平台账号可正常登录，无页面报错、闪退、权限锁定；

（2）点位总览模块：在线/离线状态可查询；

（3）实时监测模块：可查看车辆抓拍情况、尾气NO/CO/ 不透光烟度实时数值；

（4）数据查询模块：可按日期、点位、号牌调取历史监测记录，查询功能无卡死；

（5）告警模块：可正常显示不合格的监测车辆；

（6）数据联网上传模块：核查固定点位向渭南市机动车排气污染遥感监测系统数据推送是否正常，无持续断流；

（7）系统基础附属功能：台账导出、日志查看、用户管理菜单可正常打开使用。

4.4 尾气遥感检测车运行维护要求

（1）车辆维保

运维期间做好机动车尾气遥感监测车整车保养及检修，确保车辆性能达标、运行安全；办理车辆保险，保障车辆合规上路、风险可控。

（2）车载遥测设备维保

01.每年至少完成1 次车载遥测设备设施整体保养及检修，确保设备稳定、数据准确。

02.维保范围包含：环境条件监测仪器、高清球机等核心设备。

03.负责常用耗材、易损零部件的更换与维修，并配备标气备件，满足设备正常运行需求。

（3）运营保障服务

监测车配备专职驾驶员，负责车辆日常驾驶、作业值守及安全管理；承担车辆日常维护，保障车辆日常使用与巡检作业正常开展。

4.5 运维服务质量考核标准要求

（1）3个机动车尾气遥感监测站点每周开展不少于1次的现场巡检；监测车每次使用前，需检查设备各部件的连接状态，确保设备可正常运行。

（2）按周、月、季、年周期，定期对设备开展巡检，实地核查设备运转情况，及时做好保养维护；发现问题须第一时间处置并记录入设备运行档案，同时将相关信息反馈至生态环境主管部门。2.3.1 日巡检记录

工作日期间，对渭南市机动车排气污染遥感监测系统开展可用性巡查，检查内容按照《机动车尾气遥感日巡检记录表》执行。详见附表1。

周巡检记录

每周例行巡检及预防性维护填写《机动车尾气遥感周巡检记录表》。

月巡检记录

每月进行一次性能诊断，并出填写《机动车尾气遥感月巡检记录表》。

季度巡检记录

每季度进行一次全面检查，检查硬件系统的工作状态、对硬件系统的运行环境进行评估，检查项目为《机动车尾气遥感季度检查记录表》、《机动车尾气遥感标准气体测量示值误差》、《机动车尾气遥感标准气体测量重复性》、《机动车尾气遥感监测设备不透光度校准记录》、《机动车尾气遥感设备不透光测量重复性》。

（3）故障处理单

故障处理后，根据故障情况完整机动车尾气遥感设备故障处理登记表的填写，并汇报给上级部门。

4.6 驻场服务要求

供应商委派驻场工程师对机动车尾气遥感监测系统开展基础可用性检查、移动式机动车尾气遥感监测车完成定期巡检，并对站点设备完成日常巡检、运行维护和修复工作，以保障整体的稳定运行与数据准确性。

五、技术资料

1.供应商应按磋商文件规定的时间向采购人提供完成项目的有关服务资料。

2.没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、技术情报的保密

1.采购人、供应商双方商定，供应商取得的所有原始技术资料在工作结束后交还采购人，供应商不得对外泄露。

2.相关资料涉及国家秘密的，供应商应严格遵守国家《保密法》及有关保密规定，履行有关保密程序，供应商涉密人员上岗应当经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守保密规章制度，不得泄露国家秘密。

七、转让或分包

1.本合同范围的项目服务内容，应由供应商直接服务，不得转让他人；

2.如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，并追究供应商的违约责任。

八、采购人的权利及义务

（一）采购人的权利

1．采购人有权向供应商询问工作进展情况及相关的内容。

2．采购人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 采购人有权根据项目的具体情况，要求供应商按期到项目现场勘探解决争议。

4．当采购人认定供应商专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给采购人造成损失的，采购人有权要求更换专业人员，直至终止合同并要求供应商承担相应的赔偿责任。

（二）采购人的义务

1．采购人应当在约定的时间内，向供应商提供与本项目实施有关的资料。

九、供应商的权利及义务

（一）供应商的权利

1.供应商在项目实施过程中，如采购人提供的资料不明确时可向采购人提出书面报告。

2.供应商在项目实施过程中，有到项目现场勘察的权利。

（二）供应商的义务

1．人员配备合理。有针对本项目的专项服务小组，项目负责人、工作人员分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责等），并按合同约定的范围实施业务。

2．应及时向采购人汇报该项目完成进度。

3．在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

4.系统业务功能建设模块要求完整、设计合理、科学。

5.系统平台运维服务，成交供应商负责平台总体的日常检查、维护。

6.常规巡检要对问题及时发现、及时提交并处理。

7.提供全方位的技术服务，在项目实施的各个阶段中，项目工程师提供7*24小时的电话服务支持，接到用户电话后，在2小时内响应，24小时以内解决问题，以保障用户的正常使用。

8.系统验收完成后，需要对本项目提供详细的系统使用培训服务，提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用。

十、服务保证

## 1.符合国家相关行业规范、规程和有关技术规定；

## 2.系统平台建设需满足业务系统管理要求。

## 3.所供服务能力的规格、数量符合采购文件投标人承诺及采购合同约定的要求。

## 4.在运维期间内，项目中涉及的系统软件免费升级，需负责全部升级工作，以保证不影响系统的运行。不管是在保修期内还是保修期外，免费为采购人提供技术咨询服务，这其中包括：新技术咨询、配置调整、故障解决等。

## 十一、违约责任

（一）采购人因未及时向供应商提供项目启动所需资料、协调地方关系造成工期延误，每延误1日则本合同服务期限延长1日，以此类推。

（二）因供应商原因造成服务期延误（自然灾害等不可抗力除外），采购人有权从未付款项中按每日3‰合同价款扣除违约金，此违约以30日为限；若采购人未按约定时间付款，则供应商有权按每日3‰合同价款收取违约金。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向采购人所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、本合同经采购人、供应商法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，采购人、供应商各执贰份，其余相关部门各壹份。

采购人（章）：                          供应商（章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：            或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日                                 年   月   日