采购需求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 1.光源与曝光系统 ★1.1光源波长：配置中心波长为365nm±2nm和405nm±2nm的双波段紫外LED光源 |
|  |  | 1.2光源寿命：使用寿命≥1万小时 |
|  |  | 1.3曝光速度：单次曝光时间≤300毫秒 |
|  |  | 1.4曝光均匀度：≥90% |
|  |  | 1.5对焦技术：支持压电主动自动对焦或光学（激光）主动自动对焦，对焦速度≤1秒 |
|  | ▲ | ▲1.6灰度曝光能力：支持8位灰度光刻，可用于制备三维微结构或渐变图形 |
|  |  | 1.7模组化光学引擎：模块化光学系统 |
|  | ▲ | 2.光刻镜头及无掩模技术： ▲2.1至少配备4个光刻镜头（50×(必选)，20×，10×，5×）中的3个 |
|  |  | 2.2配备基于数字微透镜（DMD）的无掩模光刻技术 |
|  |  | 2.3DMD显示分辨率至少2880×1620 |
|  | ★ | 3.分辨率与最小线宽 ★3.1最小特征线宽：≤0.5μm（@50×镜头）；≤0.8μm（@20×镜头）；≤1.5μm（@10×镜头）；≤3μm（@5×镜头） |
|  |  | 3.2单场曝光速度：≥3mm2/min（@50×镜头）；≥15mm2/min（@20×镜头）；≥60mm2/min（@10×镜头）；≥200mm2/min（@5×镜头） |
|  | ▲ | 4.套刻与拼接精度 ▲4.1套刻精度：≤1μm（@10mm×10mm区域） |
|  | ▲ | ▲4.2拼接精度：误差控制在±0.3μm以内 |
|  | ▲ | ▲4.3最大拼接面积：≥100mm×100mm |
|  |  | 5.运动台与定位精度 5.1位移台性能：X/Y轴重复定位精度优于±0.2μm（100mm行程），Z轴分辨率≤10nm |
|  |  | 5.2多轴调节功能：精密电动XY位移台、调平平台 |
|  |  | 6.软件功能 6.1原位绘图：支持TIFF、JPG、GDS、BMP、PNG等多格式文件，可经软件直接绘制。 |
|  |  | 6.2智能辅助：具备物像绑定、拼接校正、畸变矫正、OPC邻近效应修正等功能，提升光刻图形质量 |
|  |  | 6.3自动化流程：支持软件控制自动对焦（如CCD图像对焦、压电自动对焦或激光主动对焦）、自动曝光与多场拼接 |
|  |  | 7.样品台 7.1基底尺寸：既支持10mm×10mm的小样品，也支持4英寸或更大的晶圆基片 |
|  |  | 7.2样品厚度：兼容厚度0~5mm的样品，适配硅片、玻璃、柔性衬底等多种材料 |
|  |  | 8.附属系统:配置气浮减震平台（尺寸：需光刻机主机尺寸相匹配） |
|  |  | 9. 数据处理终端及操作软件 9.1配置1套可用于操控光刻实验及数据采集与存储系统CPU核心数≥8核、主频≥3.5GHz；DDR5内存容量≥32G；SSD硬盘容量≥1TB、液晶显示屏尺寸≥25英寸（分辨率≥1920×1080） |
|  |  | 9.2软件：预装具有原位绘图、图案载入、图案拼接/剪裁、光刻套刻控制、拼接精度校正等功能的软件 |