谈判项目技术、服务、商务及其他要求
（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
西安建筑科技大学新型高效过滤器及个体防护装备测试系统
3.2采购内容
[bookmark: _GoBack]采购包1：
采购包预算金额（元）:2,700,000.00
采购包最高限价（元）:2,550,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额（元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	新型高效过滤器及个体防护装备测试系统
	1.00
	2,700,000.00
	套
	工业
	否
	是
	否
	否
	是


3.3技术要求
采购包1：
标的名称：新型高效过滤器及个体防护装备测试系统
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标
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	一、新型高效过滤器质量控制测试系统（核心产品）
1.配置要求
1.1主要配置：
（1）可清洁（可反吹清灰）过滤器滤料测试台， 监测系统 主机：1台
（2）矩形脏气管道与所有连接器/凸缘(法兰) ： 1件
（3）混合管：1件
（4）供尘接驳 NDF的连续称重系统：1件
（5）光度浓度监测仪（激光光度计）：1件
（6）滤料试样品支架，直径155mm（开口140mm） ：1件
（7）导轨上横放清洁气体管，附有气动夹具控制测试台的开关：1件
（8）清洁系统，压力罐，螺线管阀门和1" 吹管（3mm吹孔）：1件
（9）滤料支架（用于测量口径50mm滤料的清洁气体浓度重量）：1件
（10）压差传感器：1件
（11）无油干式旋片泵：2件
（12）主流量控制器，气体流量测量和控制：2件
（13）主流量控制器的安全过滤器H13 （铝外壳含高效率的过滤夹） ：2件
（14）主动清灰气缸的最终过滤器（带有灰尘收集仓）压差传感器：1件             
（15）EN1822-4过滤器测试模组套件：1套
1.2附件及耗材：
（1）测试灰尘，35kg：1桶
（2）玻璃纤维绝对过滤料，100块/包：1件
2.技术参数要求
2.1系统整体基本结构
（1）实验装置由竖向发尘管道和横向测试管道组成，受试过滤器/滤料被安装在横向测试管道中进行检测。
（2）实验装置中还有另外一横向风道进行抽气，以引导发尘气流向下运动，能使试验粉尘更好地通过受试滤料。
（3）底部有粉尘收集器。
2.2粉尘发生器
（1）有气压和流量监控。
（2）标准发尘器：发尘量：20~200 g/h；发尘精度≤2%；同一样品连续测三次粉尘浓度结果重复性应≤5％。（提供证明材料）
（3）发尘器称量机制：≥30 kg荷重元， 精度≤1g。
（4）有报警和故障切断功能。
（5）发尘器采用螺旋式精确送料。（提供证明材料）
（6）发尘器容量：≤2.5L。
2.3测试粉尘
（1） Pural NF 或 Pural SB， ISO A2细粉末， ISO A4粗粉末，石灰，硅石膏灰，不同类型的TiO2或其他粉尘。
（2）粒度：0.5~500um。
2.4传感器
（1）受试滤料压降传感器：0~2000Pa（20mbar）精度：±0.5%，响应时间：2.5 s，重复精度：≤0.1 %， 长期稳定性：≤0.5 % FSD/年；温度影响：在 0～50°C 范围內 ≤ ±1% FS。
（2）脏气管压力传感器：0~1100mbar，精度： ± 0.5 %。
（3）脏气后备过滤器压降传感器：0~100mbar，精度： ± 0.5 %。
（4）横管空气流速传感器：0 ~ 6 m³/h , 精度：± 1 %。
（5）竖管空气流速传感器：0 ~ 12 m³/h，精度：± 1 %。
（6）脏气管道温度传感器：测温精度：0~330℃，精度：± 2℃。
2.5受试滤料表面风速
0.5~5m/min ± 2 % （系统需要≥2套质流量控制器和泵组合，竖向脏气管道和横向管道各1套，用于控制气流发生和流量。）
2.6光学浓度检测仪
（1）光度计的整合期≤10秒，激光能量≤3mW， 波长 ≤700nm。（提供证明资料）
（2）标准粉尘浓度监控：量程：0g/m3~10g/m3，精度：±5% 。
2.7绝对滤料
绝对滤料最大直径：50mm，暴露于粉尘直径为40mm；重量≤0.3g。
2.8清洁气体管道
（1）清洁气体管道有压降测量装置。
（2）吹管开放和滤料试样之间的距离是770mm~910mm。
（3）吹管最小内径28mm 喷嘴阔3mm，与滤料试样面垂直。
2.9脉冲罐
（1）罐内压力：≥0.5 MPa ± 3%。
（2）阀门开放时间：≤ 50ms。
（3）压降前脉冲反吹：0~2000Pa ± 1%。
（4）压缩空气罐体积： ≥2.5L。
2.10过滤器测试模组基本性能指标
（1）流量：7~35 L/s。
（2）过滤器夹具尺寸：≥300×300×300mm。
（3）测试周期时间：30s。
（4）过滤器截面积：可自定义(截面积≤0.09m2)。
（5）面速度：可自定义(范围0.077–0.39 m/s)。
（6）差压：3000 Pa±1%FS。
（7）环境传感器：温度、相对湿度、大气压
测量范围和精度：
温度范围：-20 ~50℃，精度：0.5℃，分辨率：0.1℃。
相对湿度范围：0~100RH%，精度：± 5%RH，分辨率：0.1RH%。
大气压范围：30~110kpa，精度：0.5%FS，分辨率：0.1kpa。
（8）测试气溶胶：DEHS、PAO、盐溶液及PSL球。
（9）气溶胶发生器：压缩空气：≥2.5 bar；体积流量：50~140 L/h；气溶胶质量流量：0.6 g/h；背压：10 kPa；气溶胶出口：直径：≥8 mm。
（10）气溶胶稀释系统：最大稀释比1:100。
（11）颗粒计数器：8通道 0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.5、 0.7、1.0μm。
（12）设备包含并不仅限于以上参数，需保证设备的独立性和完整性，可进行流量-阻力、分级计数效率等功能测试。
2.11软件
（1）软件需含工业用计算机和供应、控制单元及数据采集系统软件，用于自动化远程操作。
（2）软件功能：
①软件可以同步显示数据及曲线，至少应包含：流量，样品压差，称重天平粉尘重量，光学浓度检测仪监测到的粉尘浓度，竖管内温度，反吹气流压力等。
②软件须保证至少每间隔1秒进行一次数据采集和记录，测试结果可被存档。
2.12测试系统可升级性
该测试系统具备可升级至200℃模拟高温工况过滤测试能力，并提供佐证资料（提供视频证明材料，供应商须将视频资料存入U盘递交，建议额外备份1份提交，防止介质损坏、文件无法读取影响评审，视频累计时长控制在5分钟以内。视频递交及退还规定：（1）密封递交，并在外包装标记项目编号、项目名称、投标人名称。（2）递交截止时间：同响应文件递交截止时间。（3）递交地点：瑞恒项目管理有限公司（陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江D座30层3001号），接受邮寄。（4）评审现场须对有效供应商递交的视频进行拆验、演示、评审，供应商须自行承担风险，不得追究任何一方责任。采购人及评审小组不对视频进行封装且不支付所拆验视频的费用。（5）退还：未成交供应商在结果公告发出后5个工作日内领取，如未在规定时间内领取，视为自动放弃，由招标代理机构自行处理，成交供应商视频由招标代理机构送采购人留存，作为验收依据。）。
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	二、个体防护装备测试系统
1.配置要求
实验舱：1套
水平脚踏传动式振动台：1台
气溶胶发生器：1台
气溶胶粒径谱仪：1台
2.技术参数要求
2.1实验舱
实验舱：体积不小于1800×1800×2000mm；带软管采样泵：调节流量范围：5L/min，流量波动±0.20L/min。
2.2水平脚踏传动式震动台
水平脚踏传动式震动台速度运行速度0~6.5km/h，控制精度≤0.1km/h ，有效台面面积≥0.48m²‌, 最大负载≥120kg。
2.3气溶胶发生器
（1）油性（介质：DEHS、玉米油、石蜡油），气溶胶浓度：20～30mg/m3（可调节），粒径分布：（0.02～2）μm。
（2）盐性（介质：NaCl），溶胶浓度：4～12mg/m3（可调节），粒径分布：（0.02～2）μm。
2.4气溶胶粒径谱仪
（1）单颗粒物光散射法粒径谱仪，测量粒径分段≥128通道。
（2）测试粒径范围：0.12μm~40μm。
（3）浓度检测范围：0~5×104 粒/cm³。
2.5操作环境：10~40℃。
2.6数据输出：USB或以太网或RS 232/485。

	3
	
	注：1、以上技术参数与性能指标不允许负偏离，任意一项负偏离按无效投标处理。
2、证明材料为产品彩页、官网（功能）截图、检测报告、生产厂家盖章的技术白皮书其中任意一个(技术参数与性能指标中对证明材料有要求的以要求的为准)，未提供或提供的证明材料低于文件规定的相应技术参数时视为负偏离。


3.4商务要求
3.4.1交货时间
采购包1：
合同签订之日起180个日历日内完成交付、安装及调试
3.4.2交货地点和方式
采购包1：
西安建筑科技大学（采购⼈指定地点）
3.4.3支付方式
采购包1：
一次付清
3.4.4支付约定
采购包1：
1、其他，【①国产设备：签订合同后15日内，乙方提供经甲方认可的合同金额100%的预付款保函或双方认可的其他担保措施，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%。
②进口设备：合同生效后，由甲方通过双方认可的进口业务代理公司向中标人指定国外设备供应商开出100%信用证，其中80%货款凭外贸合同约定的发货单据及西安建筑科技大学出具的开箱记录单原件，经安装调试后解付，剩余20%货款在设备验收合格后凭甲方签署的验收报告原件解付 ，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的 100.00%。（以此为准）】，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%
3.4.5验收标准和方法
采购包1：
1.仪器设备的验收内容包括商务验收、技术验收和安全性能验收三部分。
1.1商务验收是指对货物进行开箱清点，检查仪器设备的外观状况，核对型号、规格、数量及附件，核查（签署）实物（装箱）清单，查验出厂证、产品合格证、质量检验证、保修单、说明书、操作规程、技术资料、检修手册及进口设备的报关清单等文件。
1.2技术验收是指由使用单位依据合同技术附件、招投标文件及产品出厂的主要技术指标，对仪器设备的各项功能进行验收。
1.3安全性能验收主要是指对仪器设备以及其安装场地、使用环境等辅助设施的安全性进行的验收。 
2.验收分为一次验收（初验）、专家验收和二次验收（终验）。
2.1一次验收（初验）：由使用单位依据合同及上述规定的三部分验收内容逐条逐项一一核对。
2.2专家验收：由专家组核查设备的技术性能、功能指标、安全性与合规性、配套资料完整性，以及是否满足合同约定及实际使用需求，确保设备质量合格、运行可靠，能够有效服务于教学、科研。
2.3二次验收（终验）： 由学校验收小组核实使用单位初验意见及专家组验收意见，依据合同，结合使用单位提交的初验资料，对所供仪器设备进行抽样或全面检查，核实相关技术指标，观看现场演示。
3.4.6包装方式及运输
采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
产品包装：大型金属精密集成测试设备，并有金属型材构建，结构单元和独立测量仪器单元要求运输包装要求结构稳固、多重防护、标识清晰。
3.4.7质量保修范围和保修期
采购包1：
1、质保服务：免费免责保修一年，质保期外可提供校准和保养服务。
2、售后服务响应时间(质保期内)：即时响应(包括电话响应)；电话响应无法解决24小时内到达现场。修复时间48小时内解决；如在48小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。
3.4.8违约责任及解决争议的方法
采购包1：
中标/成交供应商所交付货物不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的，采购人有权解除采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。
3.5其他要求
纸质文件递交：中标（成交）结果发布后，成交供应商在2个工作日内向采购代理机构提供一正一副（和上传文件保持一致的）纸质投标（响应）文件用于备案及档案保存。

