| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 参数性质; 序号; 技术参数与性能指标. 1; 总体要求. 1.1; 装置形式：钢制撬装. 1.2; 装置组成：配气系统、管道系统、实验段、仪表系统。. 1.3; 装置接口：预留外接压缩气、强弱电接口（24V、220V及380V）。. 1.4; 设计压力：≥8MPa，设计温度≥100℃。. 1.5; 框架及支撑可采用碳钢结构，需做防锈处理。其他：材料为不锈钢。. 1.6; 配电：控制箱内置强、弱电（含控制面板），各用电设备分组可控。. 2; 仪表系统. ▲; 2.1; 压力计：高压压力变送器5个（量程0-8MPa，精度≤0.1％，耐温≥100℃），低压压力变送器10个（量程0-1MPa，精度≤0.1％，耐温≥100℃）。. 2.2; 指针压力表：5个，量程0-8MPa，耐温≥100℃。. 2.3; 温度传感器：铠装6个，丝状10个（量程-40-150℃，精度≤0.5％），耐压：≥8MPa。. ▲; 2.4; 气体组分传感器：包含CO、CH4、H2O测量探头各1个，CO₂测量探头10个。量程≥10000PPM，精度≤1PPM。. 2.5; 流量计：气体流量计1个，耐压：≥8MPa，量程≥600 Nm3/h，含表头数显，量程及零点可调，精度≤1％，耐温≥100℃。. ▲; 2.6; 数采：采集通道≥40个，采集压力、温度、流量、组分信号，采样频率≥1kHz；具备必要线缆、采集程序、采集终端（配置不低于：≥32物理核心CPU，≥64G内存，≥2T固态硬盘，≥8T存储硬盘，独立显卡（显存≥12G），显示器≥23.8英寸）。. 3; 配气系统. 3.1; 介质：空气、CO₂，输出压力：0-8MPa可调。. ▲; 3.2; 能够提供瞬时放空流量≥5Nm3/min的压缩气源，配备空压机、气瓶（≥2个，容量≥100L）、高压气瓶接口、气体过滤器（过滤精度≤0.01μm）、静态混合器、安全阀。系统耐压：≥8MPa. 3.3; 具备用于调节压力、流量的电控、阀门控制组件。. 4; 实验段. 4.1; 设计压力：≥8MPa；设计温度：-50-100℃。. 4.2; 基本结构：管型结构，规格DN25；管长≥10m，采用回形盘管闭回路布置（定制）。. 4.3; 管道支路接口≥5个，配备可更换的内径1、2、4、6、8mm平口喷嘴各1套；各支路配备快开电磁阀（通径：DN10），耐压：≥8MPa。. 4.4; 测点：喷嘴外部阵列布置8个气体组分测点、8个压力测点，安装测点支撑结构固定传感器于喷放区周边。. 4.5; 测点支撑结构：整体具备正交3轴运动功能，采用线性步进电机驱动，包含丝杠、支架、远程控制/操作器。各轴行程≥0.5m，定位精度±0.5mm。. 4.6; 喷放区外侧配备可拆卸防护3块钢板（厚≥5mm，长/宽≥1m）。并配2块可替换无色透光有机玻璃板（厚≥20mm，长/宽≥1m）。. |