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	1
	总体要求

	
	1.1
	装置形式：钢制撬装

	
	1.2
	装置组成：配气系统、管道系统、实验段、仪表系统。

	
	1.3
	装置接口：预留外接压缩气、强弱电接口（24V、220V及380V）。

	
	1.4
	设计压力：≥8MPa，设计温度≥100℃。

	
	1.5
	框架及支撑可采用碳钢结构，需做防锈处理。其他：材料为不锈钢。

	
	1.6
	配电：控制箱内置强、弱电（含控制面板），各用电设备分组可控。

	
	2
	仪表系统

	▲
	2.1
	压力计：高压压力变送器5个（量程0-8MPa，精度≤0.1％，耐温≥100℃），低压压力变送器10个（量程0-1MPa，精度≤0.1％，耐温≥100℃）。

	
	2.2
	指针压力表：5个，量程0-8MPa，耐温≥100℃。

	
	2.3
	温度传感器：铠装6个，丝状10个（量程-40-150℃，精度≤0.5％），耐压：≥8MPa。

	▲
	2.4
	气体组分传感器：包含CO、CH4、H2O测量探头各1个，CO₂测量探头10个。量程≥10000PPM，精度≤1PPM。

	
	2.5
	流量计：气体流量计1个，耐压：≥8MPa，量程≥600 Nm3/h，含表头数显，量程及零点可调，精度≤1％，耐温≥100℃。

	▲
	2.6
	数采：采集通道≥40个，采集压力、温度、流量、组分信号，采样频率≥1kHz；具备必要线缆、采集程序、采集终端（配置不低于：≥32物理核心CPU，≥64G内存，≥2T固态硬盘，≥8T存储硬盘，独立显卡（显存≥12G），显示器≥23.8英寸）。

	
	3
	配气系统

	
	3.1
	介质：空气、CO₂，输出压力：0-8MPa可调。

	▲
	3.2
	能够提供瞬时放空流量≥5Nm3/min的压缩气源，配备空压机、气瓶（≥2个，容量≥100L）、高压气瓶接口、气体过滤器（过滤精度≤0.01μm）、静态混合器、安全阀。系统耐压：≥8MPa

	
	3.3
	具备用于调节压力、流量的电控、阀门控制组件。

	
	4
	实验段

	
	4.1
	设计压力：≥8MPa；设计温度：-50-100℃。

	
	4.2
	基本结构：管型结构，规格DN25；管长≥10m，采用回形盘管闭回路布置（定制）。

	
	4.3
	管道支路接口≥5个，配备可更换的内径1、2、4、6、8mm平口喷嘴各1套；各支路配备快开电磁阀（通径：DN10），耐压：≥8MPa。

	
	4.4
	测点：喷嘴外部阵列布置8个气体组分测点、8个压力测点，安装测点支撑结构固定传感器于喷放区周边。

	
	4.5
	测点支撑结构：整体具备正交3轴运动功能，采用线性步进电机驱动，包含丝杠、支架、远程控制/操作器。各轴行程≥0.5m，定位精度±0.5mm。

	
	4.6
	喷放区外侧配备可拆卸防护3块钢板（厚≥5mm，长/宽≥1m）。并配2块可替换无色透光有机玻璃板（厚≥20mm，长/宽≥1m）。






