| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 参数性质; 序号; 技术参数与性能指标. 1; X射线衍射仪. 1.1; X射线光源. ▲; 1.1.1; 最大输出功率：≥3 kW。. 1.1.2; 额定电压：≥50 kV。. 1.1.3; 额定电流：≥60 mA。. 1.1.4; X射线光管部分. ▲; 1.1.5; X光管：Cu靶，陶瓷X光管，≥2kW，2根（含1根备用）。. ★; 1.1.6; 焦斑:X光管本身具备点焦斑和线焦斑两种模式，切换过程中无需打开关闭水冷. 1.1.7; 焦斑大小：至少包含0.4 x 12 mm。. 1.1.8; 电流电压稳定度：±0.005%（外电压波动≤10%时）。. 1.1.9; X射线防护：安全连锁机构剂量符合国标，射线剂量≤0.2µSv/h（10cm以内），；. ★; 1.1.10; 辐射豁免：提供投标同型号产品的国家生态环境部的豁免公告和公告网址，并提供辐射豁免公告中办理单位的正式授权. 1.2; 测角仪部分. 1.2.1; 扫描方式：q/q测角仪，样品水平放置。. 1.2.2; 2q角（测角仪）测量范围：-40°~160°。. 1.2.3; 2q最小步进：≤0.0001°。. 1.2.4; 角度重现性：≤0.0001°。. ▲; 1.3; 测角仪半径：≥270 mm。. 1.3.1; 采用光学编码与步进马达双重定位（步距角：≤0.0001°/步）。. 1.3.2; 驱动方式：步进马达驱动，连续变化。. ▲; 1.3.3; 适合小角和广角测试，小角测试起始角度≤0.3°. 1.3.4; 全自动控制，硬件自动识别、自动纠错。. ▲; 1.3.5; 角度分辨率：NIST 640e Si标样，≤0.02°（半峰宽）。. 1.4; 探测器部分. 1.4.1; 最大计数：≥1×109 cps。. 1.4.2; 线性范围：≥4×107 cps。. ▲; 1.4.3; 探测器通道数：≥128个。. ★; 1.4.4; 探测器芯片能量分辨率：≤380 eV（无需在光路上使用任何类型的镜子、滤波片或者单色器的情况下）。. 1.4.5; 探测器芯片长宽比：≥1.1。. ▲; 1.4.6; 背景强度：≤ 0.1 cps. ▲; 1.4.7; 所有子探测器全好，具有静态扫描功能。. 1.4.8; 适合Cu、Co、Cr、Mo、Ag等波长. 1.5; 光路部分. 1.5.1; 光学附件均为模块化设计，安装及拆卸无需工具。. 1.5.2; 光学附件智能识别及自动精准定位。. ★; 1.5.3; 入射光路双光路系统：包括聚焦光光路和多层膜反射镜平行光光路，两套光路采用计算机自动切换。. ▲; 1.5.4; 衍射光路双光路系统：包括聚焦光路自动狭缝和平行光准直系统，两套光路切换采用全自动计算机控制。. ▲; 1.5.5; 小角衍射附件（动态光学优化系统）：样品上方全自动高度调整防空气散射屏，配合马达驱动发散狭缝和可变探测器窗口的自动同步功能。. 1.6; 自动进样附件. ★; 1.6.1; 进样器位数：≥45位。. 1.6.2; 样品塔架：配有适配进样器的样品塔及样品架，样品架类型至少包括：粘土分离式样品架、粉末样品架和无凹槽型零背景样品架（单晶硅）和块体样品架。. 1.7; 微区附件. ▲; 1.7.1; 微区毛细管准直系统，多种光斑直径可选，至少包含2 mm、1 mm、0.5 mm、0.3 mm、0.1 mm 。. 1.7.2; XYZ样品台. 1.7.3; 移动方式：马达驱动。. ▲; 1.7.4; 移动范围：X：≥25mm，Y：≥70mm，Z：≥50mm；定位精度：≤10μm. ▲; 1.7.5; 双激光和视频定位系统：实时图像和快速定位系统. 1.8; 仪器控制及应用软件. 1.8.1; 仪器控制和数据采集软件：可进行设备控制、数据采集、数据处理、分峰拟合及图形处理。去除背景、数据曲线平滑、分峰处理、曲线拟合，并生成分析报告。. 1.8.2; 应用软件. 1.8.3; 物相检索及定量分析软件：含原始数据直接检索功能及定量分析软件。. ▲; 1.8.4; 无标样分析及结构精修软件：具有无标样晶粒大小分析、微观应力分析，并具备粉末数据指标化、结构精修、从头结构解析及无标样定量分析功能。. ▲; 1.8.5; 提供满足中国国家标准的全岩及粘土矿物分析软件。. 1.8.6; 数据库：提供免费正版COD数据库（常用粉末数据库和单晶数据库），可在线免费更新。. 1.9; 数据处理系统. 1.10; 循环水冷系统. 1.10.1; 工作要求：满足相应系统连续满功率工作，分体式。. ▲; 1.10.2; 制冷功率：≥5KW。. 1.10.3; 控温范围：5-35℃。. 1.10.4; 控温精度：±2℃。. 1.10.5; 循环水流量：4-25L/min。. 1.10.6; 出口水压0.1-0.55MPa。. 1.10.7; 水箱容积：≥70L。. 1.11; UPS不间断电源：容量：≥10 KVA。. 2; 配置要求. 2.1; 主机部件. 2.1.1; X射线高压发生器1套. 2.1.2; 可旋转X射线光管2根. 2.1.3; 高精度测角仪1套. 2.1.4; 能量色散阵列检测器1套. 2.1.5; 入射光路自动双光路系统1套. 2.1.6; 衍射光路自动双光路系统1套. 2.1.7; 自动专用小角衍射附件1套. 2.1.8; 点光源微区准直系统1套. 2.1.9; XYZ样品台1套. 2.1.10; 双激光与视频定位系统1套. 2.1.11; 旋转样品台1套. 2.1.12; 90位置自动进样器1套. 2.1.13; 自动进样器样品塔架6套. 2.1.14; 测量与控制软件1套. 2.1.15; 数据处理软件1套. 2.1.16; 物相检索及定量分析软件1套. 2.1.17; 无标样定量分析及结构精修软件1套. 2.1.18; 国产全岩与黏土分析软件1套. 2.1.19; 全谱分析软件1套. 2.1.20; 最新正版晶体数据库1套. 2.1.21; 数据处理系统1套. 2.1.22; 水冷机1套. 2.1.23; UPS不间断电源 1套，不低于15KVA，0.5h. 2.1.24; 现场安装培训和高阶应用技术培训1套. 2.2; 配件及耗材. 2.2.1; 设备备件包 1套. 2.2.2; 维护套件（电磁流量计，O型圈和光管冷却喷嘴） 1套. 2.2.3; 粉末样品架115个. 2.2.4; 进口分离式粘土样品架30个. 2.2.5; 无凹槽型单晶硅样品架10个. 2.2.6; 块体样品架10个. 2.2.7; 自动磨样机1套. 2.2.8; 压片机1套. 2.2.9; 黏土矿物试样制备装置2套. 2.2.10; 反应器1套. 2.2.11; 硼酸5瓶. 2.2.12; 磁力搅拌器1套. 2.2.13; 超声波清洗机1套. 2.2.14; 进口高精度天平1套. 2.2.15; 真空烘箱1套. 2.2.16; 除湿机1套. 2.2.17; 主设备房间玻璃防尘静音隔断改造 1套. |