采购需求

采购包1：

标的名称：西安市中心医院脑机接口康复设备采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、配置≥8通道盐水电极脑电帽。输⼊阻抗：每个通道输⼊阻抗均≥10MΩ；电压测量：电压测量误差≤±10%。 |
| 2 |  | 2、脑电采集控制器磁吸方式连接脑电帽，无线蓝牙方式与主机自动连接并校准。 |
| 3 |  | 2.1 共模抑制⽐：各通道≥80dB。 |
| 4 |  | 2.2 噪声电平：噪声电平≤3μV。 |
| 5 |  | 2.3 幅频特性：幅频特性在1Hz～60Hz时，允许偏差+5%～-10%。 |
| 6 |  | 2.4 耐极化电压：以峰谷值100μV、周期1s标准⽅波的幅值为基准。 |
| 7 |  | 2.5 幅值偏差≤±5%（以标准⽅波为基准）。 |
| 8 |  | 2.6 滤波器：衰减≤3dB。 |
| 9 |  | 2.7 时间间隔10S：误差≤±5%。 |
| 10 |  | 2.8 脑电采集：脑电采集率500次/秒，丢包率≤5%。 |
| 11 |  | 3、便携式机身，主机重量≤4.5KG，具备手提把手。 |
| 12 |  | 4、主机输出压力：负压:-90kPa～-60kPa,正压：100kPa～130kPa。 |
| 13 |  | 5、内置气压传感器，压力监测范围≥130kPa，具备压力过载自动排气功能。 |
| 14 |  | 6、主机工作时噪声≤48dB（A）。 |
| 15 |  | 7、康复动力手套为气动驱动，其中大拇指活动范围 ≥180°、小拇指活动范围≥280°。 |
| 16 |  | 8、所有康复动力手套通过疲劳测试，最大负载下连续全范围屈伸工作≥10万次。 |
| 17 | ▲ | ▲9、康复动力手套虎口及腕部采用魔术贴，魔术贴最大粘合力≥30N。 |
| 18 |  | 10、主机液晶触摸屏尺寸≥12英寸，屏幕亮度≥10档可调，拓展外接大屏显示，机身并配有≥8个实体按键。 |
| 19 | ▲ | 软件功能： ▲11、脑机接口手功能训练模式：采集患者脑电信号和解析运动意图，同步转化为运动指令控制康复动力手套。 |
| 20 |  | 12、多种训练模式：包括被动训练、镜像训练、助力训练、主动训练、抗阻训练、语音声控、手指操训练和捏握力训练等,训练强度≥2档可调,可选择左右手。 |
| 21 |  | 13、精细化分指被动训练模式：可设置选择伸握训练、手指屈伸、对指训练和功能训练，进行单个手指或任意几个手指组合进行屈伸训练，内置训练动作≥20个。 |
| 22 |  | 14、健患侧镜像训练模式：实时采集健侧手精细动作并同步带动患侧手进行屈伸训练，穿戴式数据手套，内置≥5个弯曲传感器，实时采集手指弯曲度；内置≥1 个惯性传感器，实时采集手部运动信息，采集并完成≥20种动作。 |
| 23 |  | 15、场景化的ADL任务导向性训练模式：训练过程中伴有实时语音引导，语音音量≥10 档可调，也可设置语音开启或关闭。 |
| 24 | ▲ | ▲16、助力训练模式：气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作,有屈伸、屈曲和伸展3种助力训练方式，灵敏度有低、中和高3档可调。 |
| 25 |  | 17、主动认知训练模式：含≥8种原创主题动画训练，肩肘腕多自由度主动康复训练，主动训练有屈曲和伸展2种训练模式，训练难度≥4档可调，软件可自适应患者训练状态，自适应调整难度。 |
| 26 |  | 18、抗阻训练模式：有屈伸、屈曲和伸展3种抗阻训练方式可选，≥3档抗阻力度可调。 |
| 27 |  | 19、语音声控模式：主机面板内置≥1个语音采集元件，可实时采集≥4 种语音指令，包括手张开、手握紧、二指捏和三指捏等。 |
| 28 |  | 20、手控训练模式：配置手控开关，主动触发患侧手功能动作，完成早期任务导向训练。 |
| 29 | ▲ | ▲21、具有防痉挛开启或关闭功能。 |
| 30 |  | 22、具备≥3种评估功能，至少包含量表评估、协调性评估和力量评估。 |
| 31 |  | 23、系统内置多用户管理系统，可进行患者电子档案管理，包括新建、修改、查看、删除患者账号，并且可查看患者最近一次训练模式、总康复时长、累计训练次数和总康复天数等。 |
| 32 | ▲ | ▲24、训练记录≥4种，包括脑电训练记录、训练记录、量表记录、力量记录和协调性记录，训练记录可导出。 |