采购需求

一、项目概况

- 本项目采购的激光粒度仪配件全自动样品循环仪通过激光衍射法测量粉体文物样品的粒度分布，可实现微量样品的快速测量，在土遗址、矿物颜料等文物的保护研究中具有十分重要的应用价值。

- 该设备需与现有的激光粒度仪主机适配，以解决原进样系统泵速有限、循环容量小的问题，实现土遗址土体粒度的准确测量；同时在运行稳定性、数据准确性、测量便捷性上适配当前及未来一段时间内的文物保护实验研究、项目检测的需求。项目资金计划全部用于该设备的采购、运输、安装调试、配套集成及技术培训。

- 本项目核心产品为文物保护分析专用仪器（激光粒度仪配件全自动样品循环仪）。

- 二、具体技术要求

- 全自动样品循环仪为湿法样品分散控制器（SDC），需适配已有激光粒度仪主机与Microtrac S3500，实现快速、准确地递送样品。

- （一）分散容器由医用级不锈钢制成；

- （二）内置不锈钢样品腔，内容积为200ml；

- （三）兼容水相和有机相的样品的检测；

- （四）该容器具备液体湍流分散技术，以确保样品始终处于分散状态；

- （五）和激光粒度仪主机S3500连用，可实现自动加液和排液，自动循环，自动清洗；

- （六）坚固的外科钢制结构可保护免受腐蚀；

- （七）能够与激光粒度仪S3500连用，实现自动化操作；

- （八）适合的分散介质要求：流动速率最大65ml/秒（水）、粘度最大5cP，体积200ml，最大液压50Psi；

- （九）适合的颗粒：颗粒大小最大3000um，颗粒密度最大15g/ml；

- （十）环境要求：温度10-40℃，湿度小于90%RH，储存温度-10℃-50℃；

- （十一）电源要求：90-250 VAC, 47-63 Hz。

- 三、相关要求

- （一）质量及验收要求

- 1、中标人所提供设备为全新原厂正品，无改装、翻新、二手。

- 2、安装调试后须连续72小时无故障稳定运行。

- 3、按招标文件、合同、产品技术标准组织验收，验收不合格须在3日内整改并承担全部费用。

- 4、验收后3日内提供完整技术资料：操作手册、维修手册、软件、合格证、校准证书、安装调试报告等。

- （二）质保与售后要求

- 1、整体免费质保期自验收合格之日起不少于1年（若中标人质保期优于此要求，按其承诺的质保期进行质保），设备在质保期出现质量问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担，采购人有权到中标人生产场地检查产品质量和生产进度。

- 2、质保期内24小时响应、48小时上门服务，免费维修及更换零配件。

- 3、质保期外提供终身技术支持与优惠零配件供应。

- （三）培训要求

- 提供免费操作与维护培训，培训人数不少于2人，确保操作人员独立使用设备。

- （四）运输及安装调试要求

- 1、中标人负责所有产品的运输及安装，确保采购产品安全、完整到达采购人指定地点并按照要求完成安装、调试。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

- 2、运输方式由中标人自行选择，但必须保证按期交货所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由中标人为采购人修复或更新。逾期按合同总额0.5‰/天支付违约金，逾期超过15天采购人有权解除合同。

- 3、涉及的商品包装和快递包装，均应符合国家及行业要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- （五）其他要求

- 1、保证设备及软件无知识产权纠纷。

- 2、不得转包、分包本项目。

- 3、配合采购人完成备案、验收、审计等相关工作。

- 四、商务要求

- （一）交货期：自合同签订生效后，收到预付款后60日历天内完成供货、安装、调试、培训及验收工作。

- （二）交货地点：陕西省西安市临潼区秦始皇帝陵博物院文物保护部丽山园文物保护与修复中心土壤分析实验室。